Приложение 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию медицинской техники

Техническое задание на оказание услуг по техническому обслуживанию  медицинской техники  подготовлено в соответствии с:

1) ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок;

# 2) ГОСТ Р 58451-2019 Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения;

# 3) ГОСТ Р 56606-2015 Контроль технического состояния и функционирования медицинских изделий. Основные положения.

4) Руководством по организации ремонта и технического обслуживания медицинской техники РМТ 59498076-03-2012,СПб, 2012;

- Требования к наличию разрешительных документов.

Действующая лицензия по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения) ИЛИ выписка из реестра лицензий по форме, утвержденной постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2020 г. N 2343 "Об утверждении Правил формирования и ведения реестра лицензий и типовой формы выписки из реестра лицензий", подтверждающая наличие у участника действующей лицензии.

2. Требования к квалификации персонала Исполнителя.

2.1. Исполнитель должен иметь специалистов по всем видам медицинского оборудования, указанным в перечне медицинского оборудования, подлежащего техническому обслуживанию, Квалификация специалистов должна быть подтверждена соответствующими удостоверяющими документами;

- при необходимости проведения опасных и специальных видов работ для осуществления технического обслуживания соответствующих видов медицинского оборудования Исполнитель должен иметь специалистов с соответствующими квалификационными группами допуска к проведению работ.

2.2. Для проведения технического обслуживания ряда медицинского оборудования специалисты Исполнителя должны иметь:

- документы, подтверждающие определенную группу допуска по электробезопасности III или IV;

-  выданное в установленном порядке удостоверение о допуске к работам на сосудах работающих под давлением.

3. Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудованию.

3.1. Контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование должно обеспечивать проведение всех видов работ по техническому обслуживанию медицинского оборудования, указанных в перечне медицинского оборудования, подлежащего техническому обслуживанию;

3.2. Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудование должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568

4. Требования к обеспечению качества технического обслуживания медицинского оборудования.

4.1. Наличие у Исполнителя действующей системы менеджмента качества в соответствии с ГОСТ ISO 9001 или ГОСТ ISO 13485;

4.2. Проведение технического обслуживания должно проводиться согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя (производителя);

4.3. При проведении технического обслуживания допускается применение только новых запасных частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя (производителя). Так же допускается замена запасных частей на аналогичные при подтверждении производителем сохранения требуемых технических и функциональных характеристик медицинского оборудования при гарантии его безопасности;

4.4. Гарантийные сроки на работы по техническому обслуживанию:

- на услуги по периодическому и внеплановому техническому обслуживанию – не менее 15 календарных дней (в соответствии с регламентом Приложение №2);

- на услуги по ремонту медицинского оборудования – не менее 3 месяцев;

- на установленные запасные части – не менее 3 месяцев или не менее срока, установленного заводом-изготовителем. Гарантийный срок исчисляют с даты завершения работ указанной в акте сдачи-приемки выполненных работ и журнале технического обслуживания медицинского оборудования.

При обнаружении недостатков, допущенных при проведении технического обслуживания, Исполнитель должен устранить их безвозмездно в срок не более 5 (пяти) рабочих дней (без учета времени доставки запасных частей) с момента поступления к нему соответствующего обращения Заказчика.

5 Требования к организации и порядку проведения технического обслуживания медицинского оборудования:

5.1. Услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования должны выполняться Исполнителем лично, привлечение третьих лиц допускается только с письменного согласия Заказчика.

5.2. Плановый контроль технического состояния (Контроль технического состояния медицинского оборудования должен проводиться с периодичностью не реже одного раза в год:

- тщательный контроль состояния всех узлов, деталей, механизмов, подверженных износу и старению, при необходимости, сопровождающийся частичной разборкой изделия;

- выявление наличия видимых повреждений покрытий, следов коррозии, нарушения герметизации, уплотнений, течей магистралей и трубопроводов и т.п.;

- осмотр и проверка действия всех защитных устройств, блокировок, экранов, ограждений, защитных стекол и т.п.;

- осмотр и проверка комплектности оборудования, съемных приспособлений и комплекта ЗИП;

- проверка наличия, состояния и ведения эксплуатационной документации;

- измерительный контроль основных технических характеристик изделия;

- другие контрольные операции, обусловленные спецификой изделия, указанные в эксплуатационной документации.

5.3. Плановое техническое обслуживание:

- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления на внутренних поверхностях корпуса изделия и его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);

- чистка, смазка и, при необходимости, переборка основных механизмов и узлов;

- замена смазки и рабочих жидкостей (в соответствии с плановыми сроками);

- удаление следов коррозии и окисления с наружных поверхностей изделия;

- подкраска очищенных от коррозии оголенных мест на наружных и внутренних поверхностях корпусов, кожухов, панелей и т.п.;

- затяжка всех ослабленных крепежных элементов, уплотнений, сальников и т.п.;

- замена отказавших предохранителей, индикаторных лампочек и т.п.;

- полная комплексная настройка и регулировка изделий;

5.4. Техническое диагностирование.

- срок выезда специалиста для проведения технического диагностирования составляет 5  календарных дней.

5.5. Составление дефектной ведомости для списания пришедшей в негодность медицинской техники;

6. Требования к заполнению Исполнителем журнала технического обслуживания медицинского оборудования.

6.1. Ведение журнала технического обслуживания является обязанностью Заказчика, в обязанности Исполнителя входит проставление отметок о выполненных работах в соответствии с периодичностью обслуживания. Журналы технического обслуживания должны предоставлятся Исполнителем.

7. Требования к месту, срокам оказания, порядоку сдачи и приемки услуг.

7.1. Срок оказания услуг с момента заключения контракта в течение 12 месяцев. Услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования производятся Исполнителем в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 15 часов 30 минут.

7.2. Место оказания услуг: Вологодская обл, Вологодский р-н, п/о Огарково, с. Мосейково, д. 12

7.3. Сдача-приемка оказанных услуг производится 1 раз в месяц, по акту сдачи-приемки оказанных услуг При сдаче-приёмке оказанных услуг должны присутствовать представители Исполнителя и Заказчика. Акт сдачи–приемки оказанных услуг подписывается представителями обеих сторон.

7.4. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения подготовленного Исполнителем акта сдачи-приемки оказанных услуг направляет Исполнителю подписанный акт либо мотивированный отказ.

7.5. В случае несоответствия оказываемых услуг техническому заданию или условиям контракта, Заказчик составляет рекламационный акт (предписание) с перечнем недостатков и указанием срока их устранения. Исполнитель обязан произвести необходимые исправления за свой счёт в срок, указанный в рекламационном акте, либо в срок, согласованный с Заказчиком. В случае обнаружения при приёмке выполненных работ каких-либо недоделок, дефектов или иных недостатков, указанные факты отражаются  в акте сдачи-приёмки  оказанных услуг.

Приложение №1 - Список медицинского оборудования, передаваемого на техническое обслуживание.

Приложение №2 - Регламентированный перечень мероприятий по техническому обслуживанию медицинского оборудования (перечень работ, выполняемых специалистами сервисной организации).

Приложение 1.

Списки медицинского оборудования, передаваемого на техническое обслуживание.

| № п/п | Инвентарный номер | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 0163412435003 | Облучатель-рециркулятор передвижной ОРБпБ-01 СИБЕСТ № 1274 | 1 |
|  | 41013438000174 | Концентратор кислорода портативный "Mark 5 Nuvo 8" | 1 |
|  | 04143311311284 | Облучатель "ОРУБ-03-"Кронт" (Дезар-4) передвижной (для кварцевания) | 1 |
|  | 04143311311195 | Облучатель -рециркуляторный бактерицидный РБ-06 | 1 |
|  | 21013438000075 | Облучатель-рециркулятор ЕСО-1А30 | 1 |
|  | 04143311311167 | Облучатель-рециркулятор ОрБН-2х15-01 "Кама" | 1 |
|  | 04143311311169 | Облучатель-рециркулятор ОрБН-2х15-01 "Кама" | 1 |
|  | 41013438000089 | Рециркулятор воздуха ультрофиолетовый бактерицидный FULIDE CY-701 | 1 |
|  | 41013438000090 | Рециркулятор воздуха ультрофиолетовый бактерицидный FULIDE CY-701 | 1 |
|  | 41013438000091 | Рециркулятор воздуха ультрофиолетовый бактерицидный FULIDE CY-701 | 1 |
|  | 41013438000092 | Рециркулятор воздуха ультрофиолетовый бактерицидный FULIDE CY-701 | 1 |
|  | 41013438000094 | Рециркулятор воздуха ультрофиолетовый бактерицидный FULIDE CY-701 | 1 |
|  | 41013438000096 | Рециркулятор воздуха ультрофиолетовый бактерицидный FULIDE CY-701 | 1 |
|  | 41013438000099 | Рециркулятор воздуха ультрофиолетовый бактерицидный FULIDE CY-701 | 1 |
|  | 41013438000101 | Рециркулятор воздуха ультрофиолетовый бактерицидный FULIDE CY-701 | 1 |
|  | 41013438000115 | Рециркулятор воздуха ультрофиолетовый бактерицидный FULIDE CY-701 | 1 |
|  | 41013438000117 | Рециркулятор воздуха ультрофиолетовый бактерицидный FULIDE CY-701 | 1 |
|  | 41013438000122 | Рециркулятор воздуха ультрофиолетовый бактерицидный FULIDE CY-701 | 1 |
|  | 41013438000123 | Рециркулятор воздуха ультрофиолетовый бактерицидный FULIDE CY-701 | 1 |
|  | 41013438000133 | Рециркулятор воздуха ультрофиолетовый бактерицидный FULIDE CY-701 | 1 |
|  | 41013438000142 | Рециркулятор воздуха ультрофиолетовый бактерицидный FULIDE CY-701 | 1 |
|  | 41013438000143 | Рециркулятор воздуха ультрофиолетовый бактерицидный FULIDE CY-701 | 1 |
|  | 41013438000146 | Рециркулятор воздуха ультрофиолетовый бактерицидный FULIDE CY-701 | 1 |
|  | 41013438000147 | Рециркулятор воздуха ультрофиолетовый бактерицидный FULIDE CY-701 | 1 |
|  | 41013438000148 | Рециркулятор воздуха ультрофиолетовый бактерицидный FULIDE CY-701 | 1 |
|  | 41013438000150 | Рециркулятор воздуха ультрофиолетовый бактерицидный FULIDE CY-701 | 1 |
|  | 41013438000151 | Рециркулятор воздуха ультрофиолетовый бактерицидный FULIDE CY-701 | 1 |
|  | 41013438000153 | Рециркулятор воздуха ультрофиолетовый бактерицидный FULIDE CY-701 | 1 |
|  | 41013438000154 | Рециркулятор воздуха ультрофиолетовый бактерицидный FULIDE CY-701 | 1 |
|  | 41013438000155 | Рециркулятор воздуха ультрофиолетовый бактерицидный FULIDE CY-701 | 1 |
|  | 41013438000156 | Рециркулятор воздуха ультрофиолетовый бактерицидный FULIDE CY-701 | 1 |
|  | 04143311311141 | Рециркулятор СПДС-60-Р УФ-бактерицидный д/обеззараживания воздуха помещений в присутствии людей | 1 |
|  | 21013438000052 | Термометр бесконтактный инфракрасный модель F06 | 1 |
|  | 41013438000173 | Концентратор кислорода портативный "Mark 5 Nuvo 8" | 1 |
|  | 04143311311160 | Облучатель -рециркуляторный медицинский бактерицидный СН-112-115 передвижной металлический | 1 |
|  | 04143311311162 | Облучатель -рециркуляторный медицинский бактерицидный СН-211-130 настенный металлический | 1 |
|  | 04143311211156 | Облучатель -рециркуляторный медицинский бактерицидный СН-211-115 передвижной металлический | 1 |
|  | 04143311311175 | Облучатель -рециркуляторный медицинский бактерицидный СН-211-130 настенный металлический | 1 |
|  | 04143311311178 | Облучатель -рециркуляторный медицинский бактерицидный СН-211-130 настенный металлический | 1 |
|  | 04143311311179 | Облучатель -рециркуляторный медицинский бактерицидный СН-211-130 настенный металлический | 1 |
|  | 04143311311159 | Облучатель-рециркуляторный медицинский бактерицидный СН-211-115 предвижной металлический | 1 |
|  | 04143311311158 | Облучатель-рециркуляторный медицинский бактерицидный СН-211-115 предвижной металлический | 1 |
|  | 41013438000082 | Рециркулятор воздуха ультрофиолетовый бактерицидный FULIDE CY-701 | 1 |
|  | 41013438000083 | Рециркулятор воздуха ультрофиолетовый бактерицидный FULIDE CY-701 | 1 |
|  | 41013438000084 | Рециркулятор воздуха ультрофиолетовый бактерицидный FULIDE CY-701 | 1 |
|  | 41013438000085 | Рециркулятор воздуха ультрофиолетовый бактерицидный FULIDE CY-701 | 1 |
|  | 41013438000095 | Рециркулятор воздуха ультрофиолетовый бактерицидный FULIDE CY-701 | 1 |
|  | 41013438000105 | Рециркулятор воздуха ультрофиолетовый бактерицидный FULIDE CY-701 | 1 |
|  | 41013438000106 | Рециркулятор воздуха ультрофиолетовый бактерицидный FULIDE CY-701 | 1 |
|  | 41013438000107 | Рециркулятор воздуха ультрофиолетовый бактерицидный FULIDE CY-701 | 1 |
|  | 41013438000108 | Рециркулятор воздуха ультрофиолетовый бактерицидный FULIDE CY-701 | 1 |
|  | 41013438000109 | Рециркулятор воздуха ультрофиолетовый бактерицидный FULIDE CY-701 | 1 |
|  | 41013438000110 | Рециркулятор воздуха ультрофиолетовый бактерицидный FULIDE CY-701 | 1 |
|  | 41013438000112 | Рециркулятор воздуха ультрофиолетовый бактерицидный FULIDE CY-701 | 1 |
|  | 41013438000113 | Рециркулятор воздуха ультрофиолетовый бактерицидный FULIDE CY-701 | 1 |
|  | 41013438000116 | Рециркулятор воздуха ультрофиолетовый бактерицидный FULIDE CY-701 | 1 |
|  | 41013438000124 | Рециркулятор воздуха ультрофиолетовый бактерицидный FULIDE CY-701 | 1 |
|  | 41013438000125 | Рециркулятор воздуха ультрофиолетовый бактерицидный FULIDE CY-701 | 1 |
|  | 41013438000126 | Рециркулятор воздуха ультрофиолетовый бактерицидный FULIDE CY-701 | 1 |
|  | 41013438000127 | Рециркулятор воздуха ультрофиолетовый бактерицидный FULIDE CY-701 | 1 |
|  | 41013438000128 | Рециркулятор воздуха ультрофиолетовый бактерицидный FULIDE CY-701 | 1 |
|  | 41013438000129 | Рециркулятор воздуха ультрофиолетовый бактерицидный FULIDE CY-701 | 1 |
|  | 41013438000130 | Рециркулятор воздуха ультрофиолетовый бактерицидный FULIDE CY-701 | 1 |
|  | 41013438000131 | Рециркулятор воздуха ультрофиолетовый бактерицидный FULIDE CY-701 | 1 |
|  | 41013438000134 | Рециркулятор воздуха ультрофиолетовый бактерицидный FULIDE CY-701 | 1 |
|  | 41013438000135 | Рециркулятор воздуха ультрофиолетовый бактерицидный FULIDE CY-701 | 1 |
|  | 41013438000136 | Рециркулятор воздуха ультрофиолетовый бактерицидный FULIDE CY-701 | 1 |
|  | 41013438000139 | Рециркулятор воздуха ультрофиолетовый бактерицидный FULIDE CY-701 | 1 |
|  | 41013438000140 | Рециркулятор воздуха ультрофиолетовый бактерицидный FULIDE CY-701 | 1 |
|  | 41013438000144 | Рециркулятор воздуха ультрофиолетовый бактерицидный FULIDE CY-701 | 1 |
|  | 41013438000145 | Рециркулятор воздуха ультрофиолетовый бактерицидный FULIDE CY-701 | 1 |
|  | 41013438000149 | Рециркулятор воздуха ультрофиолетовый бактерицидный FULIDE CY-701 | 1 |
|  | 01370031 | Облучатель бактерицидный передвижной ОБПС - 450 | 1 |
|  | 01370030 | Облучатель бактерицидный передвижной ОБПС - 450 | 1 |
|  | 01370060 | Шкаф суховоздушный ШС-80 | 1 |
|  | 04143311312131 | Шкаф сушильный ШС-80-01 | 1 |
|  | 04330325050795 | Рециркулятор СПДС-90-Р УФ-бактерицидный д/обеззараживания воздуха помещений в присутствии людей | 1 |
|  | 0163412435002 | Облучатель-рециркулятор бактерицидный | 1 |
|  | 0163412435004 | Облучатель-рециркулятор с платформой ОРБпБ-01 СИБЕСТ | 1 |
|  | 04330325050844 | Рециркулятор | 1 |
|  | 41013438000086 | Рециркулятор воздуха ультрофиолетовый бактерицидный FULIDE CY-701 | 1 |
|  | 41013438000087 | Рециркулятор воздуха ультрофиолетовый бактерицидный FULIDE CY-701 | 1 |
|  | 41013438000088 | Рециркулятор воздуха ультрофиолетовый бактерицидный FULIDE CY-701 | 1 |
|  | 41013438000098 | Рециркулятор воздуха ультрофиолетовый бактерицидный FULIDE CY-701 | 1 |
|  | 41013438000102 | Рециркулятор воздуха ультрофиолетовый бактерицидный FULIDE CY-701 | 1 |
|  | 41013438000132 | Рециркулятор воздуха ультрофиолетовый бактерицидный FULIDE CY-701 | 1 |
|  | 41013438000137 | Рециркулятор воздуха ультрофиолетовый бактерицидный FULIDE CY-701 | 1 |
|  | 41013438000138 | Рециркулятор воздуха ультрофиолетовый бактерицидный FULIDE CY-701 | 1 |
|  | 41013438000141 | Рециркулятор воздуха ультрофиолетовый бактерицидный FULIDE CY-701 | 1 |
|  | 41013438000152 | Рециркулятор воздуха ультрофиолетовый бактерицидный FULIDE CY-701 | 1 |
|  | 04330325050797 | Рециркулятор СПДС-60-Р УФ-бактерицидный д/обеззараживания воздуха помещений в присутствии людей | 1 |
|  | 04143311269259 | Врачебный модуль | 1 |
|  | 04143311269258 | Гидроблок и блок ассистента | 1 |
|  | 01370522 | Дезкамера ВФЭ-2/0,9 | 1 |
|  | 04143311269256 | Каутер встроенный | 1 |
|  | 04143311263254 | Полимеризационная лампа Faro Poliled | 1 |
|  | 04143311263251 | Светильник Faro | 1 |
|  | 04143311269255 | Система управления ножная | 1 |
|  | 01370057 | Стерилизатор паровой ВК - 75 - 01 | 1 |
|  | 04143311312152 | Стерилизатор паровой ГК 100 З | 1 |
|  | 04143311269252 | Стоматологический без масляный компрессор | 1 |
|  | 04143311314261 | Шкаф вытяжной СОВЛАБ-1200 ШВТр | 1 |
|  | 06163311651260 | Кресло стоматологическое Smile SK1-01 | 1 |
|  | 06163311659253 | Стул врача-стоматолога | 1 |
|  | 21013438000165 | Аквадистиллятор электрический ДЭ-4М | 1 |
|  | 13402380028 | Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе Динго Е-200 | 1 |
|  | 01370020 | Аппарат "Амплипульс" | 1 |
|  | 0001370006 | Аппарат "Амплипульс" | 1 |
|  | 04143311263108 | Аппарат "Амплипульс-5" | 1 |
|  | 0001370008 | Аппарат "Электросон" | 1 |
|  | 04143311261105 | Аппарат АЛМАГ | 1 |
|  | 04143311261101 | Аппарат Искра | 1 |
|  | 04143311265007 | Аппарат КВЧ терапии | 1 |
|  | 04143311269111 | Аппарат Поток-1 | 1 |
|  | 01370069 | Аппарат УВЧ -80-3 | 1 |
|  | 04143311261109 | Аппарат УВЧ-66 | 1 |
|  | 04143311261110 | Аппарат УЗТ - 1 07 Ф | 1 |
|  | 01370019 | Аппарат УЗТ - 1,01 | 1 |
|  | 1010400031 | Весы торсионные ВТ-500 | 1 |
|  | 04143311220073 | Глюкометр "One Touch" | 1 |
|  | 04143311313167 | Дозатор механический 1-канальный | 1 |
|  | 04143311313165 | Дозатор механический 1-канальный | 1 |
|  | 01370064 | Ингалятор"Вулкан" | 1 |
|  | 0163412435007 | Камера дезинфицирующая ВФЭ 2/0,9 СЗМО | 1 |
|  | 41013438000175 | Концентратор кислорода портативный "Mark 5 Nuvo 8" | 1 |
|  | 01370071 | Лампа -Гелио "Литекс - 680А " | 1 |
|  | 01370066 | Микроскоп МИКМЕД-1 вар.2.6 Р-15 с ОИ-32 | 1 |
|  | 04143311311285 | Облучатель "ОРУБ-03-"Кронт" (Дезар-4) передвижной (для кварцевания) | 1 |
|  | 04143311311193 | Облучатель -рециркуляторный бактерицидный РБ-06 | 1 |
|  | 04143311311190 | Облучатель -рециркуляторный бактерицидный РБ-06 | 1 |
|  | 04143311311191 | Облучатель -рециркуляторный бактерицидный РБ-06 | 1 |
|  | 04143311311194 | Облучатель -рециркуляторный бактерицидный РБ-06 | 1 |
|  | 01370047 | Облучатель ОБП-450 | 1 |
|  | 21013438000064 | Облучатель-рециркулятор бактерицидный модель: ЕСО-1А30 | 1 |
|  | 21013438000065 | Облучатель-рециркулятор бактерицидный модель: ЕСО-1А30 | 1 |
|  | 21013438000066 | Облучатель-рециркулятор бактерицидный модель: ЕСО-1А30 | 1 |
|  | 21013438000067 | Облучатель-рециркулятор бактерицидный модель: ЕСО-1А30 (со стойкой для передвижения) | 1 |
|  | 21013438000068 | Облучатель-рециркулятор бактерицидный модель: ЕСО-2А30 (со стойкой для передвижения) | 1 |
|  | 21013438000069 | Облучатель-рециркулятор бактерицидный модель: ЕСО-2А30 (со стойкой для передвижения) | 1 |
|  | 21013438000070 | Облучатель-рециркулятор бактерицидный модель: ЕСО-2А30 (со стойкой для передвижения) | 1 |
|  | 21013438000076 | Облучатель-рециркулятор бактерицидный "Азов" (ОБРПе-2х30) | 1 |
|  | 21013438000077 | Облучатель-рециркулятор бактерицидный "Азов" (ОБРПе-2х30) | 1 |
|  | 04143311311166 | Облучатель-рециркулятор ОрБН-2х15-01 "Кама" | 1 |
|  | 04143311311165 | Облучатель-рециркулятор ОрБН-2х15-01 "Кама" | 1 |
|  | 04143311311164 | Облучатель-рециркулятор ОрБН-2х15-01 "Кама" | 1 |
|  | 04143311311163 | Облучатель-рециркулятор ОрБН-2х15-01 "Кама" | 1 |
|  | 04143311311168 | Облучатель-рециркулятор ОрБН-2х15-01 "Кама" | 1 |
|  | 04143311269295 | Парафинонагреватель Каскад 7л | 1 |
|  | 04143311246200 | Пипетка автоматическая | 1 |
|  | 01370022 | Прибор "Узор - 2" | 1 |
|  | 04143311243250 | Рефрактометр ИРФ-454 Б2М | 1 |
|  | 41013438000093 | Рециркулятор воздуха ультрофиолетовый бактерицидный FULIDE CY-701 | 1 |
|  | 41013438000097 | Рециркулятор воздуха ультрофиолетовый бактерицидный FULIDE CY-701 | 1 |
|  | 41013438000100 | Рециркулятор воздуха ультрофиолетовый бактерицидный FULIDE CY-701 | 1 |
|  | 41013438000103 | Рециркулятор воздуха ультрофиолетовый бактерицидный FULIDE CY-701 | 1 |
|  | 41013438000104 | Рециркулятор воздуха ультрофиолетовый бактерицидный FULIDE CY-701 | 1 |
|  | 41013438000111 | Рециркулятор воздуха ультрофиолетовый бактерицидный FULIDE CY-701 | 1 |
|  | 41013438000114 | Рециркулятор воздуха ультрофиолетовый бактерицидный FULIDE CY-701 | 1 |
|  | 41013438000118 | Рециркулятор воздуха ультрофиолетовый бактерицидный FULIDE CY-701 | 1 |
|  | 41013438000119 | Рециркулятор воздуха ультрофиолетовый бактерицидный FULIDE CY-701 | 1 |
|  | 41013438000120 | Рециркулятор воздуха ультрофиолетовый бактерицидный FULIDE CY-701 | 1 |
|  | 41013438000121 | Рециркулятор воздуха ультрофиолетовый бактерицидный FULIDE CY-701 | 1 |
|  | 04143311311140 | Рециркулятор СПДС-60-Р УФ-бактерицидный д/обеззараживания воздуха помещений в присутствии людей | 1 |
|  | 04330325050796 | Рециркулятор СПДС-60-Р УФ-бактерицидный д/обеззараживания воздуха помещений в присутствии людей | 1 |
|  | 04143311321747 | Светильник операционный ALFA 751 (на колесах) | 1 |
|  | 0001370002 | Стерилизатор воздушный ГП 40-3 | 1 |
|  | 01370027 | Стерилизатор воздушный ТП - 20 | 1 |
|  | 043303250994 | Стерилизатор гласперленовый SD-505 | 1 |
|  | 043303250995 | Стерилизатор ультрафиолетовый Germix, однокамерн. SD-81 | 1 |
|  | 01370042 | Сушильный шкаф 2Ш-0-01 | 1 |
|  | 04143311243167 | Счетчик лейкоцитарный формулы СЛФ-ЭЦ-11-01 | 1 |
|  | 04143311315231 | Тележка для размещения контейнеров КДС | 1 |
|  | 04143311315230 | Тележка для размещения контейнеров КДС | 1 |
|  | 04330325050948 | Тележка для размещения контейнеров ТК-01-"КРОНТ" | 1 |
|  | 21013438000055 | Термометр бесконтактный инфракрасный модель F06 | 1 |
|  | 21013438000054 | Термометр бесконтактный инфракрасный модель F06 | 1 |
|  | 04330266010993 | Ультразвуковая ванна CLEAN-4820 | 1 |
|  | 04143311243251 | Фотометр КФК-3 | 1 |
|  | 04143311329280 | Центрифуга лабораторная клиническая ОПН-3 | 1 |
|  | 01370023 | Шкаф вытяжной ШВ | 1 |

Ошибка! Ошибка связи.

Приложение 2

Регламентированные перечни работ по техническому обслуживанию медицинского оборудования (перечень работ, выполняемых специалистами сервисной организации).

1. Регламентированный перечень работ по техническому обслуживанию на ультрафиолетовые облучатели, облучатели-рециркуляторы УФ бактерицидные: ОРБпБ-01 СИБЕСТ — 2 шт., ОРУБ-03- «Кронт»(Дезар-4) — 2 шт., РБ-06 — 5 шт., ECO-1A30 – 5 шт., ОрБН-2х15-01 «Кама» - 7 шт., FULIDE CY-701 – 75 шт., СПДС-60-Р — 4 шт., СН-112-115 — 1 шт., СН-211-130 — 4 шт., СН-211-115 — 3 шт., ОБПС-450 — 2 шт., СПДС-90-Р — 1 шт., облучатель-рециркулятор бактерицидный — 1 шт., рециркулятор — 1 шт., ОБП-450 — 1 шт., ECO-2A30 – 3 шт., ОБРПе-2х30 — 2 шт.,

| № п/п | Перечень работ | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Внешний осмотр аппарата, осмотр электрооборудования. Проверяется: корпус на наличие механических повреждений, состояние электроконтактов, надежность крепления (стена, потолок, передвижная платформа), электрооборудования, надежность соединения электрических цепей, надежность присоединения заземляющего провода, состояние сетевого шнура и сетевой вилки, заземляющего провода | 1 раз в месяц |
| 1.2 | Проверка органов управления, защиты, контроля, индикации и системы защиты на целостность |  |
| 1.3 | Проверка заземляющего, сетевого проводов (шнуров, кабелей), сетевой вилки, проверка предохранителей и ламп |  |
| 1.4 | Чистка, подтяжка электрических контактов |  |
| 1.5 | Чистка / проверка фильтров |  |
| 1.6 | Чистка УФ-ламп с использованием спиртового раствора с демонтажем защитного кожуха |  |
| 1.7 | Инструктаж персонала. | 1 раз в год |
| 1.8 | Занесение данных о проведённой работе в журнал технического обслуживания | 1 раз в месяц |

2. Регламентированный перечень работ по техническому обслуживанию на стерилизаторы паровые: ГК-100-3 — 1 шт., ВК-75-01 — 1 шт.

| № п/п | Перечень работ | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Внешний осмотр стерилизатора, осмотр электрооборудования ЦСО. Проверяется: состояние электрошкафа или электрощитка, состояние электроконтактов, надежность крепления электрооборудования, надежность соединения электрических цепей, надежность подключения заземляющего провода, состояние металлорукавов | 1 раз в месяц |
| 2.2 | Проверка органов управления, защиты, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание пускателей |  |
| 2.3 | Проверка предохранителей, ламп |  |
| 2.4 | Проверка сетевого шнура, провода заземления, сетевой вилки, деталей электрической схемы |  |
| 2.5 | Подтяжка резьбовых соединений запорных устройств | 1 раз в квартал |
| 2.6 | Осмотр центрального затвора дверей, проверка состояния и крепления деталей, проверка регулировки рычагов, контроль захода рычагов в окна пластин стерилизационной камеры при снятом кожухе, проверка состояния резьбы ходового винта и гайки. Смазка затвора и рычагов. | 1 раз в полгода |
| 2.7 | Смазка подшипников центрального затвора | 1 раз в квартал |
| 2.8 | Проверка герметичности соединений, плотности закрывания стерилизационной камеры |  |
| 2.9 | Проверка прокладки стерилизационной камеры | 1 раз в месяц |
| 2.10 | Проверка прокладки парогенератора |  |
| 2.11 | Очистка от накипи и механических загрязнений трубопровода и арматуры трубопровода стерилизатора, электронагревателей, парогенератора, стерилизационной камеры | 1 раз в полгода |
| 2.12 | Проверка кранов шаровых | 1 раз в месяц |
| 2.13 | Очистка от накипи и механических загрязнений обратного клапана и конденсатоотводчика, притирка рабочих поверхностей | 1 раз в квартал |
| 2.14 | Проверка клапанов, конденсатоотводчика | 1 раз в месяц |
| 2.15 | Очистка от накипи электромагнитных вентилей: - прочистка калиброванного и загрузочного отверстий - промывка поршня, сердечника с удалением механических загрязнений и накипи | 1 раз в квартал |
| 2.16 | Проверка герметичности затвора электромагнитных вентилей, очистка затвора от накипи |  |
| 2.17 | Чистка, проверка срабатывания предохранительного клапана |  |
| 2.18 | Проверка предохранительного клапана | 1 раз в месяц |
| 2.19 | Частичная разборка насоса, очистка от грязи, накипи, ржавчины, промывка в бензине | Ежегодно |
| 2.20 | Проверка крепления насоса и набивка сальников | 1 раз в квартал |
| 2.21 | Очистка/проверка водоуказательного стекла | 1 раз в месяц |
| 2.22 | Очистка/проверка датчика уровня воды |  |
| 2.23 | Проверка водоуказательной колонки |  |
| 2.24 | Проверка датчика уровня воды |  |
| 2.25 | Чистка электрических контактов реле, пускателей, выключателей | 1 раз в квартал |
| 2.26 | Проверка электрооборудования: пускателей, выключателей и т.п. | 1 раз в месяц |
| 2.27 | Демонтаж/монтаж манометров перед поверкой | Ежегодно |
| 2.28 | Инструктаж персонала. | 1 раз в год |
| 2.29 | Занесение данных о проведённой работе в журнал технического обслуживания | 1 раз в месяц |
| Расширенный объём услуг |  | 1 раз в период действия контракта для каждого стерилизатора |
| 2.30 | Проведение периодического технического освидетельствования |  |
| 2.31 | Контроль сроков поверки манометров. Поверка манометров. |  |

3. Регламентированный перечень работ по техническому обслуживанию на стерилизаторы воздушные/электрические: ШС-80 — 1 шт., ШС-80-01 — 1 шт., ГП-40-3 — 1 шт., ТП-20 — 1 шт., SD-505 — 1 шт., Germix SD-81 — 1 шт., 2Ш-0-01 — 1 шт.

| № п/п | Перечень работ | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Внешний осмотр аппарата. Проверка органов управления, защиты, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов. Проверка целостности и надежности подключения сетевого шнура, сетевой вилки и провода заземления | 1 раз в месяц |
| 3.2 | Проверка предохранителей, ламп, сетевого шнура, вилки, провода заземления, электронагревателей, термометров, электродвигателей |  |
| 3.3 | Проверка элементов электрической схемы, замена коммутационных и установочных изделий |  |
| 3.4 | Контроль автоматического поддержания температуры внутри стеркамеры на всех режимах | 1 раз в полгода |
| 3.5 | Контроль режимов работы электрической схемы | Ежегодно |
| 3.6 | Контроль температуры срабатывания при аварийном перегреве | 1 раз в полгода |
| 3.7 | Подстройка температурных режимов | 1 раз в квартал |
| 3.8 | Проверка электродвигателя с целью не допустить загрязнения, проверка механических креплений и электрических контактов |  |
| 3.9 | Проверка крепления электронагревателей, чистка изоляционных втулок и контактных стержней | Ежегодно |
| 3.10 | Проверка внешнего вида магнитного пускателя, состояния крепления контактных зажимов и состояния контактов | 1 раз в квартал |
| 3.11 | Затяжка креплений магнитного пускателя, чистка контактов |  |
| 3.12 | Проверка плотности закрывания двери стерилизатора | 1 раз в полгода |
| 3.13 | Регулировка прижатия двери стеркамеры к корпусу, проверка уплотнительной прокладки | 1 раз в квартал |
| 3.14 | Инструктаж персонала. | 1 раз в год |
| 3.15 | Занесение данных о проведённой работе в журнал технического обслуживания | 1 раз в квартал |

4.Регламентированный перечень работ по техническому обслуживанию на ингаляторы: Вулкан — 1 шт.

| № п/п | Перечень работ | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Внешний осмотр основных, вспомогательных и дополнительных устройств и электрооборудования. Проверяется: корпус на наличие механических повреждений, состояние электроконтактов, надежность крепления (стена, потолок, передвижная платформа), электрооборудования, надежность соединения электрических цепей, надежность присоединения заземляющего провода, состояние сетевого шнура и сетевой вилки, заземляющего провода. | 1 раз в месяц |
| 4.2 | Проверка комплектности на состав и соответствие техническим характеристикам. |  |
| 4.3 | Проверка органов управления, защиты, контроля, индикации и системы защиты на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание переключающих устройств |  |
| 4.4 | Проверка целостности соединительных трубок и герметичности соединений |  |
| 4.5 | Проверка целостности сетевых и заземляющих проводов, соединительных кабелей, коммутирующих устройств |  |
| 4.6 | Проверка предохранителя, сетевого шнура, сетевой вилки |  |
| 4.7 | Проверка состояния деталей, узлов и механизмов, подверженных коррозии или повышенному износу |  |
| 4.8 | Проверка функционирования основных и вспомогательных узлов |  |
| 4.9 | Удаление пыли, грязи из воздухозаборника прибора и решеток охлаждения прибора |  |
| 4.10 | Проверка воздушного фильтра | 1 раз в год |
| 4.11 | Инструктаж персонала. |  |
| 4.12 | Занесение данных о проведённой работе в журнал технического обслуживания | 1 раз в месяц |

5. Регламентированный перечень работ по техническому обслуживанию   физиотерапевтического оборудования: Амплипульс — 2 шт., Амплипульс-5 — 1 шт., Электросон — 1 шт., АЛМАГ — 1 шт., Искра — 1 шт., КВЧ — 1 шт., Поток-1 — 1 шт., УВЧ-80-3 — 1 шт., УВЧ-66 — 1 шт.,УЗТ-1.07Ф — 1 шт., УЗТ-1.01 — 1 шт., Узор-2 — 1 шт.,

| № п/п | Перечень работ | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Внешний осмотр основных, вспомогательных и дополнительных устройств и электрооборудования. Проверяется: корпус на наличие механических повреждений, состояние электроконтактов, электрооборудования, правильность установки, надежность соединения электрических цепей, надежность присоединения заземляющего провода, состояние сетевого шнура и сетевой вилки, заземляющего провода. | 1 раз в месяц |
| 5.2 | Проверка комплектности на состав и соответствие техническим характеристикам. |  |
| 5.3 | Проверка органов управления, защиты, контроля, индикации и системы защиты на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание переключающих устройств |  |
| 5.4 | Проверка целостности сетевых и заземляющих проводов, соединительных кабелей |  |
| 5.5 | Проверка предохранителя, сетевых шнура и вилки |  |
| 5.6 | Контроль состояния проводов (фидеров) пациента, электродов, излучателей (для УЗ-терапии) | 1 раз в квартал |
| 5.7 | Чистка приборов от пыли, грязи, следов окисления и коррозии, смазка механических двигающихся частей, вентиляторов | 1 раз в полгода |
| 5.8 | Проверка предохранителей, ламп, электродов, пропайка кабелей и фидеров | 1 раз в месяц |
| 5.9 | Комплексная регулировка и настройка | ежегодно |
| 5.10 | Контроль и настройка метрологических параметров по инструкции о предповерочной подготовке |  |
| 5.11 | Инструктаж персонала. | 1 раз в год |
| 5.12 | Занесение данных о проведённой работе в журнал технического обслуживания | 1 раз в месяц |

6. Регламентированный перечень работ по техническому обслуживанию на центрифуги лабораторные: ОПН-3— 1 шт.

| № п/п | Перечень работ | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | Внешний осмотр основных, вспомогательных и дополнительных устройств и комплектности | 1 раз в месяц |
| 6.2 | Проверка органов управления, защиты, контроля, индикации и системы защиты на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание переключающих устройств |  |
| 6.3 | Проверка целостности сетевых и заземляющих проводов, соединительных кабелей, коммутирующих устройств |  |
| 6.4 | Замена смазки подшипников электродвигателя (каждые 600 ч.работы) |  |
| 6.5 | Проверка состояния коллектора и щеток электродвигателя (каждые 150 ч.работы) |  |
| 6.6 | Проверка предохранителя, лампы, сетевого шнура, сетевой вилки |  |
| 6.7 | Проверка состояния деталей, узлов и механизмов, подверженных коррозии или повышенному износу. Удаление следов коррозии, окислов, пыли и грязи. |  |
| 6.8 | Затяжка ослабленного крепежа и уплотнений |  |
| 6.9 | Комплексная регулировка. Установка по горизонтальному уровню. |  |
| 6.10 | Инструктаж персонала. | 1 раз в год |
| 6.11 | Занесение данных о проведённой работе в журнал технического обслуживания | 1 раз в месяц |

7.Регламентированный перечень работ по техническому обслуживанию светильников медицинских/ламп полимеризационных: Faro – 1 шт., Faro Poliled – 1 шт., ALFA 751 – 1 шт.,

| № п/п | Перечень работ | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | Внешний осмотр аппарата, осмотр электрооборудования. Проверяется: состояние электропульта управления, состояние электроконтактов, надежность крепления электрооборудования, надежность соединения электрических цепей, надежность присоединения заземляющего провода, состояние сетевого шнура и сетевой вилки, заземляющего провода | 1 раз в месяц |
| 7.2 | Проверка органов управления, защиты, контроля, индикации и системы защиты на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание переключающих устройств |  |
| 7.3 | Проверка заземляющего, сетевого проводов (шнуров, кабелей), сетевой вилки, проверка предохранителей и ламп |  |
| 7.4 | Чистка, подтяжка электрических контактов | 1 раз в квартал |
| 7.5 | Проверка крепления наконечников на клеммах аккумуляторных батарей |  |
| 7.6 | Проверка крепления светильника к потолку с обязательной отметкой в журнале технического обслуживания | 1 раз в полгода |
| 7.7 | Инструктаж персонала. | 1 раз в год |
| 7.8 | Занесение данных о проведённой работе в журнал технического обслуживания | 1 раз в месяц |

8. Регламентированный перечень работ по техническому обслуживанию на рефрактометры: ИРФ-454Б 2 М — 1 шт.

| № п/п | Перечень работ | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 8.1 | Внешний осмотр основных, вспомогательных и дополнительных устройств и комплектности | 1 раз в месяц |
| 8.2 | Проверка правильности установки |  |
| 8.3 | Проверка органов управления, защиты, контроля, индикации на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание переключающих устройств |  |
| 8.4 | Проверка целостности сетевых и заземляющих проводов, соединительных кабелей |  |
| 8.5 | Проверка функционирования оптической системы |  |
| 8.6 | Подтяжка резьбовых соединений ручек, рукояток и джойстиков |  |
| 8.7 | Смазка соединений ручек, рукояток и джойстиков, направляющих |  |
| 8.8 | Проверка сетевых шнура и вилки |  |
| 8.9 | Проверка работы прибора |  |
| 8.10 | Инструктаж персонала | 1 раз в год |
| 8.11 | Запись в журнале технического обслуживания | 1 раз в месяц |

9.Регламентированный перечень работ по техническому обслуживанию на установки стоматологические/стоматологическое оборудование: кресло стоматологическое Smile SK1-01 – 1 шт., стул врача-стоматолога — 1 шт.

| № п/п | Перечень работ | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 9.1 | Внешний осмотр основных, вспомогательных и дополнительных устройств и комплектности | 1 раз в месяц |
| 9.2 | Проверка органов управления, защиты, контроля, индикации и системы защиты на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание переключающих устройств |  |
| 9.3 | Проверка целостности сетевых и заземляющих проводов, соединительных кабелей, коммутирующих устройств |  |
| 9.4 | Проверка установки в выключенном состоянии: Проверка и регулировка баланса рабочих мест инструментов Проверка и спуск конденсата из воздушного фильтра Осмотр состояния коллекторов, стаканов, шлангов и сальников. Чистка и дезинфекция Регулировка баланса и горизонтального фрикциона рабочего стола врача Регулировка фрикциона светильника Регулировка фрикциона купола лампы Чистка колбы сепаратора и электродов |  |
| 9.5 | Проверка установки во включенном состоянии: Проверка автопромывки/промывки водой дважды Проверка работы дренажной помпы Проверка работы смыва сепаратора Проверка входного давления воздуха Проверка давления воздуха в бойлер Проверка давления воды в бойлере Проверка работы УФ лампы Проверка работы модулей управления стола врача/ассистента Проверка работы модуля пистолета Проверка работы модуля турбины Проверка работы модуля микромотора Проверка работы модуля пьезоскалера |  |
| 9.6 | Проверка состояния деталей, узлов и механизмов, подверженных коррозии или повышенному износу. Удаление следов коррозии, окислов, пыли и грязи. | 1 раз в месяц |
| 9.7 | Затяжка ослабленного крепежа и уплотнений |  |
| 9.8 | Комплексная регулировка. Установка по горизонтальному уровню. |  |
| 9.9 | Инструктаж персонала. | 1 раз в год |
| 9.10 | Занесение данных о проведённой работе в журнал технического обслуживания | 1 раз в месяц |

10.Регламентированный перечень работ по техническому обслуживанию на аквадистилляторы: ДЭ-4М -1 шт.

| № п/п | Перечень работ | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 10.1 | Внешний осмотр аппарата, осмотр электрооборудования. Проверяется: состояние электрического автомата включени/выключения, состояние электроконтактов, надежность крепления электрооборудования, надежность соединения электрических цепей, надежность присоединения заземляющего провода, состояние сетевого шнура и сетевой вилки, заземляющего провода | 1 раз в месяц |
| 10.2 | Проверка органов управления, защиты, контроля, индикации и системы защиты на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание переключающих устройств |  |
| 10.3 | Проверка заземляющего, сетевого проводов (шнуров, кабелей), сетевой вилки, проверка предохранителей и ламп |  |
| 10.4 | Проверка герметичности аппарата, присоединение трубопровода |  |
| 10.5 | Проверка резиновой прокладки (кольца), набивка сальников, устранение нарушений герметичности | 1 раз в квартал |
| 10.6 | Проверка электрооборудования: пускателей, выключателей |  |
| 10.7 | Чистка электрических контактов реле, пускателей, выключателей | 1 раз в полгода |
| 10.8 | Механическая чистка от накипи внутренней поверхности испарителя, электронагревателей, поплавока датчика, верхней части конденсатора от накипи |  |
| 10.9 | Очистка от накипи и механических загрязнений парообразующей камеры | 1 раз в месяц |
| 10.10 | Чистка электроконтактов датчика уровня воды | 1 раз в полгода |
| 10.11 | Текущий ремонт датчика уровня воды |  |
| 10.12 | Проверка электронагревателей |  |
| 10.13 | Устранение течи соединений трубопровода, нарушения герметичности |  |
| 10.14 | Инструктаж персонала. | 1 раз в год |
| 10.15 | Занесение данных о проведённой работе в журнал технического обслуживания | 1 раз в месяц |

11. Регламентированный перечень работ по техническому обслуживанию на камеру дезинфекционную: ВФЭ-2/0.9 СЗМО — 2 шт.

| № п/п | Перечень работ | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 11.1 | Внешний осмотр стерилизатора, осмотр электрооборудования ЦСО. Проверяется: состояние электрошкафа или электрощитка, состояние электроконтактов, надежность крепления электрооборудования, надежность соединения электрических цепей, надежность подключения заземляющего провода, состояние металлорукавов | 1 раз в месяц |
| 11.2 | Проверка органов управления, защиты, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание пускателей |  |
| 11.3 | Проверка предохранителей, ламп |  |
| 11.4 | Проверка сетевого шнура, провода заземления, сетевой вилки, деталей электрической схемы |  |
| 11.5 | Подтяжка резьбовых соединений запорных устройств | 1 раз в квартал |
| 11.6 | Осмотр центрального затвора дверей, проверка состояния и крепления деталей, проверка регулировки рычагов, контроль захода рычагов в окна пластин стерилизационной камеры при снятом кожухе, проверка состояния резьбы ходового винта и гайки. Смазка затвора и рычагов. | 1 раз в полгода |
| 11.7 | Смазка затвора | 1 раз в квартал |
| 11.8 | Очистка от накипи и механических загрязнений ТЭН | 1 раз в полгода |
| 11.9 | Чистка электрических контактов реле, пускателей, выключателей | 1 раз в месяц |
| 11.10 | Проверка электрооборудования: пускателей, выключателей и т.п. |  |
| 11.11 | Демонтаж манометров перед поверкой | 1 раз в год |
| 11.12 | Монтаж манометров |  |
| 11.13 | Инструктаж персонала. |  |
| 11.14 | Занесение данных о проведённой работе в журнал технического обслуживания | 1 раз в месяц |

12.Регламентированный перечень работ по техническому обслуживанию на ванну ультразвуковую: Clean 4820 – 1 шт.

| № п/п | Перечень работ | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 12.1 | Проведение профилактических работ, согласно технической документации на аппарат | 1 раз в месяц |
| 12.2 | Проверка технических характеристик |  |
| 12.3 | Проверка органов управления и контроля на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание защитных устройств и защитных блокировок |  |
| 12.4 | Проверка работоспособности аппарата и устранение неисправностей при необходимости |  |
| 12.5 | Инструктаж персонала. | 1 раз в год |
| 12.6 | Занесение данных о проведённой работе в журнал технического обслуживания | 1 раз в месяц |

13.Регламентированный перечень работ по техническому обслуживанию на колоpиметp лабораторный: КФК-3 — 1 шт.

| № п/п | Перечень работ | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 13.1 | Внешний осмотр основных, вспомогательных и дополнительных устройств и комплектности | 1 раз в месяц |
| 13.2 | Проверка органов управления, защиты, контроля, индикации и системы защиты на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание переключающих устройств |  |
| 13.3 | Проверка целостности соединительных трубок и герметичности соединений газовоздушной системы |  |
| 13.4 | Проверка целостности сетевых и заземляющих проводов, соединительных кабелей, коммутирующих устройств |  |
| 13.5 | Проверка предохранителя, лампы, сетевого шнура, сетевой вилки |  |
| 13.6 | Проверка состояния деталей, узлов и механизмов, подверженных коррозии или повышенному износу |  |
| 13.7 | Проверка функционирования основных и вспомогательных узлов |  |
| 13.8 | Удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с составных частей изделия с частичной блочно-узловой разборкой и проверкой состояния всех узлов и деталей, подверженных износу и старению |  |
| 13.9 | Проверка давления в компрессоре |  |
| 13.10 | Разборка, чистка компрессора с заменой фильтра | Ежегодно |
| 13.11 | Устранение течей жидкостей и газов | 1 раз в квартал |
| 13.12 | Затяжка ослабленного крепежа и уплотнений |  |
| 13.13 | Комплексная регулировка и настройка | Ежегодно |
| 13.14 | Инструктаж персонала | 1 раз в год |
| 13.15 | Занесение данных в журнал технического обслуживания | 1 раз в месяц |

14. Регламентированный перечень работ по техническому обслуживанию на парафиногнагреватель: Каскад — 1 шт.

| № п/п | Перечень работ | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 14.1 | Внешний осмотр основных, вспомогательных и дополнительных устройств и комплектности на соответствие и отсутствие механических повреждений. | 1 раз в месяц |
| 14.2 | Проверка органов управления, защиты, заземления, контроля, индикации на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов |  |
| 14.3 | Чистка крана подачи грязи/парафина, удаление пробки |  |
| 14.4 | Проверка герметичности соединений, плотности закрывания стерилизационной камеры |  |
| 14.5 | Очистка от накипи и механических загрязнений трубопровода и арматуры трубопровода стерилизатора, электронагревателей, парогенератора, стерилизационной камеры |  |
| 14.6 | Очистка от накипи: - прочистка калибровочного и загрузочного отверстий - промывка поршня, сердечника с удалением механических загрязнений и накипи |  |
| 14.7 | Проверка уплотнительных прокладок |  |
| 14.8 | Инструктаж персонала. | 1 раз в год |
| 14.9 | Занесение данных о проведённой работе в журнал технического обслуживания | 1 раз в месяц |

15. Регламентированный перечень работ по техническому обслуживанию на счетчик лейкоцитарный форменных элементов крови: СЛФ-ЭЦ-11-01 — 1 шт.

| № п/п | Перечень работ | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 15.1 | Внешний осмотр основных, вспомогательных и дополнительных устройств и комплектности | 1 раз в месяц |
| 15.2 | Проверка состояния органов управления, защиты, контроля, индикации на целостность, четкость фиксации. |  |
| 15.3 | Проверка целостности сетевых шнура и вилки |  |
| 15.4 | Проверка сетевого шнура, сетевой вилки |  |
| 15.5 | Проверка соответствия питающей сети требуемым для счетчика (двухполюсная розетка с номинальным напряжением) и правильности установки |  |
| 15.6 | Чистка оборудования: удаление следов коррозии, окислов, пыли и грязи. |  |
| 15.7 | Осмотр внутреннего состояния монтажа прибора: проверка состояния паек, контактов, качество работы кнопок, удаление грязи | 1 раз в год |
| 15.8 | Инструктаж персонала. | 1 раз в год |
| 15.9 | Занесение данных о проведённой работе в журнал технического обслуживания | 1 раз в месяц |

16. Регламентированный перечень работ по техническому обслуживанию на микроскопы: Микмед-1 вар.2.6 Р-15 — 1 шт.

| № п/п | Перечень работ | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 16.1 | Внешний осмотр оборудования на наличие видимых механических повреждений. Проверка комплектности на соответствие технической документации | 1 раз в месяц |
| 16.2 | Проверка органов управления, защиты, контроля, индикации на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов |  |
| 16.3 | Проверка сетевого проводов (шнуров, кабелей), сетевой вилки, блока питания, проверка предохранителей, ламп и гальванических элементов осветителя |  |
| 16.4 | Смазка трущихся поверхностей |  |
| 16.5 | Чистка наружных поверхностей оптических деталей | 1 раз в месяц |
| 16.6 | Чистка оптики окуляра, объектива и сетки | 1 раз в квартал |
| 16.7 | Текущий ремонт органов управления | 1 раз в полгода |
| 16.8 | Проведение калибровки |  |
| 16.9 | Инструктаж персонала | 1 раз в год |
| 16.10 | Занесение данных о проведенной работе в журнал технического обслуживания | 1 раз в месяц |

17. Регламентированный перечень работ по техническому обслуживанию на концентраторы кислородные: Mark 5 Nuvo 8 — 2 шт.

| № п/п | Перечень работ | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 17.1 | Проведение профилактических работ, согласно технической документации на аппарат | 1 раз в месяц |
| 17.2 | Проверка технических характеристик |  |
| 17.3 | Проверка органов управления и контроля на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание защитных устройств и защитных блокировок |  |
| 17.4 | Проверка работоспособности аппарата и устранение неисправностей при необходимости |  |
| 17.5 | Инструктаж персонала. | 1 раз в год |
| 17.6 | Занесение данных о проведённой работе в журнал технического обслуживания | 1 раз в месяц |

18. Регламентированный перечень работ по техническому обслуживанию на ЛОР-оборудование: врачебный модуль — 1 шт., гидроблок и блок ассистента — 1 шт., система управления ножная — 1 шт., каутер встроенный — 1 шт.

| № п/п | Перечень работ | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 18.1 | Внешний осмотр основных, вспомогательных и дополнительных устройств и комплектности | 1 раз в месяц |
| 18.2 | Проверка состояния органов управления, защиты, контроля, индикации на целостность, четкость фиксации. |  |
| 18.3 | Проверка целостности сетевых шнура и вилки |  |
| 18.4 | Проверка сетевого шнура, сетевой вилки |  |
| 18.5 | Проверка соответствия питающей сети требуемым для счетчика (двухполюсная розетка с номинальным напряжением) и правильности установки |  |
| 18.6 | Чистка оборудования: удаление следов коррозии, окислов, пыли и грязи. |  |
| 18.7 | Осмотр внутреннего состояния монтажа прибора: проверка состояния паек, контактов, качество работы кнопок, удаление грязи | 1 раз в год |
| 18.8 | Инструктаж персонала. | 1 раз в год |
| 18.9 | Занесение данных о проведённой работе в журнал технического обслуживания | 1 раз в месяц |

19. Регламентированный перечень работ по техническому обслуживанию на термометр бесконтактный инфракрасный: модель F06 — 3 шт.

| № п/п | Перечень работ | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 19.1 | Проведение профилактических работ, согласно технической документации на аппарат | 1 раз в месяц |
| 19.2 | Проверка технических характеристик |  |
| 19.3 | Проверка органов управления и контроля на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание защитных устройств и защитных блокировок |  |
| 19.4 | Проверка работоспособности аппарата и устранение неисправностей при необходимости |  |
| 19.5 | Инструктаж персонала. | 1 раз в год |
| 19.6 | Занесение данных о проведённой работе в журнал технического обслуживания | 1 раз в месяц |

20. Регламентированный перечень работ по техническому обслуживанию на анализатор концентрации паров этанола: Динго Е-200 — 1 шт.

| № п/п | Перечень работ | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 20.1 | Проведение профилактических работ, согласно технической документации на аппарат | 1 раз в месяц |
| 20.2 | Проверка технических характеристик |  |
| 20.3 | Проверка органов управления и контроля на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание защитных устройств и защитных блокировок |  |
| 20.4 | Проверка работоспособности аппарата и устранение неисправностей при необходимости |  |
| 20.5 | Инструктаж персонала. | 1 раз в год |
| 20.6 | Занесение данных о проведённой работе в журнал технического обслуживания | 1 раз в месяц |

21. Регламентированный перечень работ по техническому обслуживанию на дозаторы: дозатор механический 1-канальный — 2 шт., пипетка автоматическая — 1 шт.

| № п/п | Перечень работ | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 21.1 | Проведение профилактических работ, согласно технической документации на аппарат | 1 раз в месяц |
| 21.2 | Проверка технических характеристик |  |
| 21.3 | Проверка органов управления и контроля на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание защитных устройств и защитных блокировок |  |
| 21.4 | Проверка работоспособности аппарата и устранение неисправностей при необходимости |  |
| 21.5 | Инструктаж персонала. | 1 раз в год |
| 21.6 | Занесение данных о проведённой работе в журнал технического обслуживания | 1 раз в месяц |

22. Регламентированный перечень работ по техническому обслуживанию на шкафы вытяжные: СОВЛАБ-1200 ШВТр — 1 шт., ШВ — 1 шт.

| № п/п | Перечень работ | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 22.1 | Проведение профилактических работ, согласно технической документации на аппарат | 1 раз в месяц |
| 22.2 | Проверка технических характеристик |  |
| 22.3 | Проверка органов управления и контроля на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание защитных устройств и защитных блокировок |  |
| 22.4 | Проверка работоспособности аппарата и устранение неисправностей при необходимости |  |
| 22.5 | Инструктаж персонала. | 1 раз в год |
| 22.6 | Занесение данных о проведённой работе в журнал технического обслуживания | 1 раз в месяц |

23. Регламентированный перечень работ по техническому обслуживанию на тележки медицинские: КДС — 2 шт., ТК-01- «Кронт» - 1 шт.

| № п/п | Перечень работ | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 23.1 | Проведение профилактических работ, согласно технической документации на аппарат | 1 раз в месяц |
| 23.2 | Проверка технических характеристик |  |
| 23.3 | Проверка органов управления и контроля на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание защитных устройств и защитных блокировок |  |
| 23.4 | Проверка работоспособности аппарата и устранение неисправностей при необходимости |  |
| 23.5 | Инструктаж персонала. | 1 раз в год |
| 23.6 | Занесение данных о проведённой работе в журнал технического обслуживания | 1 раз в месяц |