РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

(в редакции № 1)
Номер процедуры: 0031223067DP
Реестровый номер (ЕИС): 32312912641
I. Общие положения
Способ закупки: Открытый запрос котировок в электронной форме..
Сведения об организаторе: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УФИМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (ИНН: 0274064870, КПП: 027601001, ОГРН: 1030204207582).
Место нахождения: 450054,Россия, Республика Башкортостан, Уфа, Октября, дом 71.

Почтовый адрес: 450054,Россия, Республика Башкортостан, Уфа, Октября, дом 71.

Сведения о заказчике: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УФИМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (ИНН: 0274064870, КПП: 027601001, ОГРН: 1030204207582).
Место нахождения: 450054,Россия, Республика Башкортостан, Уфа, Октября, дом 71.

Почтовый адрес: 450054,Россия, Республика Башкортостан, Уфа, Октября, дом 71.

Контактная информация: Ахунзянова Л. К., тел.: +7 (347) 2352847, факс: +7 (347) 2352847, e-mail: snabgz@anrb.ru
Сведения об операторе электронной площадки: Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН" (ИНН: 0278160590, КПП: 027601001, ОГРН: 1090280022777).
Место нахождения: 450053, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Проспект Октября, д. 132/3, этаж 9.

Почтовый адрес: 450053, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Проспект Октября, д. 132/3, этаж 9.

Техническая поддержка: тел.: 8 (800) 600 72 28, эл. почта: info@etp-region.ru

Наименование закупки: Поставка бокса (шкаф) микробиологической безопасности БМБ-II-"Ламинар-С,1,2 NEOTERIC, II класс, тип А2 или эквивалент
Предмет договора (лота): Поставка бокса (шкаф) микробиологической безопасности БМБ-II-"Ламинар-С,1,2 NEOTERIC, II класс, тип А2 или эквивалент.
Классификация товаров, работ, услуг:
	№ п/п
	Наименование
	Количество (ед. измерения)
	Код ОКПД 2
	Код ОКВЭД 2

	1
	Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки
	2 (Штука)
	28.99.39.190: Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки
	28.99: Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки


Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки: 2 Штука.
Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Республика Башкортостан
Начальная (максимальная) цена договора (лота): 1 671 642.67 руб.
Срок предоставления документации о закупке: с 31 октября 2023 года по 14 ноября 2023 года.
Место предоставления документации о закупке: ЭТП РЕГИОН https://torgi.etp-region.ru.
Порядок предоставления документации о закупке: В электронной форме.
Официальный сайт, на котором размещена документация о закупке: https://torgi.etp-region.ru, http://zakupki.gov.ru.
Размер, срок и порядок внесения платы за предоставление документации о закупке: плата не установлена.
II. Cведения о разъяснениях документации о закупке
Тема разъяснения: Разъяснения положений документации №32312912641.
Сведения о предмете запроса: Тема запроса: Прошу уточнить объект закупки. Текст запроса: Прошу уточнить объект закупки и его описание.
1.
В техническом задании указано:
Наименование (обозначение) и количество поставляемого товара.

№ п/п
Наименование (обозначение) товара
Ед. измерения
Кол-во
1
Бокс (шкаф) микробиологической безопасности БМБ-II-"Ламинар-С,1,2 NEOTERIC, II класс, тип А2 или эквивалент
шт.
2
Код ОКПД 2: 28.99.39.190
Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

Неверно указан Код ОКПД 2. Должно быть 
 Код ОКПД 2: 32.50.50.190 Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки.
Кроме того, в техническом задании отсутствует описание объекта закупки согласно КТРУ. Дата начала обязательного применения позиции каталога 14.07.2022г. Для сведения: Код позиции КТРУ для бокса размером 1,2 - 32.50.50.190-00002869.
Прошу привести техническое задание в соответствие с законодательством РФ.

2.
5
Класс установленного фильтра грубой очистки по ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010 - G4
Наличие

Бокс (шкаф) микробиологической безопасности БМБ-II-"Ламинар-С,1,2 NEOTERIC, II класс, тип А2 имеет одноступенчатую систему фильтрации. У него нет фильтра грубой очистки. Есть фильтр на входе в рабочую камеру и фильтр для удаления воздуха из нее.
Прошу привести ТЗ в соответствие.

3.
6
Габариты ламинарного бокса с подставкой (ШхГхВ), не менее 1200х7700х2150мм
Соответствие

Не может бокс шириной 1,2 метра иметь глубину 7,7 метра. Тем более, что меньший размер не рассматривается. Явная опечатка.
Прошу привести ТЗ в соответствие.

4.
14
Степень  очистки выбрасываемого воздуха от частиц ≥ 0,5 мкм, % — 99,9995;
Соответствие

Согласно ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010 НЕРА-фильтр Н14 имеет степень очистки 99,995%.
Степень очистки 99,9995% имеют ULPA фильтры U 15.
Прошу привести техническое задание в соответствие с ГОСТ.

В противном случае будем вынуждены обратиться в УФАС.
. Текст ответа: Ответ на запрос.
Дата поступления запроса о разъяснении: 8 ноября 2023 года.
Дата принятия решений о предоставлении разъяснений: 9 ноября 2023 года.
