## Наименование (обозначение) и количество поставляемого товара.

| № п/п | Наименование (обозначение) товара | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бокс (шкаф) микробиологической безопасности БМБ-II-"Ламинар-С,1,2 NEOTERIC, II класс, тип А2 или эквивалент | штука | 2 |

Код ОКПД 2: 28.99.39.190	Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

Назначение товара

Предназначен для работы в стерильных условиях с микроорганизмами. Физическая изоляция (удержание и контролируемое удаление из рабочей зоны) патогенных биологических агентов (ПБА) и микроорганизмов с целью предотвращения возможности заражения воздушно-капельным путем персонала и контаминации воздуха рабочего помещения и окружающей среды

Технические, функциональные характеристики и комплектность поставляемого товара:

| Наименование товара | Описание товара (функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики товара) |  |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основные характеристики |  |  |  |  |
|  | Наименование показателя, комплектующие |  | Значения показателя |  |  |
| Бокс (шкаф) микробиологической безопасности БМБ-II-"Ламинар-С,1,2 NEOTERIC, II класс, тип А2 или эквивалент | 1 | Класс чистоты воздуха рабочей камеры по ГОСТ Р ИСО 14644-1-2017 - 5 ИСО | Соответствие | Шт. | 2 |
|  | 2 | Класс бокса согласно ГОСТ Р ЕН 12469, EN-12469, NSF/ANSI 49 - II | Соответствие |  |  |
|  | 3 | Тип бокса согласно СанПиН 3.3686-21 - А2 | Соответствие |  |  |
|  | 4 | Класс установленных НЕРА- фильтров по ГОСТ Р ЕН 1822-1 – не ниже Н14 | Наличие |  |  |
|  | 5 | Габариты ламинарного бокса с подставкой (ШхГхВ), не менее 1200х770х2150мм | Соответствие |  |  |
|  | 6 | Габариты рабочей камеры ламинарного бокса (ШхГ), не менее1200х610 мм | Соответствие |  |  |
|  | 7 | Размеры рабочей зоны (ШхГхВ), Не менее 1105х450х670мм | Соответствие |  |  |
|  | 8 | Назначение - защита среды, оператора и продукта | Соответствие |  |  |
|  | 9 | Класс чистоты воздуха в рабочей камере по концентрации взвешенных частиц (аэрозолей) согласно ГОСТ Р ИСО 14644-1-2017: - по частицам размером ⩾ 0,5 мкм: (не ниже 5 ИСО) - по частицам размером ⩾ 5,0 мкм: (не ниже ИСО М (20; ≥ 5 мкм); LSAPC | Соответствие |  |  |
|  | 10 | Средняя скорость нисходящего воздушного потока в рабочей камере, не менее 0,35+0,01 м/с | Соответствие |  |  |
|  | 11 | Средняя скорость потока воздуха, входящего в бокс через рабочий проем, не менее 0,45 ±0,03 м/с | Соответствие |  |  |
|  | 12 | Работа от сети переменного тока частотой, 50Гц номинальным напряжением, 220-240В | Соответствие |  |  |
|  | 13 | Степень очистки выбрасываемого воздуха от частиц ≥ 0,5 мкм, % — 99,995; | Соответствие |  |  |
|  | 14 | Суммарная максимально допустимая нагрузка на блок розеток, Не более 1000Вт | Соответствие |  |  |
|  | 15 | Масса ламинарного бокса с подставкой (нетто), Не менее 235кг | Соответствие |  |  |
|  | 16 | Бактерицидная лампа, мощностью, не менее 30 Вт | Соответствие |  |  |
|  | 17 | Освещение рабочей камеры, Не менее 1000 Лк | Соответствие |  |  |
|  | 18 | Уровень шума, Не более 65Дб | Соответствие |  |  |
|  | 19 | Производительность по чистому воздуху, подаваемому в рабочую камеру бокса, не менее 795 м3/ч | Соответствие |  |  |
|  | 20 | Производительность по воздуху, выбрасываемому из бокса, не менее 333 м3/час | Соответствие |  |  |
|  | 21 | Лицевое стекло – распашное, материал стекла «триплекс», механизм открывания, закрывания и удерживания стекла в открытом положении снабжен газовыми амортизаторами | Соответствие |  |  |
|  | 22 | Демпфер для предотвращения удара при закрытии лицевого стекла | Наличие |  |  |
|  | 23 | Наклонная лицевая поверхность бокса; | Наличие |  |  |
|  | 24 | Закаленные боковые стекла | Наличие |  |  |
|  | 25 | Освещение рабочей камеры | Наличие |  |  |
|  | 26 | 2 розетки в рабочей камере бокса (справа на задней стенке) | Наличие |  |  |
|  | 27 | Ламинаризатор воздушного потока из мелкоячеистой полимерной сетки | соответствие |  |  |
|  | 28 | Количество секций комплекта съемных столешниц из нержавеющей стали, Не менее 3 | соответствие |  |  |
|  | 29 | Поддон рабочей камеры из нержавеющей стали | Наличие |  |  |
|  | 30 | Количество усилителей столешницы, Не менее 3 | соответствие |  |  |
|  | 31 | Количество опор столешниц, Не менее 2 | соответствие |  |  |
|  | 32 | Съемная подставка для рук из нержавеющей стали | Наличие |  |  |
|  | 33 | Выдвижной блок УФО рабочей камеры (в нерабочем положении находится за пределами рабочей камеры, под ее основанием). На время обработки рабочей камеры выдвигается в «положение полностью закрыто», что гарантирует максимально надежную защиту персонала, предотвращает выброс ПБА из рабочей зоны согласно СП 1.3.2322-08 п.2.4.5. | Наличие |  |  |
|  | 34 | Не допускается стационарный УФО рабочей камеры. | соответствие |  |  |
|  | 35 | Металлическая защита лампы УФ-облучения | наличие |  |  |
|  | 36 | Демпферы для предотвращения удара при опускании подъёмной заслонки рабочего проёма | наличие |  |  |
|  | 37 | Количество фильтров для удаления воздуха из бокса, не менее 1 | наличие |  |  |
|  | 38 | Пульт управления боксом – кнопочный с ЖК-дисплеем | наличие |  |  |
|  | 39 | Электромагнитный считыватель и электромагнитные ключи доступа | наличие |  |  |
|  | 40 | Датчики параметров воздушных потоков | наличие |  |  |
|  | 41 | Датчики положения лицевого стекла и блока УФ-облучения | наличие |  |  |
|  | 42 | Индивидуальный предохранитель на линию электрического питания основных функций бокса (вентилятор, освещение, УФ-облучение) | наличие |  |  |
|  | 43 | Индивидуальный предохранитель на розетки, установленные в рабочей камере | наличие |  |  |
|  | 44 | Кабель питания съемный с фиксатором | наличие |  |  |
|  | 45 | Балансировочная заслонка выпускного проема для регулировки воздушных потоков | наличие |  |  |
|  | 46 | Встроенный штуцер отбора проб воздуха перед НЕРА-фильтрами для проверки их целостности | наличие |  |  |
|  | 47 | Встроенный штуцер отбора проб воздуха слева под защитной сеткой поддона для проверки выпускного НЕРА-фильтра | наличие |  |  |
|  | 48 | Подставка – рамочная с полкой для ног | наличие |  |  |
|  | 49 | Транспортировочные колеса для перемещения бокса | наличие |  |  |
|  | 50 | Винтовые опоры для стационарной установки бокса на место эксплуатации | наличие |  |  |
|  | 51 | Микропроцессорная система управления боксом | наличие |  |  |
|  | 52 | Автоматическая блокировка пульта управления, чтобы предотвратить возможность управления боксом неуполномоченными лицами, а также предотвратить случайное нажатие на кнопки и выключение работающих основных функций бокса во время выполнения работы в боксе – доступ к управлению боксом обеспечивается индивидуальными электромагнитными ключами | наличие |  |  |
|  | 53 | Язык меню: русский, английский, немецкий | соответствие |  |  |
|  | 54 | Индикация включения бокса | наличие |  |  |
|  | 55 | Включение/выключение освещения рабочей камеры и индикация включения освещения | наличие |  |  |
|  | 56 | Включение/выключение вентилятора и индикация включения вентилятора | наличие |  |  |
|  | 57 | Включение/выключение УФ-облучения и индикация включения УФ-облучения | наличие |  |  |
|  | 58 | Установка интервала работы УФ-облучения с отображением оставшегося времени работы | наличие |  |  |
|  | 59 | Счетчик общего времени наработки лампы УФ-облучения | наличие |  |  |
|  | 60 | Автоматическое отключение УФ-облучения при попытке открытия переднего стекла или крышки блока УФ-облучения | наличие |  |  |
|  | 61 | Автоматическое поддержание заданных параметров воздушных потоков, возникающих при работе бокса, вне зависимости от степени загрязненности НЕРА-фильтров | наличие |  |  |
|  | 62 | Автоматическое срабатывание звуковой и визуальной аварийной сигнализации при нарушении нормальных режимов работы с отображением предупреждающих надписей: - «Ламинарный поток нарушен»; - «Заблокирована перфорация»; - «Не установлен блок УФО»; - «Открыто стекло»; - «Не установлена столешница»; - «Низкая скорость входящего потока»; - «Высокая скорость входящего потока»; - «Низкая скорость нисходящего потока»; - «Высокая скорость нисходящего потока» | наличие |  |  |
|  | 63 | Специальные режимы для проведения санитарной обработки: - режим «Деконтаминация» - для обработки бокса парами формальдегида; - режим «Очистка» - для санитарной обработки рабочей камеры с включенным вентилятором | наличие |  |  |
|  | 64 | Индикация засоренности НЕРА-фильтров | наличие |  |  |
|  | 65 | Режим управления электромагнитными клапанами в магистралях подачи технологических сред (только для боксов, оборудованных лабораторными кранами) | наличие |  |  |
|  | 66 | Индикация общих данных: - модель бокса; - серийный номер бокса; - заводской номер изделия; - дата выпуска; - код системной платы; - версия программного обеспечения; - общее время наработки вентилятора; - общее время наработки НЕРА-фильтров; - общее время наработки лампы УФО; - дата очередного контроля ТС (валидации) - конфигурация бокса: с установленными комплектами лабораторных кранов или нет | наличие |  |  |
|  | 67 | Сервисные режимы для настройки и балансировки параметров воздушных потоков | наличие |  |  |
|  | 68 | Наличие регистрационного удостоверения Росздравнадзора | соответствие |  |  |

1.  Требования к Товару:

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, не демонстрационным (выставочным) образцом, без дефектов материала и изготовления, не модифицированным, не переделанным, не поврежденным, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.), допущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации, произведенным не ранее 2023г.

2.Требования к таре и упаковке товара

2.1. Поставка товара должна осуществляется в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность и не содержащей вскрытий, вмятин, порезов и деформаций. Этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаемыми.

2.2. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за все повреждения или порчу Товара, возникшие в результате некачественной упаковки, за дополнительные расходы, которые могут возникнуть в результате неправильной маркировки.

2.3. Товар отгружается в таре и упаковке, отвечающей требованиям ГОСТов и ТУ, обеспечивающей его сохранность при перевозке и хранении. Упаковка (тара) товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы), если иные требования к упаковке (таре) не предусмотрены в Спецификации на поставку товара. Если производителем (производителями) товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной настоящим техническим заданием, то товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту товара и комплектующих от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от принятия и оплаты товара, а если товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы. Если товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.

2.4. Товар должен быть упакован и промаркирован в соответствии с установленными государственными стандартами. Упаковка оборудования должна соответствовать требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».

2.5.	Маркировка товара должна содержать следующие сведения в соответствии с требованиями стандартов и технических условий на русском языке, в том числе: наименование завода-изготовителя, с указанием страны происхождения, веса (или литража) (в том случае, если продукция имеет такое обозначение объема), срока годности, температуры хранения (в том случае, если продукция имеет температурные условия хранения), даты изготовления, каталожные номера.

В случае отсутствия такой маркировки производителем поставщик своими силами маркирует каждую упаковку товара.

Маркировка индивидуальной упаковки должна позволять производить немедленную и безошибочную идентификацию Товара в соответствии с Договором.

3. С Товаром передаются следующие документы (оригиналы):

3.1.    Товарная накладная, счет-фактура или УПД;

3.2.    Паспорт на оборудование с указанием года изготовления товара, заводского серийного номера.

3.3.    Руководство по эксплуатации;

3.4.  Документы, подтверждающими гарантию качества на поставляемый товар (гарантийные талоны или аналогичные документы гарантийного периода).

3.5.   Документы, подтверждающие страну происхождения товара.

3.6. Сертификаты качества и другие документы, подтверждающие соответствие товара техническим стандартам и другим требованиям в соответствии с Российским законодательством.

Все документы должны быть предоставлены на русском языке на бумажном носителе и в электронном виде.

И.о. зам. директора ИБГ УФИЦ РАН по научной работе, д.б.н                              А.С. Карунас