**Техническое задание**

**на поставку оборудования зуботехнического для нужд ГАУЗ КСП (с учетом монтажа и пусконаладки)**

**1. Объект и характеристики закупки:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Техническая характеристика** |
| 1 | Установка литейная полупроводниковая автоматизированная УЛП-01 «Аверон» Вулкан Арт | шт. | 1 | Для плавки металла, материал - керамика. Свойства: тигель должен свободно входить в индуктор установки;-тигель должен контактировать с индуктором установки только в одной точке, расположенной под выходным отверстием;-дно тигля должно находиться между I и II нижними витками индуктора установки. Рабочая частота генератора 66±5 кГцМасса расплавляемого металла, в диапазоне: не менее от 10 до 100 гРегулируемая мощность генератора: в диапазоне не менее от 30 до 100 % с шагом не менее 5 %Режимы разгона карусели: плавный / быстрыйЗадаваемое ускорение разгона карусели: min, ¼, ½, ¾, maxСкорость вращения карусели в установившемся режиме: не менее 550±10 % об/минПотребляемая мощность пиковая (макс. загрузка): не более 3,5 кВтМаксимальная температура нагрева: не менее 1600 СМаксимальная температура воды в системе охлаждения: не более 60 ºСЭлектропитание: 220 В\* 50 Гц 16 АГабариты (ШхГхВ), не более 640×590×560/640 мм |
| 2 | Смеситель вакуумный зуботехнический с электромеханическим приводом СВЗ 1.0 АРТ | шт. | 1 | СВЗ обеспечивает: автоматический и ручной режимы смешиванияОбласть применения: для смешивания в вакууме всех видов суспензий, паковочных масс и гипсовВстроенный вакуумный насос с ручным управлением без индикации: наличиеРазмещение: настольное и настенное Скорость вращения миксера: не менее 350 об/минМощность: 60 Вт (двигатель миксера)Разрежение: не менее -0,82 бар (82%)Длительность смешивания: не менее от 5 сек до 5 минДлительность предварительного вакуумирования: не менее от 0 до 90 секПериод реверса при смешивании: не менее от 1 до 20 секЭлектропитание: ~220/230В 50Гц 1,5АЕмкости для смешивания: не менее 0,25/0,5/0,75 лГабариты: не более 195×335×355 мм |

***В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент»***

**2. Место поставки (с учетом монтажа и пусконаладки) :** 652700, Россия, Кемеровская обл., г. Киселевск, ул. Коваленко, д. 4.

**3. Срок поставки товара (с учетом монтажа и пусконаладки):** в течение **60** (шестидесяти) календарных дней с момента заключения договора.

**4.** **Требования к качеству и безопасности товара:**

4.1. Требования к безопасности продукции медицинского назначении: Продукция медицинского назначения должна быть зарегистрирована и разрешена к применению на территории Российской Федерации.

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара).

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании.

4.4. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке (перевод на русский язык). Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательств РФ.

4.5. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой модели;

4.6. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.

4.7. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации

**5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:**

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.

**6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара**

6.1. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком. Гарантийный срок составляет не менее срока указанного заводом изготовителем (производителем). В течение гарантийного срока обнаруженные недостатки товара подлежат устранению силами и средствами Поставщика.

6.2. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором**.**