## Лист1
Приложение №1 к извещению
Описание объекта закупки при проведении запроса котировок в электронной форме на поставку расходных материалов для рентгенологического отделения
№ п/п | Описание объекта закупки (указываются показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям заказчика (максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться, иные показатели) | [7 empty] | Предложение участника закупки (Рекомендуемая форма, не является обязательной, заполняется участником закупки в соответствии с Инструкцией по заполнению заявки на участие в закупке)
| Наименование объекта закупки (товара) | Количество, единица измерения | Товарный знак или эквивалент | Функциональные,технические,качественные характеристики (эксплуатационные) объекта закупки(товара). | Показатели товара (значения показателей) |  |  |  | Наименование товара в соответствии с регистрационным удостоверением* | Товарный знак (при наличии) | Характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки ** | Наименование страны происхождения товара
[5 empty] | Минимальные и (или) максимальные показатели: | Показатели, которые не изменяются: | Показатели, указанные в диапазоне: (указывается минимальное и максимальное значение) | Иные показатели:
1. | Шприц для системы инъекции контрастного вещества | 500, Шт | Не устанавливается | Объем, мл |  |  | ≥ 160.1 и ≤ 200
|  |  |  | Полная совместимость и разрешение к применению, согласно руководству по эксплуатации системы для ввода контрастного вещества MEDRAD Salient, поставляемого расходного материала, имеющегося у Заказчика |  | наличие
|  |  |  | Шприц ZY6322 к инъекционной системе MEDRAD Salient |  | наличие
Комплектация:
|  |  |  | Шприц, шт | Не менее 1
|  |  |  | Трубка быстрого наполнения, шт | Не менее 1
|  |  |  | Максимальное расчётное давление, кПа | Не менее 2068
|  |  |  | FluiDot - индикаторы заполняемости шприцов контрастом и физ.раствором |  | наличие
|  |  |  | Предельная скорость введения контрастного вещества, мл/с | Не менее 10
|  |  |  | Не содержит латекса |  | наличие
|  |  |  | Индивидуальная стерильная упаковка |  | наличие
2 | Магистраль соединительная для введения рентгенконтрастного вещества | 250, Шт | Не устанавливается | Гибкое цилиндрическое изделие, которое соединяет шприц с контрастным веществом с канюлей пациента для введения контрастного вещества и промывающей жидкости пациенту во время диагностических радиографических процедур . Изделие изготавливается из синтетических полимеров, выдерживает низкое и высокое давление. |  | наличие
|  |  |  | Общая длина, мм | не менее 2750
|  |  |  | Длина секции магистрали от шприц-колб до соединения с магистралью, мм | не менее 1350
|  |  |  | Длина секции магистрали от камер с фильтром до щприц-колб, мм | не менее 1300
|  |  |  | Внутренний диаметр секции магистрали от камер с фильтром до щприц-колб, мм | не менее 3
|  |  |  | Внешний диаметр секции магистрали от камер с фильтром до щприц-колб, мм | не более 4,1
|  |  |  | Внутренний диаметр секции магистрали от шприц-колб до соединения с магистралью, мм | не менее 2
|  |  |  | Внешний диаметр секции магистрали от шприц-колб до соединения с магистралью, мм | не более 4,1
|  |  |  | Максимальное обратное давление, кПа / psi | Не менее 2068,5 / 300
|  |  |  | Скорость потока, мл/мин | Не менее 170
|  |  |  | Усилие на разрыв, Н | Не менее 50
|  |  |  | Камера с фильтром для присоединения к флаконам с рентгеноконтрастной жидкостью |  | наличие
|  |  |  | Размер микрочастиц, удаляемых камерами с фильтром более 175 мкм |  | наличие
|  |  |  | Коэффициент фильтрации при переливании 1 дм3 раствора, % | Не менее 80
|  |  |  | Зажим для трубок от камеры с фильтром для прекращения подачи рентгеноконтрастной жидкости |  | наличие
|  |  |  | Зажим обеспечивает регулирование тока жидкости от полного перекрытия до струйного истечения |  | наличие
|  |  |  | Все разъемы LUER-совместимы |  | наличие
|  |  |  | Рентгенопрозрачность всех соединений и разъемов магистрали |  | наличие
|  |  |  | Срок использовния в течении периода, час | не менее 24
|  |  |  | Индивидуальная стерильная упаковка |  | наличие
3 | Магистраль соединительная для введения рентгенконтрастного вещества | 1500, Шт | Не устанавливается | Гибкое цилиндрическое изделие, которое соединяет шприц с контрастным веществом с канюлей пациента для введения контрастного вещества и промывающей жидкости пациенту во время диагностических радиографических процедур . Изделие изготавливается из синтетических полимеров, выдерживает низкое и высокое давление. |  | наличие
|  |  |  | Общая длина, мм | не менее 1500
|  |  |  | Внутренний диаметр, мм | не менее 2,5
|  |  |  | Внешний диаметр, мм | не более 4,1
|  |  |  | Максимальное обратное давление, кПа / psi | Не менее 2058,5 / 300
|  |  |  | Скорость потока, мл/мин | Не менее 170
|  |  |  | Усилие на разрыв, Н | Не менее 50
|  |  |  | Масса, г | Не более 24,6
|  |  |  | Система из двух обратных клапанов (трубка-трубка), формирующих "зону безопасности" и полностью блокирующих обратный ток крови в систему магистралей и колб |  | наличие
|  |  |  | Возможность разъединения дистальной и проксимальной части магистрали для проверки обратного тока крови |  | наличие
|  |  |  | Зажимы, по одному для дистальной и проксимальной части магистрали |  | наличие
|  |  |  | Все разъемы LUER-совместимы |  | наличие
|  |  |  | Рентгенопрозрачность всех соединений и разъемов магистрали |  | наличие
|  |  |  | Индивидуальная стерильная упаковка |  | наличие
*Участник закупки, в случае расхождения наименования объекта закупки (товара), указанного в описании объекта закупки, и наименования товара, указанного в регистрационном удостоверении, указывает наименование медицинского изделия, входящего в объект закупки, в соответствии с регистрационным удостоверением на предлагаемое к поставке медицинское изделие. Участник закупки в составе заявки в соответствии с частью 6 Правил государственной регистрации медицинских изделий, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2012 № 1416 представляет копию регистрационного удостоверения на медицинское изделие, являющееся предметом закупки, или копию регистрационного удостоверения на медицинские изделия, в состав которых входит медицинское изделие, являющееся предметом закупки (допускается предоставление информации о регистрационном удостоверении с обязательным указанием наименования и регистрационного номера, позволяющего идентифицировать в государственном реестре медицинских изделий). ** Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики.