## Лист1
Приложение №1 к документации
Описание объекта закупки при проведении аукциона в электронной форме на поставку медицинского оборудования: транспортный ИВЛ с принадлежностями
№ п/п | Описание объекта закупки (указываются показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям заказчика (максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться, иные показатели) | [7 empty] | Предложение участника закупки (Рекомендуемая форма, не является обязательной, заполняется участником закупки в соответствии с Инструкцией по заполнению заявки на участие в закупке)
| Наименование объекта закупки (товара) | Количество, единица измерения | Товарный знак или эквивалент | Функциональные,технические,качественные характеристики (эксплуатационные) объекта закупки(товара). | Показатели товара (значения показателей) |  |  |  | Наименование товара в соответствии с регистрационным удостоверением* | Товарный знак (при наличии) | Характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки ** | Наименование страны происхождения товара
[5 empty] | Минимальные и (или) максимальные показатели: | Показатели, которые не изменяются: | Показатели, указанные в диапазоне: (указывается минимальное и максимальное значение) | Иные показатели:
1. | Транспортный ИВЛ с принадлежностями | 3, Шт | Не устанавливается | Тип электропривода: турбинный |  | Наличие
|  |  |  | Применение как для внутри, так и для внебольничной транспортировки, использование в санитарном транспорте, палатах реанимации |  | Наличие
|  |  |  | Работа от кислорода высокого давления |  | Наличие
|  |  |  | Нижняя граница диапазона давления подводимого кислорода высокого давления, бар | не более 2,8
|  |  |  | Верхняя граница диапазона давления подводимого кислорода высокого давления, бар | не менее 6
|  |  |  | Работа от кислорода низкого давления |  | Наличие
|  |  |  | Управление аппаратом с помощью сенсорного дисплея, поворотно-нажимной клавиши-манипулятора и кнопок быстрого доступа к функциям на передней панели аппарата |  | Наличие
|  |  |  | Цветной сенсорный дисплей |  | Наличие
|  |  |  | Диагональ экрана, дюйм | не менее 8,4
|  |  |  | Разрешение экрана по горизонтали, пикселей | не менее 640
|  |  |  | Разрешение экрана по вертикали, пикселей | не менее 480
|  |  |  | Масса, кг | не более 6,5
|  |  |  | Встроенная ручка для переноски аппарата с креплениями для размещения на спинке кровати |  | Наличие
|  |  |  | Датчик измерения СO2 в основном потоке |  | Наличие
|  |  |  | Клапан выдоха активного типа |  | Наличие
|  |  |  | Интерфейс пользователя и руководство пользователя на русском языке |  | Наличие
|  |  |  | Быстрый запуск вентиляции с автоматическим расчетом параметров при выборе в пола и роста пациента (IBW) |  | Наличие
|  |  |  | Автоматическая запись всех событий в журнал тревог/событий |  | Наличие
|  |  |  | Количество событий, сохраняемых в журнале, шт | не менее 5000
|  |  |  | Принудительная вентиляция с контролем по объёму |  | Наличие
|  |  |  | Принудительная вентиляция с контролем по давлению |  | Наличие
|  |  |  | Режим поддерживающей вентиляции с контролем положительного давления и времени цикла |  | Наличие
|  |  |  | Синхронизированная перемежающая вентиляция с контролем по давлению |  | Наличие
|  |  |  | Двух-уровневая вентиляция с положительным давлением в дыхательных путях |  | Наличие
|  |  |  | Вентиляция со сбросом давления в дыхательных путях, возможностью свободного дыхания и поддержки самостоятельных попыток дыхания давлением |  | Наличие
|  |  |  | Неинвазивная вентиляция |  | Наличие
|  |  |  | Режим проведения высокопоточной оксигенотерапии с потоком до 80 л/мин |  | Наличие
|  |  |  | Нижняя граница диапазона регулирования частоты дыхания, 1/мин | не более 1
|  |  |  | Верхняя граница диапазона регулирования частоты дыхания, 1/мин | не менее 80
|  |  |  | Нижняя граница диапазона регулирования дыхательного объёма, мл | не более 20
|  |  |  | Верхняя граница диапазона регулирования дыхательного объёма, мл | не менее 2200
|  |  |  | Минимальное инспираторное давление, см H2О | не более 3
|  |  |  | Максимальное инспираторное давление, см H2О | не менее 65
|  |  |  | Нижняя граница диапазона регулирования давления поддержки, см H2О | не более 0
|  |  |  | Верхняя граница диапазона регулирования давления поддержки, см H2О | не менее 65
|  |  |  | Управляемое давление на вдохе, см H2О | не менее 65
|  |  |  | Нижняя граница диапазона чувствительности экспираторного триггера, % от пикового потока на вдохе | не более 5
|  |  |  | Верхняя граница диапазона чувствительности экспираторного триггера, % от пикового потока на вдохе | не менее 80
|  |  |  | Одновременное отображение кривых, шт | не менее 3
|  |  |  | Кривая "давление-время" |  | Наличие
|  |  |  | Кривая "поток" |  | Наличие
|  |  |  | Петля "объём" |  | Наличие
|  |  |  | Среднее давление в дыхательных путях |  | Наличие
|  |  |  | Пиковое давление в дыхательных путях |  | Наличие
|  |  |  | Давление плато |  | Наличие
|  |  |  | Положительное давление в конце выдоха |  | Наличие
|  |  |  | Дыхательный объём на вдохе |  | Наличие
|  |  |  | Дыхательный объём на выдохе |  | Наличие
|  |  |  | Минутный объём вентиляции |  | Наличие
|  |  |  | Минутный объём вентиляции самостоятельного дыхания |  | Наличие
|  |  |  | Утечка в процентах |  | Наличие
|  |  |  | Минутный объём утечки: л/мин |  | Наличие
|  |  |  | Частота дыхания |  | Наличие
|  |  |  | Частота спонтанного дыхания |  | Наличие
|  |  |  | Парциальное давление СО2 выдыхаемой смеси в конце выдоха (РеtСО2) |  | Наличие
|  |  |  | Максимальное время записи трендов, часов | не менее 72
|  |  |  | Нижняя граница диапазона регулирования времени апноэ, сек | не более 15
|  |  |  | Верхняя граница диапазона регулирования времени апноэ, сек | не менее 60
|  |  |  | Градация тревог по значимости |  | Наличие
|  |  |  | Регулируемый уровень громкости сигнала тревоги |  | Наличие
Год выпуска оборудования не ранее 2023г. *Участник закупки, в случае расхождения наименования объекта закупки (товара), указанного в описании объекта закупки, и наименования товара, указанного в регистрационном удостоверении, указывает наименование медицинского изделия, входящего в объект закупки, в соответствии с регистрационным удостоверением на предлагаемое к поставке медицинское изделие. Участник закупки в составе второй части заявки в соответствии с частью 6 Правил государственной регистрации медицинских изделий, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2012 № 1416 представляет копию регистрационного удостоверения на медицинское изделие, являющееся предметом закупки, или копию регистрационного удостоверения на медицинские изделия, в состав которых входит медицинское изделие, являющееся предметом закупки (допускается предоставление информации о регистрационном удостоверении с обязательным указанием наименования и регистрационного номера, позволяющего идентифицировать в государственном реестре медицинских изделий). ** Конкретные показатели включаются в заявку на участие в закупке в случае отсутствия в описании объекта закупки указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в описании объекта закупки.