Приложение 2 к извещению о проведении электронного запроса котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Наименование (обозначение) и количество поставляемого товара.

- Поставка спектрофотометра Хроматрон MAX ХТ-500DV в комплекте или эквивалент

| № п/п | Наименование (обозначение) товара | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спектрофотометр Хроматрон MAX ХТ-500DV | шт. | 1 |
| 2 | Весы аналитические с набором для определения плотности | шт. | 1 |
| 3 | РН-метр с набором стандарт-титров рН-метрия рН 1,65-12,43 | шт. | 1 |
| 4 | Диспергатор с диспергирующем элементом 170/10 | шт. | 1 |
| 5 | Колбонагреватель | шт. | 1 |
| 6 | Колбонагреватель | шт. | 1 |

- 2. Требования к поставляемому товару.

- 2.1. Общие требования к товару:

Поставляемый Товар должен быть:

– новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств);

– свободным от любых прав третьих лиц и не являться предметом залога, ареста или иного обременения;

– полностью исправным и работоспособным, не требующим дополнительных настроек и регулировок;

– без дефектов материала и изготовления.

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к данному виду товаров.

Технические, функциональные характеристики и комплектность поставляемого товара должны соответствовать данным, представленным ниже настоящего Технического задания.

Товар должен включать спектрофотометр, весы, РН-метр, диспергатор, колбонагреватель.

Таблица 1

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики и комплектация |  | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спектрофотометр в комплекте | Оптическая схема | Двухлучевая | шт | 1 |
|  |  | Спектральный диапазон | От не более 200 до не менее 1100, нм |  |  |
|  |  | Ширина спектральной щели | 0.5, 1, 2, 4, 5нм |  |  |
|  |  | Точность установки длины волны | Не более ± 0.5 нм |  |  |
|  |  | Воспроизводимость по шкале длин волн | Не более 0.1 нм |  |  |
|  |  | Скорость сканирования | От не более 20 до не менее 4200 нм/мин |  |  |
|  |  | Дрейфбазовой линии (после прогрева в течение 2 часов) | Не более 0.0003 А/ч при 500 нм |  |  |
|  |  | Уровень рассеянного излучения | Не более 0.03 %T при 220 и 340 нм |  |  |
|  |  | Фотометрический диапазон | Не менее от -0.3 до 3A Не менее от 0 до 100%Т Не менее от 0 до 9999.9 C |  |  |
|  |  | Фотометрическая точность | Не более ±0.002 A при 0.0 ~ 0.5 A, Не более ±0.004 A при 0.5 ~ 1 A, Не более ±0.3 %T при 0 ~ 100 %T |  |  |
|  |  | Фотометрическая воспроизводимость | Не более 0.001 A при 0.0–0.5 A, Не более 0.002 A при 0.5–1 A, Не более 0.15 %T при 0–100 %T |  |  |
|  |  | Уровень шума | Не более 0.0002 А при 0.0 А, 500 нм, Не более 0.0004 А при 1 А, 500 нм, Не более 0.0008 А при 2 А, 500 нм |  |  |
|  |  | Стабильность базовой линии | Не более ±0.0005 А |  |  |
|  |  | Дисплей | Не менее 10-дюймовый цветной сенсорный экран |  |  |
|  |  | Требования к электропитанию | 220В±22, 50/60 Гц |  |  |
|  |  | Разъем вывода данных | USB-А х не менее 3 (подключение принтера, мыши, клавиатуры и др.), USB-B х не менее 1 (подключение ПК), Ethernet × не менее 1, VGA × не менее 1, HDMI × не менее 1, WI-FI |  |  |
|  |  | Размеры (Ш×Д×В) | Не менее 580×420×235мм |  |  |
|  |  | Вес | Не более 18кг |  |  |
|  |  | Кюветы кварцевые с длиной оптического пути 10 мм (2 шт.) | Не менее 2 компл. |  |  |
|  |  | Кюветы стеклянные с длиной оптического пути 10 мм (4 шт.) | Не менее 2 компл. |  |  |
|  |  | Чехол кюветного отделения для защиты от пыли; | Наличие |  |  |
|  |  | Кюветодержатель на 1 место для кюветы с образцом 10х10 мм и 1 место для кюветы сравнения 10х10 мм | Наличие |  |  |
|  |  | Поверка | Наличие |  |  |
| 2 | Весы аналитические с набором для определения плотности | НПВ | Не менее 220 г; | шт: | 1 |
|  |  | Дискретность | Не более 0,0001г; |  |  |
|  |  | Наименьший предел взвешивания | Не более 0,01г; |  |  |
|  |  | Класс точности согласно ГОСТ OIML R 76-1-2011 | Не ниже I специальный; |  |  |
|  |  | Калибровка | внутренняя; |  |  |
|  |  | Масса весов | не более 6,2 кг/ |  |  |
| 3 | РН-метр с набором стандарт-титров рН-метрия рН 1,65-12,43 | Измерение pH: |  | компл. | 1 |
|  |  | Диапазон измерения для блока преобразовательного | Не менее от 0 до 15 |  |  |
|  |  | Диапазон измерения для pH-метра в целом | Не менее от 0 до 12 |  |  |
|  |  | Дискретность | Не более 0,001 |  |  |
|  |  | Точность для блока преобразовательного | Не более ± 0,02 |  |  |
|  |  | Точность для pH-метра в целом | Не более ± 0,05 |  |  |
|  |  | Измерение ЭДС, мВ |  |  |  |
|  |  | Диапазон | Не менее от -1000 до +1000 |  |  |
|  |  | Дискретность | Не более 0,1 |  |  |
|  |  | Точность | Не более ± 0,5 |  |  |
|  |  | Измерение температуры анализируемой среды, °С: |  |  |  |
|  |  | Диапазон | Не менее от 0 до +70 |  |  |
|  |  | Дискретность | Не более 0,1 |  |  |
|  |  | Точность | Не более ± 0,3 |  |  |
|  |  | Диапазон температур анализируемой среды, °С: |  |  |  |
|  |  | При использовании электродов ЭСЛ-43-07СР и ЭВЛ-1М3.1 | Не менее от +5 до +50 |  |  |
|  |  | При использовании других электродовот | Не менее +5 до +40 |  |  |
|  |  | Время установления выходных сигналов (показаний): |  |  |  |
|  |  | Преобразователя, с | не более 10 |  |  |
|  |  | pH-метра, мин | не более 15 |  |  |
| 4 | Диспергатор с диспергирующем элементом 170/10 | Объем | Не менее от 0,1 до 1000 мл | компл. | 1 |
|  |  | Скорость | Не менее от 8000 до 30000 об/мин |  |  |
|  |  | Скорость ротора | Не менее от 6,3 до 14 м/сек |  |  |
|  |  | Регулирование скорости | Не менее 6 скоростей |  |  |
|  |  | Максимальная вязкость жидкости | Не более 5000 мПа |  |  |
|  |  | Материал | Нержавеющая сталь / ПТФЭ |  |  |
|  |  | Габаритные размеры | Не менее 46х55х230 мм |  |  |
|  |  | Вес | Не менее 0,6 кг |  |  |
|  |  | Диспергирующий элемент: |  |  |  |
|  |  | Объем | Не менее от 0,1 до 250 мл |  |  |
|  |  | Максимальная скорость | Не менее 14 м/сек |  |  |
|  |  | Диаметр ротора | Не менее 6 мм |  |  |
|  |  | Диаметр статора | Не менее 10 мм |  |  |
|  |  | Максимальная/минимальная глубина погружения | Не менее 10/120 |  |  |
| 5 | Колбонагреватель | Объем колбы | Не менее 500 мл | шт | 1 |
|  |  | Мощность | Не менее 250 Вт |  |  |
|  |  | Температура нагрева | Не менее от 20° С до 380° С |  |  |
|  |  | Плавная регулировка нагрева | Наличие |  |  |
|  |  | Напряжение питания | 220 В, 50 Гц |  |  |
| 6 | Колбонагреватель | Объем колбы | Не менее 1000 мл | шт | 2 |
|  |  | Мощность | Не менее 350 Вт |  |  |
|  |  | Температура нагрева | Не менее от 20° С до 380° С |  |  |
|  |  | Плавная регулировка нагрева | Наличие |  |  |
|  |  | Напряжение питания | 220 В, 50 Гц |  |  |

В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

- 2.2. Требования к безопасности товара.

Поставляемый товар должен быть безопасен при его использовании по назначению, соответствовать требованиям санитарных, эпидемиологических правил и стандартов Российской Федерации и международным стандартам.

Должно быть наличие декларации соответствия ТР/ТС 004/2011 (О безопасности низковольтного оборудования), ТР/ТС 020/2011 (Электромагнитная совместимость технических средств).

- 2.3. Требования к гарантии на поставленный товар.

Минимальный срок предоставления гарантии качества товара (минимальный гарантийный срок на поставляемый товар) должен составлять 1 год со дня поставки товара на склад по месту нахождения Заказчика, но менее срока, установленного заводом производителем (изготовителем).

3. Требования к поставке товара

Поставка осуществляется в течение 100 дней с даты заключения договора силами и за счет средств Поставщика в рабочие дни с 09.00 до 17.00 (перерыв на обед 13.00-14.00) по адресу: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, Проспект Октября, 69.

- 4. Требования к упаковке и маркировке товара.

- Товар должен быть упакован в индивидуальную упаковку завода-изготовителя.

- Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара от возможных повреждений во время транспортировки и хранения, а также защищать от атмосферных воздействий.

- Маркировка на упаковке должна содержать комплекс необходимых сведений о товаре (товарные знаки, знаки соответствия или качества, манипуляционные, предупредительные, размерные, эксплуатационные, экологические, наименование места происхождения товара), позволяющих идентифицировать поставляемый товар и определить способы обращения с ним.

- 5. Требование к наличию документов, передаваемых Заказчику совместно с поставляемым товаром.

Поставляемый товар должен сопровождаться:

– эксплуатационной документацией (технические паспорта, руководство по эксплуатации и т.д.) на русском языке;

– документами, подтверждающими гарантию качества на поставляемый товар (гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводского (серийного) номера и гарантийного периода);

– товаросопроводительными документами (товарно-транспортной накладной; товарной накладной, универсальным передаточным документом и т.д.; счетом, счетом-фактурой).

| Ответственное должностное лицо |  | _____________________/ Колесов С.В. подпись, расшифровка подписи |
| --- | --- | --- |