Приложение № 2 к Документации об электронном Аукционе

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку установки очистки и обеззараживания воздуха

1.	Описание объекта закупки:

| № п/п | Наименование товара | ОКПД 2 | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установка очистки и обеззараживания воздуха БОВ-001-АМС | 32.50.50.190 «О» | Соответствие требованиям класса чистоты воздуха рабочей камеры не менее 5 ИСО Класс бокса II Тип бокса А2 Класс установленных НЕРА фильтров не ниже Н14 Степень рециркуляции воздуха в боксе не менее 70 % Средняя скорость воздушного потока, нисходящий поток воздуха не менее 0,40 м/с Средняя скорость потока воздуха, входящего в бокс через рабочий проем не менее 0,40 м/с Характеристика потока воздуха нисходящий, однонаправленный (ламинарный) Габаритные размеры бокса: Ширина, мм, не более 1200 Глубина, мм, не более 770 Высота (без подставки), мм, не более 1495 Габариты рабочей камеры: Ширина, мм, не более 1130 Глубина, мм, не более 600 Высота, мм, не более 670 Суммарная максимально допустимая нагрузка на блок розеток, Вт не менее 2000 Освещенность рабочей зоны, Люмен не менее 1000 Бактерицидная лампа мощностью, Вт не менее 30 Уровень шума, Дц не более 65 Производительность по чистому воздуху, подаваемому в рабочую камеру бокса, м3/час не менее 1200 Лицевое стекло по направляющим Лицевое стекло наличие Механизм подъема стекла: полностью закрывающееся переднее стекло. Передняя панель обезвешена за счет противовесов, легко фиксируется на необходимой высоте. Система противовесов располагается вне корпуса шкафа за легко откидывающейся лицевой панелью Закаленные боковые стекла Наличие Светодиодное освещение рабочей камеры Наличие 2 розетки в рабочей камере бокса Наличие Ламинаризатор воздушного потока из мелкоячеистой полимерной сетки Наличие Съемная столешница из нержавеющей стали Наличие Съемная подставка для рук из нержавеющей стали Наличие УФО рабочая камера стационарная, расположенная на задней панели рабочей камеры ( Не допускается быстро изнашиваемый выдвижной механизм) Количество фильтров для удаления воздуха из бокса Не менее 1 шт. Количество фильтров на входе в рабочую камеру Не менее 1 шт. Пульт управления боксом ЖК дисплей с мембранной панелью Датчики параметров воздушных потоков Наличие Кабель питания несъемный Наличие Встроенные штуцеры отбора проб воздуха перед НЕРА-фильтрами для проверки их целостности Наличие Транспортировочные колеса для перемещения бокса Наличие Винтовые опоры для стационарной установки бокса на место эксплуатации Наличие Автоматическая блокировка пульта управления, доступ к управлению боксом обеспечивается через ключ Наличие Язык меню Русский Индикация включения бокса Наличие Автоматическое поддержание заданных параметров воздушных потоков, возникающих при работе бокса, вне зависимости от степени загрязненности НЕРА-фильтров Наличие Автоматическое срабатывание звуковой и визуальной аварийной сигнализации при нарушении нормальных режимов работы с отображением предупреждающих надписей Наличие Специальные режимы для проведения санитарной обработки: режим для обработки бокса парами формальдегида Наличие. | шт. | 3 |

В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

Закупка попадает под ограничение допуска согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”. (360)

2. Место доставки товаров: 394087, Воронежская область, город Воронеж, улица Ломоносова, дом 114, корпус Б.

3. Сроки поставки товаров: в течение 30 календарных дней с даты заключения Договора.

3.1. В стоимость товара включена: доставка товара, погрузочно-разгрузочные работы до конкретного места, указанного Заказчиком, а также пусконаладочные работы и валидация бокса.

3.2. Поставка Товаров осуществляется в рабочие дни учреждения.

3.3. Поставщик обязан уведомить Заказчика о планируемой дате поставки не позднее чем за 5 дней до дня поставки Товара.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным, год выпуска: не ранее 2024 года, не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке производителя и или(изготовителя), соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара – не менее 18 месяцев со дня приемки товара, но не менее в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем (изготовителем).

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара (отдельной комплектующей) с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.