Техническое задание
на поставку 
«Бокс микробиологической безопасности БМБ-II-«Ламинар-С»-1,5 класс II тип В2» 
                                                                            или эквивалент

                                                                          ОКПД 2: 32.50.50.190 «О»
1.
Описание объекта закупки:

	№ п/п
	Общие характеристики системы
	Требования Государственного заказчика

	«Бокс микробиологической безопасности БМБ-II-«Ламинар-С»-1,5 класс II тип В2» или эквивалент
	1 шт. 

	1.
	Документация:
	

	1.1
	Наличие регистрационного удостоверения Росздравнадзора
	Наличие

	1.2
	Наличие декларации соответствия требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
	Соответствие

	1.3
	Наличие сертификата соответствия изделия требованиям ГОСТ Р ЕН 12469-2010 


	Соответствие

	2
	Технические требования:
	

	2.1
	Обеспечивает физическую изоляцию (удержание и контролируемое удаление из рабочей зоны) патогенных биологических агентов (ПБА) и микроорганизмов с целью предотвращения возможности заражения воздушно-капельным путем персонала и контаминации воздуха рабочего помещения и окружающей среды.
Бокс предназначен для оснащения отдельных рабочих мест медицинских, фармацевтических и других учреждений, осуществляющих работу с патогенными биологическими агентами и микроорганизмами согласно СП 3.3686-21
	Соответствие

	2.2
	Соответствия требованиям класса чистоты воздуха рабочей камеры по ГОСТ Р ИСО 14644-1-2017
	не ниже 5 ИСО

	2.3
	Класс бокса согласно ГОСТ Р ЕН 12469-2010
	не ниже II 

	2.4
	Тип бокса согласно СП 3.3686-21
	не ниже В2

	2.5
	Класс установленных НЕРА- фильтров по ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010 
	не ниже Н14

	2.6
	Класс предварительного фильтра по ГОСТ Р ЕН 779-2014 
	не ниже G4

	2.7
	Средняя скорость нисходящего воздушного потока в рабочей камере, диапазон, м/с:


	не менее 0,35​+0,01 



	2.8
	Средняя скорость входящего воздушного потока в рабочем проеме, диапазон, м/с:
	не менее 0,47±0,03

	2.9
	Устанавливаемый объём потока воздуха, м3/ч
(в рабочей камере бокса в рабочем режиме)
	не менее (от 1008 до 1036) 

	2.10
	Характеристика потока воздуха 
	Нисходящий, однонаправленный (ламинарный), отсутствует рециркуляция воздуха в рабочей камере.

	2.11
	Габаритные размеры  бокса без зонта

(ШхГхВ), мм
	Не более 1500х810х2010 

	2.12
	Габаритные размеры  бокса с зонтом

(ШхГхВ), мм
	Не более 1500х810х2220 

	2.13
	Габариты рабочей камеры (ШхГ), мм
	Не менее 1500х610 

	2.14
	Размеры рабочего проема (ШхВ), мм
	Не менее 1380х195 

	2.15
	Работа от сети переменного тока 

частотой, Гц

номинальным напряжением, В
	не менее 50±1 

не менее 220±10% 

	2.15
	Потребляемая мощность (без учета нагрузки на встроенные розетки), Вт
	Не более 1000

	2.16
	Суммарная максимально допустимая нагрузка на блок розеток, Вт
	Не более 1000

	2.17
	Подсветка рабочей камеры, Лк
	Не менее 2000 

	2.18
	Бактерицидная лампа мощностью, Вт
	не менее 30 

	2.19
	Диаметр присоединительного фланца вытяжного зонта бокса, мм
	250

	3
	Комплектация:
	

	3.1
	Лицевое стекло – распашное, материал стекла «триплекс», механизм открывания, закрывания и удерживания стекла в открытом положении снабжен газовыми амортизаторами. 
	Наличие 

	3.2
	Демпфер для предотвращения удара при закрытии лицевого стекла
	Наличие 

	3.3
	Закаленные боковые стекла
	Наличие 

	3.4
	Освещение рабочей камеры
	Наличие 

	3.5
	2 розетки в рабочей камере бокса
	Наличие 

	3.6
	Ламинаризатор воздушного потока из мелкоячеистой полимерной сетки
	Наличие 

	3.7
	Количество секций комплекта съемных столешниц из нержавеющей стали
	Не менее 3

	3.8
	Съемный подлокотник из нержавеющей стали
	Наличие 

	3.9
	Выдвижной блок УФО рабочей камеры (в нерабочем положении находится за пределами рабочей камеры, под ее основанием). На время обработки рабочей камеры выдвигается в «положение полностью закрыто
	Наличие 

	3.10
	Металлическая защита лампы УФ-облучения
	Наличие 

	3.12
	Количество фильтров для удаления  воздуха  из бокса
	Не менее 1 

	3.13
	Количество фильтров на входе в рабочую камеру
	Не менее 2

	3.14
	Съемный вытяжной зонт для подключения бокса к системе активной вытяжной вентиляции, зонт снабжен компенсационным зазором для исключения влияния работы системы вытяжной вентиляции на работу бокса
	Наличие

	3.15
	Пульт управления боксом – кнопочный с ЖК-дисплеем
	Наличие 

	3.16
	Электромагнитный считыватель и  электромагнитные ключи доступа
	Наличие

	3.17
	Датчики параметров воздушных потоков
	Наличие

	3.18
	Датчики положения лицевого стекла и блока УФ-облучения
	Наличие

	3.19
	Индивидуальный предохранитель на линию электрического питания основных функций бокса (вентилятор, освещение, УФ-облучение)
	Наличие

	3.20
	Индивидуальный предохранитель на розетки, установленные в рабочей камере
	Наличие 

	3.21
	Кабель питания съемный с фиксатором
	Наличие

	3.22
	Встроенные штуцеры отбора проб воздуха перед НЕРА-фильтрами для проверки их целостности
	Наличие

	3.23
	Задняя панель вытяжной (нижней) вентиляционной камеры - съемная для свободного доступа к выпускному 
НЕРА-фильтру для сканирования при проверке его целостности
	Наличие

	3.24
	Транспортировочные колеса для перемещения бокса 
	Наличие

	3.25
	Винтовые опоры для стационарной установки бокса на место эксплуатации
	Наличие

	4
	Система управления боксом:
	

	4.1
	Автоматическая блокировка пульта управления, чтобы предотвратить возможность управления боксом неуполномоченными лицами, а также предотвратить случайное нажатие на кнопки и выключение работающих основных функций бокса во время выполнения работы в боксе – доступ к управлению боксом обеспечивается индивидуальными электромагнитными ключами
	Наличие

	4.2
	Язык меню
	Русский, английский, немецкий 

	4.3
	Индикация включения бокса
	Наличие 

	4.4
	Включение/выключение освещения рабочей камеры и индикация включения освещения
	Наличие 

	4.5
	Включение/выключение вентилятора и индикация включения вентилятора
	Наличие 

	4.6
	Включение/выключение УФ-облучения и индикация включения УФ-облучения
	Наличие 

	4.7
	Установка интервала работы УФ-облучения с отображением оставшегося времени работы
	Наличие

	4.8
	Счетчик общего времени наработки лампы УФ-облучения
	Наличие

	4.9
	Автоматическое отключение УФ-облучения при попытке открытия переднего стекла или крышки блока УФ-облучения
	Наличие

	4.10
	Блокировка включения УФ-облучения при неправильно установленном блоке УФ-облучения
	Наличие

	4.11
	Автоматическое поддержание заданных параметров воздушных потоков, возникающих при работе бокса, вне зависимости от степени загрязненности НЕРА-фильтров
	Наличие

	4.12
	Автоматическое срабатывание звуковой и визуальной аварийной сигнализации при нарушении нормальных режимов работы с отображением предупреждающих надписей:

 - «Ламинарный поток нарушен»;

- «Не установлен блок УФО»;

- «Открыто стекло»;

- «Низкая скорость входящего потока»; 
- «Высокая скорость входящего потока»

- «Низкая скорость нисходящего потока»;

- «Высокая скорость нисходящего потока»
	Наличие

	4.13
	Специальные режимы для проведения санитарной обработки:

- режим «Деконтаминация» - для обработки бокса парами формальдегида;

  - режим «Очистка» - для санитарной обработки рабочей камеры с включенным вентилятором
	Наличие

	4.14
	Индикация засоренности НЕРА-фильтров
	Наличие

	4.15
	Индикация общих данных:

- код изделия по каталогу;

- заводской номер изделия;

- дата выпуска;

- код системной платы;

- версия программного обеспечения;

- общее время наработки вентилятора;

- общее время наработки НЕРА-фильтров;

- общее время наработки лампы УФО; 

- дата следующей поверки
	Наличие

	4.16
	Сервисные режимы для настройки и балансировки параметров воздушных потоков
	Наличие


Закупка попадает под ограничение допуска согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”. 

2. Место доставки товаров: 394087, Россия, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Ломоносова, 114Б
3. Сроки поставки товаров: в течение 110 календарных дней с даты заключения Договора. 

3.1. В стоимость товара включена: доставка товара, погрузочно-разгрузочные работы до конкретного места, указанного Заказчиком, а также монтажные, пусконаладочные работы и валидационые работы.
3.2. Поставка Товаров и монтажные работы осуществляется в рабочие дни учреждения.

3.3. Поставщик обязан уведомить Заказчика о планируемой дате поставки и монтажных работ не позднее чем за 5 дней до дня поставки Товара.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным, год выпуска: не ранее 2024 года, не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке производителя и или(изготовителя), соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара – не менее 24 месяцев со дня приемки товара, но не менее в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем (изготовителем). 

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара (отдельной комплектующей) с момента приемки товара Заказчиком.  

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.

