Запрос на разъяснения положений документации (№ извещения в ЕИС 32514579326):

Просим рассмотреть возможность расширения характеристик, с целью участия в аукционе поставщиков более широкого круга производителей установки очистки и обеззараживания воздуха. В рамках данного аукциона, при условии внесения изменений, может быть предложено к поставке оборудование с техническими параметрами, не ухудшающими указанные в описании объекта закупки.

Пункты технического задания, в которые предлагается внести изменения:

| № п/п | Наименование товара | ОКПД 2 | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установка очистки и обеззараживания воздуха БОВ-001-АМС | 32.50.50.190 «О» | Соответствие требованиям класса чистоты воздуха рабочей камеры не менее 5 ИСО Класс бокса II Тип бокса А2 Класс установленных НЕРА фильтров не ниже Н14 Степень рециркуляции воздуха в боксе не менее 70 % Средняя скорость воздушного потока, нисходящий поток воздуха не менее 0,40 м/с Средняя скорость потока воздуха, входящего в бокс через рабочий проем не менее 0,40 м/с Характеристика потока воздуха нисходящий, однонаправленный (ламинарный) Габаритные размеры бокса: Ширина, мм, не более 1200 Глубина, мм, не более 800 Высота (без подставки), мм, не более 1495 Габариты рабочей камеры: Ширина, мм, не более 1130 Глубина, мм, не более 610 Высота, мм, не более 670 Суммарная максимально допустимая нагрузка на блок розеток, Вт не менее 2000 Освещенность рабочей зоны, Люмен не менее 1000 Бактерицидная лампа мощностью, Вт не менее 30 Уровень шума, Дц не более 65 Производительность по чистому воздуху, подаваемому в рабочую камеру бокса, м3/час не менее 1200 Лицевое стекло по направляющим Лицевое стекло наличие Механизм подъема стекла: полностью закрывающееся переднее стекло. Передняя панель обезвешена за счет противовесов, легко фиксируется на необходимой высоте. Система противовесов располагается вне корпуса шкафа за легко откидывающейся лицевой панелью Закаленные боковые стекла Наличие Светодиодное освещение рабочей камеры Наличие 2 розетки в рабочей камере бокса Наличие Ламинаризатор воздушного потока из мелкоячеистой полимерной сетки Наличие Съемная столешница из нержавеющей стали Наличие Съемная подставка для рук из нержавеющей стали Наличие УФО рабочая камера стационарная, расположенная на задней панели рабочей камеры или выдвижной УФО блок Количество фильтров для удаления воздуха из бокса Не менее 1 шт. Количество фильтров на входе в рабочую камеру Не менее 1 шт. Пульт управления боксом ЖК дисплей с мембранной панелью Датчики параметров воздушных потоков Наличие Кабель питания несъемный Наличие Встроенные штуцеры отбора проб воздуха перед НЕРА-фильтрами для проверки их целостности Наличие Транспортировочные колеса для перемещения бокса Наличие Винтовые опоры для стационарной установки бокса на место эксплуатации Наличие Автоматическая блокировка пульта управления, доступ к управлению боксом обеспечивается через ключ Или комбинация клавиш на панели управления для разблокировки панели управления Наличие Язык меню Русский Индикация включения бокса Наличие Автоматическое поддержание заданных параметров воздушных потоков, возникающих при работе бокса, вне зависимости от степени загрязненности НЕРА-фильтров Наличие Автоматическое срабатывание звуковой и визуальной аварийной сигнализации при нарушении нормальных режимов работы с отображением предупреждающих надписей Наличие Специальные режимы для проведения санитарной обработки: режим для обработки бокса парами формальдегида Наличие. | шт. | 3 |

Внесение указанных изменений в Техническое задание позволит предложить к поставке альтернативное оборудование. Это в свою очередь приведет к увеличению числа участников аукциона и повышению эффективности закупки (снижению цены контракта) без ущерба для качества закупаемого товара, но существенной экономии бюджетных средств.

Ответ на запрос разъяснений положений документации:

Рассмотрев запрос на разъяснения положений документации Заказчиком, сообщаем следующее.

Федеральный закон №223-ФЗ предоставляет заказчикам право сформировать свою систему закупок в зависимости от особенностей осуществления деятельности, установив при этом параметры товара, направленные в первую очередь на выявление в результате закупочных процедур лица, исполнение договора которым в наибольшей степени будет отвечать целям эффективного использования источников финансирования, удовлетворения потребности заказчиков в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности.

Техническая часть документации о закупке (Техническое задание) не противоречит требованиям части 6.1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ, а именно в описании предмета закупки указаны требования, наиболее соответствующие потребностям заказчика, и предполагает возможность поставки товара, соответствующего техническим параметрам, установленным в документации о закупке.

В свою очередь, Закон №223-ФЗ не обязывает заказчиков устанавливать требования удовлетворяющих всем хозяйствующим субъектам, имеющих намерение получить прибыль в результате заключения договора. Иное противоречило бы принципу целевого и экономически эффективного расходования денежных средств, сокращения издержек заказчика (пункт 6 Обзора судебной практики по вопросам, связанным с применением Закона о закупках, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 16.05.2018 года).

Сведения положения Технического задания относятся ко всем участникам закупки, но будут применены к победителю закупки после заключения Договора, кроме этого в открытых источниках данных телекоммуникационной сети Интернет, так же при формировании начальной (максимальной) цены договора выявлено множество организаций, способных поставить Товар, соответствующий требованиям Заказчика, установленным в документации о закупке.

Таким образом, документация сформирована в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 23-ФЗ), Положением о закупке о закупке товаров, работ, услуг для нужд Заказчика, признаков нарушений Федеральных законов от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» не выявляется.