## Лист1
Облучатель дерматологический для фототерапии серии ОД-П. Модель ОД-П-3-2400
№ п/п | Наименование товара | Наименование показателя, единица измерения (при наличии) | Требуемые значения показателя |  |  |  | Ед. изм.
|  |  | Минимальное значение проказателя | Максимальное значение показателя | Варианты значений показателя с возможностью выбора одного или нескольких значений | Значение показателя, которое не может меняться, в том числе диапазон значений |  | Обоснование параметров | Точные показатели
1 | Облучатель ультрафиолетовый для фототерапии/ КТРУ 26.60.13.180-00000006 | Описание |  |  |  | Прибор с питанием от сети (переменного тока) со специальными лампами, которые испускают ультрафиолетовый свет области B (UVB) или UVB и совместно с ультрафиолетовым светом области A (UVA). Предназначен для профессионального использования для лечения различных дерматологических заболеваний (например, при псориазе). Может иметь источник(и) света сверху и плоскую поверхность для лежащего пациента или в виде камеры/шкафа, где пациент стоит, с внутренними стенами, облицованными лампами ультрафиолетового (УФ) света в виде трубок, для обеспечения возможности облучения всего тела и равномерного распределения УФ-излучения. Изделие может использоваться совместно с терапией псораленом (пероральное введение псоралена и последующее воздействие УФА, ПУВА-терапия). |  | В соответствии с КТРУ | Прибор с питанием от сети (переменного тока) со специальными лампами, которые испускают ультрафиолетовый свет области B (UVB) или UVB и совместно с ультрафиолетовым светом области A (UVA). Предназначен для профессионального использования для лечения различных дерматологических заболеваний (например, при псориазе). Может иметь источник(и) света сверху и плоскую поверхность для лежащего пациента или в виде камеры/шкафа, где пациент стоит, с внутренними стенами, облицованными лампами ультрафиолетового (УФ) света в виде трубок, для обеспечения возможности облучения всего тела и равномерного распределения УФ-излучения. Изделие может использоваться совместно с терапией псораленом (пероральное введение псоралена и последующее воздействие УФА, ПУВА-терапия).
|  | Поставляемый товар является новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) |  |  | наличие |  |  | Необходимость применения дополнительных характеристик в связи с отсутствием значений характеристик в описании товара, установленных в каталоге товаров, работ и услуг (КТРУ) и необходимостью полного и объективного описания объекта закупки с учетом положений статьи 33 ФЗ №44-ФЗ
|  | Регистрационное удостоверение, выданное уполномоченным федеральным органом исполнительной власти |  |  | наличие |  |  | Для поставки медицинского оборудования по требованиям поставки в медицинских учреждениях согласно необходимому коду медицинского изделия
|  | Назначение |  |  |  | предназначен для лечения ультрафиолетовым светом UVB различных дерматологических заболеваний, в том числе псориаза, витилиго, экземы, атопического дерматита, красного плоского лишая.
|  | Вид медицинского изделия в соответсвии с номенклатурой классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации |  |  |  | 132060 |  | Для поставки медицинского оборудования по требованиям поставки в медицинских учреждениях согласно необходимому коду медицинского изделия | 132060
|  | Напряжение питания |  |  |  | 230 ± 10% | В | Функциональная необходимость | 230 ± 10%
|  | Частота питающей сети |  |  |  | 50 ± 0,5 | Гц | Функциональная необходимость | 50 ± 0,5
|  | Максимальная длина волны излучения |  | 311 |  |  | нм | Функциональная необходимость | 311
|  | Степень защиты, по ГОСТ 14254 |  |  |  | IP20 |  | Для защиты от внешних факторов | IP20
|  | Средний срок службы | 5 |  |  |  | лет | Для продолжительного срока службы | 5
|  | Корректированный уровень звуковой мощности |  | 50 |  |  | дБА | Функциональная необходимость | 50
|  | Время непрерывной работы | 8 | 12 |  |  | ч | Функциональная необходимость | 8
|  | Работа в в циклическом режиме | 30 | 60 |  |  | мин | Функциональная необходимость | 60
|  | Перерыв между циклами | 15 |  |  |  | мин | Функциональная необходимость | 15
|  | Длина кабины (в закрытом виде) | 1520 | 1600 |  |  | мм | Функциональная необходимость | 1520
|  | Высота кабины (в закрытом виде) | 2100 | 2200 |  |  | мм | Функциональная необходимость | 2100
|  | Ширина кабины (в закрытом виде) | 1520 | 1600 |  |  | мм | Функциональная необходимость | 1520
|  | Тип источника - LightTech MedSun Therapyтм Narrow Band UVB 100W (или аналогичные по спектрам испускания) | 24 | 32 |  |  | шт | Функциональная необходимость | 24
Конструкция установки
|  | Конструкция установки в виде кабины состоящей из металлического каркаса с полимерным покрытием со встроенными по кругу УФ-панелями. Одна из УФ-панелей, в которую снаружи смонтирована металлическая ручка - является дверью. Каркас кабины установлен на регулируемые виброопоры. Пол кабины застлан ПВХ покрытием. Вверху кабина открыта. С наружной стороны, рядом с дверью, смонтирован блок управления для задания длительности процедуры и учета времени работы ламп. С задней стороны кабины, на основании каркаса установлен силовой блок и кабель питания. Внутри кабины установлена грибовидная кнопка экстренного отключения. |  |  | наличие |  |  | Функциональная необходимость | наличие
|  | УФ-лампы в составе кабины |  |  | наличие |  |  | Функциональная необходимость | наличие
Комплект поставки:
|  | Облучатель дерматологический для фототерапии (серии ОД-П) | 1 | 2 |  |  | шт | Для проведения процедуры | 1
|  | Лампа ультрафиолетовая LightTech MedSun Therapyтм Narrow Band UVB 100W | 24 | 32 |  |  | шт | Для проведения процедуры | 24
|  | Блок управления | 1 | 2 |  |  | шт | Для проведения процедуры | 1
|  | Силовой блок | 1 | 2 |  |  | шт | Для проведения процедуры | 1
|  | Кабель питания, не менее 3,2м | 1 | 2 |  |  | шт | Для проведения процедуры | 1
|  | Соединительные шлейфы для подключения | 2 | 4 |  |  | шт | Для проведения процедуры | 4
|  | Руководство по эксплуатации (паспорт) | 1 | 2 |  |  | шт | Для проведения процедуры | 1
Условия эксплуатации
|  | Температура окружающего воздуха |  |  | в диапазоне от +10 до +35 |  | ℃ | Функциональная необходимость | в диапазоне от +10 до +35
|  | Верхний предел относительной влажности воздуха |  |  | 80 при +25℃ |  | ℃ | Функциональная необходимость | 80 при +25℃
Допоплнительные требования
|  | Гарантия на оборудование с момента ввода в эксплуатацию не менее | 12 | 24 |  |  | мес | Функциональная необходимость | 24
|  | Установка и ввод оборудования и сопутствующих товаров в эксплуатацию |  |  | наличие |  |  | Функциональная необходимость