Техническое задание

на поставку комплекса дозиметрического термолюминисцентного «ДОЗА-ТЛД» для нужд ФБУ "ХАБАРОВСКИЙ ЦСМ"

В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

| № п/п | Код ОКПД2 | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (‍⁠‍‍﻿‌​​​﻿​﻿​‌‍​﻿⁠‌﻿‍﻿⁠‍​‌⁠​​‍⁠​‍‍﻿‌‌‌⁠‍‌‍‌﻿Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 26.51.41.110 | комплекс дозиметрический термолюминисцентный «ДОЗА-ТЛД» |  | ✓ |  |
| 2 | 62.01.29.000 | Программное обеспечение | ✓ |  |  |
| 3 | 62.01.29.000 | Операционная система | ✓ |  |  |

- Объект закупки

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Ед. изм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | комплекс дозиметрический термолюминисцентный «ДОЗА-ТЛД» | Диапазон измерения индивидуального эквивалента дозы Hр (10) фотонного излучения: от не менее 20 мкЗв до 10 Зв Диапазон измерения индивидуальных эквивалентов дозы в коже пальцев рук Нр(0,07), лица и хрусталика глаза Hр(3) фотонного и бета-излучения от не менее 20 мкЗв до 10 Зв Диапазон энергий фотонного излучения при измерении: - Hр(10) дозиметрами От не менее 0,015 до 18 МэВ - Нр(0,07) дозиметрами Finger Ring Type G От не мене 0,01 до 6 МэВ Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений: не более ±(15+1/Н) %, где Н – безразмерная величина, численно равная измеренному значению дозы, мЗв Время установления рабочего режима установки- Не более 30 мин Питание-От сети переменного тока 220 В, 50 Гц Габаритные размеры не менее510×215×350 мм Персональный компьютер Форм-фактор корпуса-Mini-Tower Цвет корпуса- черный Операционная система-наличие Модель процессора- Intel Pentium Gold G6405 Общее количество ядер -не менее 2 Количество производительных ядер не менее 2 Количество потоков не менее 4 Базовая частота производительных ядер не менее 4.1 ГГц Материнская плата Сокет- LGA 1200 Чипсет- Intel H470 Количество слотов оперативной памяти не менее 2 Оперативная память Тип оперативной памяти-не менее DDR4 Форм-фактор оперативной памяти-DIMM Частота оперативной памяти-не менее 3200 МГц Количество установленных модулей-1 Общий объем оперативной памяти -не менее 8 ГБ Видеокарта Тип видеокарты-встроенная Модель интегрированной видеокарты-Intel UHD Graphics 610 Накопители данных Конфигурация твердотельных накопителей (SSD) Не менее 256 GB 2.5" SATA Разъемы на фронтальной панели Порты USB Type-A-1 x USB не менее 2.0, 1 x USB 3.2 Gen 1 Аудиоразъемы не менее 3.5 мм jack (аудио/микрофон) Разъемы на задней панели Порты USB Type-A на задней панели 2 x USB 3.2 Gen 1, 4 x USB 2.0 Видеоразъемы - 1 x HDMI, 1 x VGA (D-Sub) Версия видеоразъема-не ниже HDMI 1.4 Количество аналоговых аудиоразъемов не менее 3 Другие разъемы для периферии-PS/2 (комбинированный) Интернет/передача данных Скорость сетевого адаптера-не менее 1 Гбит/с Мощность блока питания не менее 350 Вт Длина не менее 260 мм Ширина не менее 165 мм Высота не менее 353 мм Конфигурация Процессор Intel Pentium Gold G6405 Материнская плата-MSI PRO H510M-B II Охлаждение процессора-DEEPCOOL Theta 21 PWM Блок питания-DEEPCOOL PF350 не менее 350W (80+ Standard) Корпус-DEXP DCV-не менее 280B Black Комплект поставки: - Считыватель термолюминесцентный СТ-01Д (для исп. 01); - Кассета для отжига детекторов; - Светофильтр НС-9; - Пинцет; - Манипулятор вакуумный; - Монтажный комплект (кабель сетевой компьютерный); - Комплект расходных материалов (подложка для нагрева детектора – не менее 10 шт., вкладыш – не менее 6 шт.); - Комплект ЗИП (вставка плавкая); - Программное обеспечение DVG (на электронном носителе); - Программное обеспечение DVG (руководство оператора); - Руководство по эксплуатации, паспорт, методика поверки - Свидетельство о поверке. - Индивидуальные термолюминесцентные дозиметры (Finger Ring Type G – не менее 100 шт.); - Приспособление для разборки дозиметров (Finger Ring G)-1 шт; - Персональный компьютер-1шт; | 1 шт |

2. Место поставки: 680000, Хабаровский край, город Хабаровск, ул Карла Маркса, д. 65

3. Срок поставки: с даты заключения договора в течение 180 календарных дней.

3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.