I. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку нанопорового секвенатора с адаптером

| № п/п | Код | Наименование | Национальный режим |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 26.51.53.190 | Нанопоровый секвенатор |  | ✓ |  |
| 2 | 26.51.53.190 | Адаптер |  | ✓ |  |

В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «‌﻿​​‌‌‌‍​​​​⁠​‌‍﻿⁠⁠‌﻿﻿​​﻿‌﻿﻿⁠​‌‌‌⁠‌﻿﻿​‍​⁠‌‍‍товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

1. Наименование (обозначение), количество и назначение поставляемого товара:

| № п.п | Наименование характеристики | Требование Технического задания | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нанопоровый секвенатор | 1 | шт |
|  | Прибор предназначен для высокопроизводительной расшифровки первичной последовательности нуклеиновых кислот (секвенирование): | Соответствие |  |
|  | Метод секвенирования: | последовательное пропускание однонитевой цепи ДНК через нанопоры полупроводникового проточного сенсорного микрочипа с одновременной регистрацией электрического потенциала при помощи биологических сенсоров и переводом данных в цифровой формат |  |
|  | Субстрат для секвенирования: | ДНК, кДНК, РНК |  |
|  | Возможность прямого секвенирования РНК: | Наличие |  |
|  | Метод представления результата: | вывод данных в реальном времени в течение всего процесса секвенирования в непрерывном режиме |  |
|  | Остановка секвенирования: | в любой момент после прочтения интересующего фрагмента |  |
|  | Параллельное секвенирование нескольких образцов: | Наличие |  |
|  | Количество одновременно используемых проточных ячеек: | не менее 1 |  |
|  | Количество одновременно используемых каналов в проточной ячейке: | не менее 512 |  |
|  | Распознавание модифицированных нуклеотидов в ДНК без дополнительной модификации: | Наличие |  |
|  | Объем наносимого образца на одну проточную ячейку: | не более 75 мкл | микролитр |
|  | Количество анализируемой ДНК, полученной без применения ПЦР: | не более 1 мкг | микрограмм |
|  | Максимальное время работы проточной ячейки: | не менее 70 часов | час |
|  | Минимальное время секвенирования: | не менее 1 минуты | мин |
|  | Максимальное время секвенирования: | не менее 48 часов | час |
|  | Время выхода первых данных с момента старта: | не более 5 минут | мин |
|  | Минимальная длина целевой последовательности, задаваемая оператором: | 5 тысяч пар оснований |  |
|  | Максимальная длина одного прочтения: | не менее 200 тысяч пар оснований |  |
|  | Количество прочтений длиной 10 тысяч пар оснований при скорости прочтения 250 пар оснований в секунду: | не менее 4,2 миллионов прочтений |  |
|  | Минимальная производительность проточной ячейки: | не менее 5 млрд пар оснований |  |
|  | Максимальная производительность проточной ячейки: | не менее 20 млрд пар оснований |  |
|  | Точность секвенирования: | до не менее 99,0 | процент |
|  | Тип поддерживаемых библиотек: | геномные ДНК-библиотеки фрагментов, ДНК-библиотеки амплифицированных фрагментов, РНК-библиотеки амплифицированных фрагментов, РНК-библиотеки |  |
|  | Размеры прибора (Ш х В х Г), мм: | не более 34 х 30 х 126 | миллиметр |
|  | Вес прибора: | не более 115 г | грамм |
|  | Пуско-наладочные работы, проведение контрольного эксперимента: | Наличие |  |
| 2. | Адаптер | 1 | шт |
|  | Адаптер предназначен для использования с устройствами MinION или GridION Mk1: | Соответствие |  |
|  | Он обеспечивает совместимость с картриджами Flongle Flow Cells, позволяя проводить высокоточное секвенирование ДНК: | Соответствие |  |
|  | Этот адаптер является важным компонентом для лабораторий, занимающихся геномными исследованиями и нуждающихся в эффективных и надежных инструментах для секвенирования: | Соответствие |  |
|  | Адаптер используется для проведения секвенирования ДНК в геномных исследованиях, биомедицинских исследованиях, молекулярной биологии, биотехнологии: | Соответствие |  |
|  | Совместимость с MinION и GridION Mk1: | Соответствие |  |
|  | Адаптер состоит из высококачественного полимера, обеспечивающего долговечность и надежность: | Соответствие |  |
|  | В состав адаптера входит Адаптер 1 шт, инструкция по установке и эксплуатации 1 шт, упаковка производителя: | Соответствие |  |

2. Место поставки и монтажа: 450054, Респ Башкортостан, г Уфа, пр-кт Октября, дом 71, литер 1Е.

3. Сроки поставки и монтажа: в течение 90 календарных дней с даты заключения договора

3.1. Разгрузка оборудования, сборка, пусконаладочные работы и обучение персонала работе на оборудование производится за счёт и силами Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.

Заказчик закупает товар с требуемыми характеристиками, в том числе значение которых не может изменяться участником закупки, в связи с тем, что установленные параметры являются значимыми относительно потребности Заказчика для научных целей, решаемых в рамках государственного задания, национального проекта и темы гранта РНФ.

7. Порядок выполнения монтажных работ.

7.1. Работы по установке, подключению Оборудования выполняются в полном объеме силами и за счет Поставщика, материалами и техническими средствами Поставщика и входят в стоимость договора.

7.2. Заделка отверстий и устранение повреждений строительных конструкций, возникающих при монтаже Оборудования, Поставщик производит своими силами и за свой счет. Урон, нанесенный зданию Заказчика, возмещается Поставщиком. Отходы и строительный мусор, накапливаемые в процессе монтажа, подлежат уборке и вывозу Поставщиком и за его счет.

8. Требования к выполнению работы:

8.1. Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны быть произведены минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.

8.2. Поставщик обязан соблюдать технологию и последовательность выполнения работ в соответствии с действующими нормами и правилами на данные виды работ.

8.3. До начала производства работ должен быть назначен ответственный за организацию производства монтажных работ на объекте, их качество, соблюдение правил и требований СНиП и технических регламентов, а также ответственные по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности. До начала производства работ должны быть представлены Заказчику копии приказов о назначении ответственных лиц по объекту и списки специалистов-ремонтников.

8.4. Закупка, доставка, разгрузка, складирование оборудования, материалов и другого имущества осуществляется силами Поставщика. Места складирования согласовывают с Заказчиком.

9. Требования к безопасности выполняемых работ:

9.1. Обеспечить контроль своих действий в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, создание безопасных условий окружающим, сбережения окружающей среды, безопасности работающих.

9.2. Обеспечить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности во время выполнения работ.

9.3. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнять работы с соблюдением требований безопасности труда, норм пожарной безопасности.

С.н.с.                                                                                Михайлова Е.В.