Техническое задание

на поставку оборудования
 для нужд ФБУ "ХАБАРОВСКИЙ ЦСМ"
Объект закупки:

	№ п/п
	Код ОКПД2
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1. 
	26.51.43.116
	Электрометр
	
	✓
	


В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».
1. Описание закупки:
	№ п/п
	Наименование товара, услуги, работы/
	Минимальные характеристики
	Ед.изм.
	Кол-во

	1. 
	Электрометр

АКИП-2701/1

(ГР 95274-25)
	Габаритные размеры не менее 
440мм*240мм*120мм
Параметры электрического питания:

Напряжение питания, В не менее  100  не более 240

Погрешность не более ±10%

Частота переменного тока, Гц
 не менее 50/60
	шт
	1


Технические данные:
	Характеристики:
	Параметры:

	ПОСТОЯННЫЙ

ТОК
	Пределы измерений, не менее:

200 пА/ 2/ 20/ 200 нА/

2/ 20/ 200 мкА/

2/ 20 мА

Разрешение, не менее :

1/ 10/ 100 фА / 1/ 10/

100 пА/ 1/ 10 нА

Погрешность измерения (базов.) не более: ±0,05%

	СОПРОТИВЛЕНИЕ
	Пределы измерений, не менее:

1/ 10/ 100 МОм/ 1/ 10/

100 ГОм/ 1/ 10 ТОм

Разрешение, не менее :

1/ 10/ 100 Ом/ 1/ 10/

100 кОм/ 1/ 10 МОм

Погрешность измерения  в зав. от предела не более:

± (0,25…2…10%)

Тестовое

Напряжение, не менее:

20 В – 1 МОм …100 ГОм, 
200 В – 1 ТОм …10 ТОм

Пределы по току, не менее: 
200/ 20/ 2 мкА/ 200/ 20/

2/ 2 нА/ 200 пА

	ПОСТОЯННОЕ

НАПРЯЖЕНИЕ
	Пределы измерений, не менее:

2/ 20 В

Разрешение, не менее:

1/ 10 мкВ

Погрешность измерения, не более:

± (0,05% + 40 мкВ) – 2 В

± (0,05% + 400 мкВ) – 20 В

	ИЗМЕРЕНИЕ

ЗАРЯДА
	Диапазон измерений, не менее:

2/ 20/ 200 нКл/ 2 мкКл

Разрешение, не менее:

1/ 10/ 100 фКл/ 1 пКл

Погрешность измерения в зав. от предела, не более

± (0,5%) 



	ИСТОЧНИК

НАПРЯЖЕНИЯ
	Пределы установки, не менее:

20/ 1000 В

Разрешение, не менее:

750 мкВ/ 35 мВ

Погреш. установки в зав. от предела, не более

± (0,05%) 

Максимальный ток, не менее

±20/ ±1 мА

	ИЗМЕРЕНИЕ

ТЕМПЕРАТУРЫ И

ВЛАЖНОСТИ
	Диапазон измерения температуры здесь и далее, при использовании стандартного датчика ASAIR AM2105A, не менее 

-40 … 80 °C - 

Диапазон измерения влажности, не менее 

0 … 99,9 %

Погрешность измерения, не более 
0,5 °C / 3%

	ДИСПЛЕЙ
	Тип и формат:

Цветной графический сенсорный TFT-дисплей (диагональ не менее 12,7 см)

Разрядность индикации, не менее:

6 ½; 5 ½; 4 ½; 3 ½

Скорость измерений, не менее:
Медленно - 2000 мс (Slow), средне - 200 мс (Mid), быстро - 20 мс (Fast)

	Мин.разреш.

по току
	 Не менее 1 фА

	Измерительные функции тока (максимально)
	Не менее ±20мА

	Измерительные функции напряжения (максимально)
	Не менее ±20В

	Измерительные функции эл.заряда (максимально)
	Не менее ±2 мкКл


	Предел:
	Погрешность, не более:

	Погрешность измерения постоянного тока:

	200 пА

2 нА

20 нА

200 нА

2 мкА

20 мкА

200 мкА

2 мА

20 мА
	±(0,5% + 5 фА)

±(0,2% + 50 фА)

±(0,2% + 3 пА)

±(0,2% + 5 пА)

±(0,1% + 50 пА)

±(0,05% + 500 пА)

±(0,05% + 5 нА)

±(0,05% + 50 нА)

±(0,05% + 500 нА)

	Погрешность измерения сопротивления:

	1 МОм

10 МОм

100 МОм

1 ГОм

10 ГОм

100 ГОм

1 ТОм

10 ТОм
	±(0,135% + 1 Ом)

±(0,135% + 10 Ом)

±(0,185% + 100 Ом)

±(0,285% + 1 кОм)

±(0,41% + 10 кОм)

±(0,41% + 100 кОм)

±(0,45% + 1 МОм)

±(0,75% + 10 МОм)

	Погрешность измерения постоянного напряжения:

	2 В

20 В
	±(0,05% + 40 мкВ)

±(0,05% + 400 мкВ)

	Погрешность измерения заряда:

	2 нКл

20 нКл

200 нКл

2 мкКл
	±(0,5% + 50 фКл)

±(0,5% + 500 фКл)

±(0,5% + 5 пКл)

±(0,5% + 50 пКл)

	Погрешность установки выходного напряжения:

	20 В

1000 В
	±(0,05% + 2 мВ)

±(0,05% + 100 мВ)


1.Комплект поставки:
Измерительный кабель (триаксиальный тип) ТН26058В- 1 шт
РЭ – СD диск 1шт.
Электрометр – 1шт.
Шнур питания – 1шт.
Датчик температуры и влажности ТН2690  THS  – 1шт.

USB кабель    1шт.

Измерительный кабель крокодил – 2 шт.
2. Место поставки: 680000, г. Хабаровск, ул. Салтыкова-Щедрина, д.62.

3.Срок поставки Товара: в течение 110 рабочих дней с момента заключения договора 

3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика.
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара) если таковые требуются;

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, не ранее 2026 года выпуска, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должны иметь дефектов; наличие действующей первичной поверки в качестве эталона.
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

4.6. Наличие действующей первичной поверки в качестве эталона:

- Приказ Росстандарта от 01.10.2018 г. №2091 « Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений постоянного тока в диапазоне от 1·10-16 до 100 А»

- Приказ Росстандарта от 28.07.2023 г. № 1520 « Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений постоянного электрического напряжения и электродвижущей силы»

- Приказ Росстандарта от 30.12.2019 г. № 3456 « Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений электрического сопротивления постоянного и переменного тока»

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. 
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара (если требуется).

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором

