ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку стоматологических имплантатов для нужд КГАУЗ «КГСП № 3»

1. Описание объекта закупки

| № п/п | Код | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 32.5﻿⁠⁠⁠‍﻿​​⁠‌‌﻿﻿﻿​﻿‍‌⁠⁠‍‌‌⁠⁠⁠⁠‌⁠﻿‌⁠​⁠​​⁠⁠‍⁠‍⁠‍‍0.22.194 | Имплантаты стоматологические |  | Не применено Предмета закупки нет в списке | ✓ |

В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

| № п/п | Наименование товара | Характеристика товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Имплантаты стоматологические | Имплантат, без адаптера, без заглушки, самонарезной, с двухзаходной резьбой на теле имплантата и полированной фаской в области шейки. Конус шейки имплантата - 3 градуса. Фаска образует переключение платформ по типу «песочных часов». Поверхность имплантата S.L.A. Материал имплантата – титан (сплав Grade 4). Шаг резьбы – не более 0,6 мм. Ширина лопастей (от тела) - 0,35 мм. Соединение имплантата с абатментом – конусное, угол наклона 11 градусов (конус Морзе), с внутренним шестигранником не более 2,5 мм. Размер внутриимплантатного конуса с шестигранником одинаковый для всех диаметров имплантатов, при этом глубина шестигранника у имплантата диаметром платформы 3,6 мм и диаметром тела имплантата 3,4 мм. Упаковка представляет собой картонную коробку, содержащую блистер с имплантатом и инструкцию по применению. В блистере размещена стерильная ампула с винтовой крышкой (с целью предотвращения контаминации). В ней располагается стерильная ампула, содержащая имплантат, меньшего размера с крышкой. Цветовая маркировка крышек обеих ампул. Имплантат удерживается двумя титановыми фиксаторами, предотвращающими контакт имплантата с материалом ампулы. Размеры имплантатов (по заявкам Заказчика): 1) имплантаты с диаметром платформы шейки 3.6мм длина - 7мм (высота фаски импланта - 0,5 мм); 8мм, 10мм, 12мм, 14мм (высота фаски импланта - 0,15 мм); толщина стенки импланта – не менее 0,232мм; максимальный торк - 50Ncm; цветовая маркировка - желтая. 2) имплантаты с диаметром платформы шейки 4.0мм длина - 7мм (высота фаски импланта - 0,5 мм); 8мм, 10мм, 12мм, 14мм (высота фаски импланта - 0,2 мм); толщина стенки импланта – не менее 0,335мм; максимальный торк - 70Ncm; цветовая маркировка - зеленая. 3) имплантаты с диаметром платформы шейки 4.5мм длина - 7мм (высота фаски импланта - 1,5 мм); 8мм, 10мм, 12мм, 14мм (высота фаски импланта - 0,4 мм); толщина стенки импланта - не менее 0,6 мм; максимальный торк - 70Ncm; цветовая маркировка - синяя. 4) имплантаты с диаметром платформы шейки 5.0мм длина - 7мм(высота фаски импланта - 1,5 мм); 8мм, 10мм, 12мм, 14мм(высота фаски импланта - 0,6 мм); толщина стенки импланта - не менее 0,825 мм; максимальный торк - 70Ncm; цветовая маркировка - красная. 5) имплантаты с диаметром платформы шейки 6.0мм длина - 7мм(высота фаски импланта - 1,5 мм); 8мм, 10мм, 12мм(высота фаски импланта - 0,7 мм); толщина стенки импланта - не менее 1.335 мм; максимальный торк - 70Ncm; цветовая маркировка - оранжевая. 6) имплантаты с диаметром платформы шейки 7.0мм длина - 7мм(высота фаски импланта - 1,5 мм); 8мм, 10мм, 12мм (высота фаски импланта - 1,0 мм); толщина стенки импланта - не менее 1.835 мм; максимальный торк - 70Ncm; цветовая маркировка - фиолетовая. | Шт. | 150 |

2. Место поставки товара: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. имени газеты Красноярский рабочий, д.75, кабинет №.3.

3. Срок поставки товара: с даты подписания договора и до 31.12.2026 года, по заявкам Заказчика. Поставка Товара по договору производится «Поставщиком» до склада Заказчика партиями, в течение 3-х рабочих дней с момента подачи заявки

3.1. Поставка Товара по заявке Заказчика, транспортом Поставщика. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Требования к качеству продукции медицинского назначения: Поставляемая продукция в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 г. № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» должна иметь сертификат соответствия или декларацию о соответствии (при необходимости).

4.2. Требования к безопасности продукции медицинского назначения: Продукция медицинского назначения должна быть зарегистрирована и разрешена к применению на территории Российской Федерации.

4.3. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.4. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.5. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой модели;

4.6. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке (перевод на русский язык). Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательств РФ;

4.7. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.8. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.