ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку приборов теплоучета

	№ п/п
	Код
	Наимено﻿﻿⁠‌‍⁠‌﻿﻿﻿﻿‌‍⁠⁠﻿​‌​​﻿‍﻿﻿‌‌⁠​​‌‌‌​​‌‍⁠⁠‍‌​﻿‌​вание
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1
	26.51.52.110
	Электромагнитный расходомер-счётчик
	
	✓
	

	2
	26.51.65.000
	Тепловычислитель
	
	
	✓

	3
	26.51.51.110
	Согласованная пара термопреобразователей «Взлет ТПС» 
	
	✓
	



В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

	1. Объект закупки:
	


	№ п/п
	Наименование
	Характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	[bookmark: _Hlk233191802][bookmark: _Hlk233191935]1
	Электромагнитный расходомер-счётчик 
ЭРСВ-440Л В 
производитель «Взлёт», 
серия «Взлёт ЭР Лайт М»

	Назначение: для измерения среднего объёмного расхода и объёма горячей и холодной воды, бытовых стоков и других неагрессивных электропроводящих жидкостей в широких диапазонах температур и проводимостей
Основная сфера применения: в составе теплосчетчиков
Диаметр условного прохода (DN): 50 мм
Тип присоединения: «сэндвич»
Погрешность измерения: не более 2%
Динамический диапазон: не менее 1:250
Максимальная скорость потока: не менее 10 м/с
Диапазон температуры жидкости не менее, чем 
от -10 °C до +150 °C
Удельная электропроводность жидкости: не менее 5×10⁻⁴ См/м
Максимальное давление в трубопроводе: не более 2,5 МПа
Степень защиты: не ниже IP65
•	Питание: стабилизированное постоянное напряжение 24 В (диапазон изменения: 22–29 В)
•	Потребляемая мощность: не более 5 Вт
•	Средняя наработка на отказ: не менее 75 000 часов 
•	Средний срок службы: не менее 12 лет 
•	Межповерочный интервал: не менее 6 лет •	
	шт
	1

	2
	Тепловычислитель 
ТСРВ-044 ЛАЙТ
	•	Назначение: для использования на узлах учета тепловой энергии с целью измерения параметров теплоносителя и представления данных по потреблению тепло- и водоресурсов
Основная сфера применения: закрытые и открытые системы теплоснабжения / теплопотребления; системы регистрации и контроля параметров теплоносителя.
•	Количество каналов измерения:
расход — не менее  5, 
температура — не менее  4, 
давление — не менее  4 
•	Количество контролируемых 2-х двухтрубных теплосистем не менее 2х
•	Количество контролируемых трубопроводов не менее 4х
•	Диапазон измерения температуры не менее, чем  от 0 до 180 °C. 
•	Диапазон измерения разности температур
	(подающий–обратный трубопроводы) не менее, чем от 3 до 180 °C
•	Диапазон измерения среднего объёмного расхода не менее, чем от 0,01 до 1 000 000 м³/ч
•	Диапазон измерения давления не менее, чем от 0 до 6,3 МПа 	
•	Глубина архивов измерительной информации не менее: 
часовой — 2 400 записей (100 суток), 
суточный — 1 461 запись (48 месяцев), 
месячный — 144 записи (12 лет)
Внешнее питание: постоянный ток 24 В (диапазон изменения: 22–29 В)
Автономное питание: от встроенных батарей 3,6 В,  обеспечение работы при отсутствии внешнего питания не менее 24 часов 
•	Потребляемая мощность: не более 2,5 Вт (без учёта мощности, которую потребляют подключённые преобразователи давления)
Уровень пульсаций напряжения: не более 1,0%
•	Степень защиты: не ниже IP54 
•	Габаритные размеры (ДхШхВ): не более 
250 × 200 × 100 мм 	
•	Средняя наработка на отказ: не менее 100 000 часов 
•	Средний срок службы: не менее 12 лет 
•	Межповерочный интервал: не менее 4 лет
•	Способ крепления: на DIN-рейку  соответствие	
	шт
	1

	3
	Согласованная пара термопреобразователей «Взлет ТПС» 
	Назначение: для измерения температуры и разности температур путем погружения в жидкую среду
Основная сфера применения: в составе теплосчетчиков
Номинальное значение сопротивления: Pt500
Диапазон измеряемых температур не менее, чем от 0 до 180 °С
Диапазон измерения разности температур не менее, чем от 3 до 180 °С
Класс точности согласованной пары: 1,2
Длина монтажной части: 50 мм
Степень защиты: не ниже IP65 
Диапазон температуры окружающей среды не менее, чем  от минус 50 до 100 °С
Средний срок службы: не менее 12 лет
Средняя наработка на отказ: не менее 100 000 ч
•	Межповерочный интервал: не менее 4 лет	
	пар
	1



Наличие действующей предпродажной поверки обязательно

2. Место поставки: Свердловская область, Слободо-Туринский район, с.Туринская Слобода, ул.Ленина, 87.
3. Срок поставки: в течение 30 календарных дней с момента подписания договора.
3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика.
4.Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара) а именно:
- Иными нормативными правовыми актами, нормативными и техническими документами, устанавливающими требования к качеству такого вида товаров.
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании; На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих;
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
4.6. Поставляемые Товары должны быть совместимы между собой и обеспечивать совместное бесперебойное функционирование.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором

