
Техническое задание
на оказание услуг по проверке защитной эффективности оборудования ОГБУ "НОВОСПАССКИЙ⁠​⁠‌﻿‍‍‌﻿​﻿‌﻿﻿‌​‍﻿‌​⁠‍‌﻿⁠​​⁠‍‌﻿‍‌‍​⁠⁠​﻿‌​﻿‍‌ ЦЕНТР ВЕТЕРИНАРИИ И БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ"

ОКПД2- 71.20.19.190 Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в другие группировки

1. Место оказания услуг: Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Гагарина 56; Ульяновская область, р.п. Кузоватово, ул. Полевая,87
2. [bookmark: _Hlk227759902]Срок оказания услуг: с момента заключения договора до 30.09.2026г., по заявкам заказчика, заявка обрабатывается в течение 14 рабочих дней.
3. Перечень оборудования Заказчика и объем оказываемых услуг:
	№ п/п
	Наименование, модель оборудования
	Кол-во

	1. 
	Шкаф вытяжной
	2

	2. 
	Установка очистки и обеззараживания воздуха стерильный ламинарный шкаф БОВ-ОО1-АМС лабораторный ВО, БМБ-II"Ламинар-С"1,5 NEOTERIC  
	4

	3. 
	Вытяжная система В1, ФЛК160
	2


Требования к качеству услуг:
[bookmark: _Hlk81213205]Содержание, порядок и правила проведения работ устанавливаются эксплуатационной документацией на изделие: 
- ГОСТ Р ЕН 12469-2010 Биотехнология. Технические требования к боксам микробиологической безопасности. 
- Решения совета Евразийской экономической Комиссии №77 от 03.11.2016 «Об утверждении Правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза» (GMP ЕАЭС)".
-ГОСТ ИСО 14644 «Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды

Перечень оказываемых услуг: 
Проверка общего состояния оборудования: 
- проверка идентификационных данных оборудования;
- проверка установки бокса на месте эксплуатации;
- проверка целостности конструкции оборудования;
- проверка механизма открывания/закрывания переднего стекла.
Проверка подключения оборудования к коммуникациям:
- проверка подключения оборудования к электрической сети;
- проверка работоспособности системы управления оборудования;
- проверка работоспособности систем аварийной сигнализации оборудования
(при наличии).
Скорость нисходящего воздушного потока.
Однородность скорости нисходящего воздушного потока.
Средняя скорость входящего потока воздуха.
Скорость входящего воздушного потока (на выпускном воздуховоде).
Герметичность (целостность) установленных НЕРА фильтров для выявления проскока.
Направление (визуализация) воздушных потоков. 
Скорость движения воздуха
Класс чистоты воздуха

Правило принятия решения согласно СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней": Защитная эффективность бокса микробиологической безопасности подтверждается, если при проверке его эксплуатационных характеристик все показатели не имеют отклонения от значений, приведенных в п.190. СанПиН 3.3686-21. Защитная эффективность бокса микробиологической безопасности не подтверждается, если при проверке его эксплуатационных характеристик хотя бы один показатель имеет отклонение от значений, приведенных в п.190. СанПиН 3.3686-21.

В случае необходимости и при наличии технической возможности Исполнитель проводит настройку скорости воздушных потоков в боксах.
Обязательные требования к исполнителю:
· наличие выписки из реестра аккредитованных лиц (аттестат аккредитации) в национальной системе по аккредитации (Росаккредитация) (на основании ст.42 Федерального закона от 30.03.99 N 52-ФЗ О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, п. 188 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (с 01.09.2021). ) с областью аккредитации, включающей перечень проверок, указанный в техническом задании;
По результатам работ исполнитель выдает заказчику протокол испытаний на каждую единицу оборудования.
Исполнитель выполняет работы своими силами и средствами. Исполнитель гарантирует, что услуги оказываются квалифицированными специалистами, имеющими специальную подготовку и все необходимые для оказания услуг инструменты и контрольно-измерительные приборы. 
Исполнитель представляет в Федеральную службу по аккредитации сведения о проведенных испытаниях, включая сведения о выданных протоколах испытаний с указанием даты и номера (с приложением электронного документа или электронного образа (скан-копии) такого документа), а также иных сведений, согласно требованиям Приказа Минэкономразвития РФ от 24.10.2020 г. № 704.
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