
Техническое задание

на оказания услуг по техническому обслуживанию медицинской техники.

1. Наименование оказываемых услуг: Оказание услуг по техническому обслуживанию медицинской техники (далее - МТ).
ОКПД 2: 33.13.12.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях

2. Основные требования к оказываемым услугам: Техническое обслуживание медицинской техники включает в себя плановое (периодическое) и внеплановое (текущее) обслуживание. 
2.1. Плановое (периодическое) ТО включает в себя:

- периодический (плановый) осмотр технического состояния (ПОТС);

- периодическое техническое обслуживание (ПТО);
2.2. Внеплановое (текущее) ТО включает в себя:

- внеплановый (текущий) осмотр технического состояния (ВОТС);

- внеплановое (текущее) техническое обслуживание (ВТО).
2.3. Описание оказываемых услуг:
	№ 

п/п
	Наименование оказываемых услуг
	Описание и периодичность оказываемых услуг

	2.3.1
	Техническое обслуживание (ТО) медицинской техники (МТ)
	ТО МТ включает в себя комплекс регламентированных нормативной и эксплуатационной документацией мероприятий и операций по поддержанию исправности и работоспособности МТ при использовании ее по назначению
	ТО МТ проводится в соответствии с регламентом выполнения ТО, в сроки:

- в соответствии с групповыми маршрутными картами;

- графиком ТО МТ;

- в соответствии с п.2.1 и 2.2 технического задания.

	2.3.1.1
	Плановое ТО
	1) периодический (плановый) осмотр технического состояния (ПОТС)
	ПОТС проводится в соответствии с графиком ТО, согласованном сторонами, но не реже 1-го раза в месяц, и включает в себя:

- внешний осмотр МТ;

- определение состояния основных, вспомогательных, дополнительных устройств и комплектности МТ;

- 
осмотр состояния деталей, узлов, механизмов, устройств и приспособлений, подверженных повышенному износу;

- 
выявление видимых повреждений покрытий, следов коррозии, нарушение герметичности, течи магистралей и трубопроводов без частичной или полной разборки МТ;

- проверка заправки изделия эксплуатационными и расходными материалами, а также отсутствия их утечки, просачивания и т.д.;

- проверка исправности встроенных контрольно-измерительных приборов; 

- проверка целостности заземляющего, сетевого и соединительных проводников, кабелей, трубопроводов, магистралей, экранов, ограждений, блокировок, защитных и коммутирующих устройств;

- проверка органов управления, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатываемости защитных и предохранительных устройств;

-проверка работоспособности МТ в целом при выполнении им основных функций, обусловленных назначением изделия, в соответствии с условиями эксплуатационной документации.

	
	
	2) периодическое техническое обслуживание (ПТО)
	ПТО включает типовые регламентные услуги и проводится в соответствии с графиком ТО, но не реже 1-го раза в месяц:

- общая протирка и очистка от пыли, грязи и т.п. МТ в целом и его основных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);

- смазка основных механизмов и узлов (в соответствии с эксплуатационной документацией);

- дозаправка МТ эксплуатационными материалами;

- зачистка контактов реле, пускателей и т.д.;

- очистка оптических поверхностей от загрязнений;

- затяжка всех ослабленных крепежных элементов, уплотнений, сальников, стыковок и т.п.;

- замена водяных и воздушных фильтров;

- все виды настроек и регулировок, не влияющие на выходные параметры;

- специфические услуги для конкретного типа МТ, объем и содержание которых установлены в эксплуатационной документации;

- демонтаж и монтаж встроенных контрольно - измерительных приборов для проведения метрологической поверки в соответствии с графиком поверки.

	2.3.1.2
	Внеплановое (текущее) ТО
	1)  внеплановый (текущий) осмотр технического состояния (ВОТС);

2) внеплановое (текущее) техническое обслуживание (ВТО).
	ВТО выполняется по заявкам Заказчика в необходимых объёмах по результатам ВОТС МТ и включает в себя устранение мелких неисправностей:

- замена плавких предохранителей, автоматов защиты;

- восстановление или замена сетевых вилок, выключателей, переключателей режима услуг, концевых выключателей;

- восстановление или замена электродов, внешних кабельных соединений и отведений;

- удаление следов коррозии и окисление с наружных поверхностей МТ;

- замена шлангов при их разрыве;

- замена внешних разъемных соединений, прокладок, не влекущих полной разборки аппарата;

- замена элементов индикации, контроля подсветки, не влекущих полной разборки аппарата.

Исполнитель должен направить специалиста для выполнения услуг по внеплановому ТО на месте эксплуатации МТ после получения заявки от Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня и восстановить исправность и работоспособность МТ в рамках внепланового ТО на месте эксплуатации МТ после проведения дефектации в течение 1 (одного) рабочего дня при наличии запасных частей и расходных материалов. При невозможности восстановить работоспособность МТ после проведения внепланового ТО – Исполнитель должен выдать направление на диагностику неисправностей для проведения текущего ремонта.


3. Требования к обеспечению качества технического обслуживания медицинских изделий:
- наличие у Исполнителя действующей системы менеджмента качества ГОСТ ISO 13485 в соответствии с п.5.5 национального стандарта ГОСТ Р 57501-2017 "Техническое обслуживание медицинских изделий. 

4. Место оказания услуг: 450571, Республика Башкортостан, Уфимский р-н, с Санатория Юматово Имени 15-Летия Басср, Кольцевая ул, зд. 27

5. Срок оказания услуг: с момента заключения договора по 31.12.2026 г.
6. Перечень МТ, подлежащей техническому обслуживанию:
	№

п/п
	Тип

оборудования
	Наименование оборудования
	Заводской

номер
	Год 

изго-

товления
	Кол-

во единиц техниики

	1
	РЕАБОКС
	СУХАЯ УГЛЕКИСЛАЯ ВАННА «РЕАБОКС»
	62620
	2020
	2

	2
	РЕАБОКС
	СУХАЯ УГЛЕКИСЛАЯ ВАННА «РЕАБОКС»
	65506
	2007
	1

	3
	РЕАБОКС
	СУХАЯ УГЛЕКИСЛАЯ ВАННА «РЕАБОКС»
	05806
	2007
	1

	4
	INDAL INSUF
	АППАРАТ ДЛЯ КАРБОКСИТЕРАПИИ INDAL INSUF
	2017495
	
	1

	5
	АЭРОВИТА
	АППАРАТ ГАЛОГЕНЕРАТОР УЛЬТРОЗВУКОВОЙ «АЭРОВИТА»
	000058
	
	1

	6
	АЛИМП-1
	АППАРАТ МАГНИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ИМПУЛЬСНЫЙ «АЛИМП-1»
	191203000022
	2019
	1

	7
	АЛИМП-1
	АППАРАТ МАГНИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ИМПУЛЬСНЫЙ «АЛИМП-1»
	161210
	2016
	1

	8
	ЭСП-01 "ВЕКТОР-МС"
	ЭЛЕКТРОТИМУЛЯТОР ПРОТИВОБОЛЕВОЙ ДУХКАНГАЛЬНЫЙ ЭСП-01-ВЕКТОР-МС
	190
	2010
	1

	9
	ЭХВЧ-80-"ФОТЕК"
	АППАРАТ ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИЙ ВЫСОКОЧАСТОТЫЙ
	228009-6
	2022
	1

	10
	ЭК3ТЦ-3/6-04 "АКСИОН"
	ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФ
	8809276940032
	2019
	1

	11
	ФИТОБОЧКА КЕДРОВАЯ С ПАРОГЕНЕРАТОРОМ ПГ
	ФИТОБОЧКА ИЗ КЕДРА С ПАРОГЕНЕРАТОРОМ
	БП-000117
	2023
	1

	12
	ФИТОБОЧКА КЕДРОВАЯ С ПАРОГЕНЕРАТОРОМ ПГ
	ФИТОБОЧКА ИЗ КЕДРА С ПАРОГЕНЕРАТОРОМ
	БП-000118
	2023
	1

	13
	ДКИ-Н-10 "АКСИОН"
	ДЕФИБРИЛЛЯТОР-МОНИТОР
	Д-302320074
	2023
	1

	14
	УВЧ-30 МедТеко
	АППАРАТ УВЧ-30 «МЕДТЕКО»
	887
	2024
	1

	15
	ОРМЕД-КИНЕЗО
	УСТАНОВКА МЕХАНОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ
	БП-000135
	
	1

	16
	ОРМЕД-КИНЕЗО
	УСТАНОВКА МЕХАНОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ
	0310-17-302
	2017
	1

	17
	ОРМЕД-КИНЕЗО
	УСТАНОВКА МЕХАНОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ
	031017303
	2017
	1

	18
	ЭКСОТОНУС
	АППАРАТ УДАРНО-ВОЛНОВОЙ ТЕРАПИИ
	БП-000147
	
	1

	19
	АЭЛТ
	АППАРАТ ЭЛЕКТРО-ЛАЗЕРНЫЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ
	БП-000159
	
	1

	20
	ОРМЕД-ПРОФЕССИОНАЛ
	УСТАНОВКА МЕХАНОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ
	046 11 749
	2011
	1

	21
	АЛМА
	АППАРАТ МАГНИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ
	205
	2012
	1

	22
	LYMPHA-TRON
	АППАРАТ МАССАЖНЫЙ
	100102
	2012
	1

	23
	LOGIO
	УЗ ЦИФРОВАЯ ЦВ.СИСТЕМА
	
	2000
	1

	24
	НИКО
	УСТАНОВКА ИНГАЛЯЦИОННАЯ «НИКО» ДЛЯ 4-Х ПАЦИЕНТОВ
	
	2005
	1

	25
	Магелан ВПДм 01-02
	ВАННА ДЛЯ ПОДВОДНОГО ДУША-МАССАЖА
	16
	2012
	1

	26
	АКВАТРАКЦИОН
	ВАННА ДЛЯ ПОДВОДНОГО ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ВЫТЯЖЕНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА
	029517172
	2017
	1

	27
	ОРМЕД-РЕЛАКС
	УСТАНОВКА МЕХАНОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ
	017517949
	2017
	1

	28
	ОРМЕД-ПРОФИЛАКТИК
	УСТАНОВКА МЕХАНОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ
	027516224
	2017
	1

	29
	“ПОЛИМАГ-2”
	АППАРАТ МАГНИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ
	
	
	1

	30
	SONOACE R7-RUS
	СКАНЕР УЛЬТРОЗВУКОВОЙ ЦИФРОВОЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ SONOACE R7-RUS С ПРИНОДЛЕЖНОСТЯМИ
	
	
	1

	31
	АОТ-Н-01-Арз-01
	АППАРАТ ОЗОНОТЕРАПИИ
	0110270
	2011
	1

	32
	ВОЛНА-2.1
	АППАРАТ ДМВ-ТЕРАПИИ
	0048
	2008
	1

	33
	АМОК-2Б
	АППАРАТ МОНИТОРНОЙ ОЧИСТКИ КИШЕЧНИКА
	191
	2010
	1

	34
	YAMAGYCHI ECLIPSE
	КРЕСЛО МАССАЖНОЕ
	
	
	1

	35
	DL1200L
	АППАРАТ ДЛЯ ПРЕССОТЕРАПИИ ЛИМФОДРЕНАЖА
	2008600
	
	1

	36
	LASMIK
	АППАРАТ ЛАЗЕРНЫЙ
	404016
	2014
	1

	37
	МАТРИКС-ВЛОК
	АППАРАТ ЛАЗЕРНЫЙ
	112006
	2011
	1

	38
	ДМВ "РАНЕТ"
	АППАРАТ МИКРОВ ТЕРАПИИ
	911142
	1991
	1

	39
	АЛИМП
	АППАРАТ МАГНИТОТЕРАПИИ
	5034
	
	1

	40
	АЛИМП
	АППАРАТ МАГНИТОТЕРАПИИ
	111346
	2013
	1

	41
	АЛИМП
	АППАРАТ МАГНИТОТЕРАПИИ
	161214
	2016
	1

	42
	ИСКРА
	АППАРАТ ДАРСОНВАЛИЗАЦИИ
	110
	2020
	1

	43
	ИСКРА
	АППАРАТ ДАРСОНВАЛИЗАЦИИ
	170
	
	1

	44
	УВЧ
	АППАРАТ УВЧ ТЕРАПИИ
	887
	2024
	1

	45
	
	АППАРАТ КВЧ ТЕРАПИИ
	15045
	2003
	1

	46
	
	АППАРАТ ЭЛЕКТРОСНА
	12647
	2021
	1

	47
	
	АППАРАТ ЭЛЕКТРОСНА
	12526
	2021
	1

	48
	
	АППАРАТ ГАЛВАНИЗАЦИИ
	85355
	2000
	1

	49
	
	АППАРАТ ГАЛВАНИЗАЦИИ
	04031400718
	2021
	1

	50
	
	АППАРАТ ГАЛВАНИЗАЦИИ
	85093
	2000
	1

	51
	
	АППАРАТ ГАЛВАНИЗАЦИИ
	48856
	1991
	1

	52
	
	АППАРАТ ГАЛВАНИЗАЦИИ
	49779
	1991
	1

	53
	АМПЛИПУЛЬС-5
	АМПЛИПУЛЬС-5
	60406
	
	1

	54
	ПОЛИМАГ-01
	АППАРАТ ПОЛИМАГ-1
	00416
	
	1

	55
	Полимаг-02
	АППАРАТ ПОЛИМАГ-2
	00571
	
	1

	56
	BIONET CARDIO CAR
	ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФ
	000018
	2000
	1

	57
	ОРК
	АППАРАТ ОРК (КВАРЦ)
	51256
	
	1

	58
	УГН 1
	АППАРАТ УГН-1 (ТУФО)
	98954
	
	1

	59
	
	АППАРАТ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
	
	1995
	1

	60
	БИОПТРОН
	АППАРАТ БИОПТРОН
	00124
	
	1




