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Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
	№ п/п
	Код ОКПД2
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875
(Ограничение)
	1875
(Преимущество)

	1
	26.60.13.190
	Аппарат
	
	Применено
поз. 315 
	


В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

1. Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки, установленные заказчиком:
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристика товара
	Един. измерения
	Кол-во

	1. 
	Аппарат многофункциональ-ный   физиорефлексотера-певтический  
 «РЕФТОН-01-А»  

	Назначение: Предназначен для проведения лечебных и реабилитационных процедур в условиях
стационаров, поликлиник, санаторно-курортных учреждений, а также для использования на
дому (под контролем специалиста).

Не менее 2   канала ГТ+СМТ+ДДТ+ЭМС+ФТ-соответствие

Функциональные возможности:
ГТ – гальванический ток:
•    Ток постоянный;
•    Положительной и отрицательной полярности;
•    «Ток пациента» при Rн=(0,5±0,05) кОм для постоянного тока 

СМТ – синусоидальные модулированные токи (расширенная амплипульстерапия):
•    Роды работы: СМТ1, СМТ2, СМТ3, СМТ4, СМТ5;
•    Частота несущих колебаний: дискретно не менее 2 не более 10 кГц (с шагом  1 кГц);
•    Частота модуляции: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 25, 50, 75, 100, 150 Гц;
   Глубина модуляции: 0, 25, 50, 75, 100, 125%                                                      
   
 ДДТ – диадинамические токи:
 •    Виды токов: ОН, ДН, ОР, КП, ДП, ОВ, ДВ            

ФТ – флюктуирующие токи:
•    Режимы: униполярный (положительной/отрицательной полярности),
биполярный симметричный, биполярный асимметричный

ЭМС – электромиостимуляция (стимуляция нервно-мышечного аппарата:
ЭМС1+ЭМС2):
•    ЭМС1: Несущая частота не менее 2 не более 10 кГц (синус), частота модуляции 50 Гц (меандр). Регулировка длительности нарастания и спада сигнала;
•    ЭМС2: Продолжительная стимуляция с использованием токов ДДТ (ОР, ОВ, ДВ) и СМТ 
(СМТ-2, СМТ-5) с возможностью установки серий посылок и пауз (шаг 0,5 мин)

Технические параметры:
Напряжение питающей сети переменного тока частотой 50 Гц, 230±23 В
Класс защиты по электробезопасности, не ниже II
Максимальный “ток пациента” при Rн=(0,5±0,05) кОм для постоянного тока не более 100 мА ± 20 
%
Диапазон установки времени процедуры не менее  от 1 до 60,0 мин.
Непрерывное время работы не менее 8 часов
Количество каналов не менее 2
Время установления рабочего режима, не более 2 мин
Автоматическое выключение «тока пациента» по истечении времени процедуры с сопровождением звукового сигнала-наличие
Автоматическая защита в цепи пациента по току-наличие
Отображение режимов воздействия работы параметров воздействующих сигналов на жидкокристаллическом дисплее-наличие
Потребляемая мощность (2 канального) не более 40 ВА

Комплект поставки:
Аппарат многофункциональный физиорефлексотерапевтический  -наличие                       
Кабель пациента «ФИЗИО» №1 – не менее 2 шт                                              
Кабель для подсоединения к сети переменного тока  - наличие                                          
Электрод прямоугольный фланелевый с токопроводящей графитизированной тканью, размером не менее 60*80 мм в количестве не менее 4 шт
Паспорт-наличие
Руководство по эксплуатации – наличие
Учебно-методическое пособие- наличие

	шт
	1



2. Место поставки товара: 663604, Красноярский край, Канский муниципальный округ, г. Канск, ул. 40 лет Октября 29А,
[bookmark: _GoBack]3. Срок поставки товара: с момента заключения договора по 31.10.2026. 
[bookmark: _Hlk201844696]3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика.
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Требования к качеству продукции медицинского назначения: Поставляемая продукция в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2021 года N 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» должна иметь сертификат соответствия или декларацию о соответствии.
4.2. Требования к безопасности продукции медицинского назначении: Продукция медицинского назначения должна быть зарегистрирована и разрешена к применению на территории Российской Федерации.
4.3. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
4.4. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;
4.5. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой модели;
4.6. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке (перевод на русский язык). Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательств РФ;
4.7. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.8. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. На момент поставки товар должен иметь остаточный срок годности (службы) не менее 12 месяцев
6.2. Товар с зарегистрированным сроком годности (службы) 1 год должен иметь на момент поставки Заказчику остаточный срок годности (службы) не менее 8 месяцев.
6.3. Поставка Товара с меньшим остаточным сроком годности (службы) допускается только по согласованию Сторон.
6.4. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком. 
6.5. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.



