Техническое задание 
на поставку метрологического оборудования

	[bookmark: _Hlk225948334]№ п/п
	Код ОКПД2
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875
(Ограничение)
	1875
(Преимущество)о)

	1
	26.51.52.130
	Калибратор давления Метран-520
	
	Применено
поз. 268 - Только электронные приборы
	

	2
	26.51.52.130
	Модули давления эталонные Метран-518-160K
	
	Применено
поз. 268 - Только электронные приборы
	

	3
	26.51.52.130
	Модули давления эталонные Метран-518-1M
	
	Применено
поз. 268 - Только электронные приборы
	

	4
	26.51.52.130
	Модули давления эталонные Метран-518-6M
	
	Применено
поз. 268 - Только электронные приборы
	

	5
	26.51.52.130
	Модули давления эталонные Метран-518-25M
	
	Применено
поз. 268 - Только электронные приборы
	



В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

1. Объект закупки:
	№ п/п
	Наименование
	Характеристика
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Калибратор давления Метран-520

	LCD портативное исполнение-соответствие
Диапазон измерений и воспроизведения силы постоянного тока, мА	не менее от 0 до 22
Диапазоны измерений напряжения постоянного тока, В не менее 	от 0 до 5; не менее от 0 до 50
Пределы допускаемой абсолютной основной погрешности измерений силы и напряжения постоянного тока, и воспроизведения силы постоянного тока -	Код погрешности 1
Пределы допускаемой дополнительной погрешности вызванной изменением температуры окружающего воздуха от минус 10 °С до плюс 50 °С на каждые 10 °С от температуры плюс 20 °С не более: 
- в режиме измерений давления (кроме диапазона температуры окружающей среды (20±2) °С), %:
±0,5·δ (от 0 % до 30 % ВПИ (включительно);
±0,5·γ (от 30 % до 100 % ВПИ)
- в режимах измерений напряжения постоянного тока и воспроизведения силы постоянного тока, мА (В):	
±0,5·Δ
Пределы допускаемой дополнительной погрешности в режиме измерений силы постоянного тока в диапазоне температур от минус 10 °С до плюс 10 °С и от плюс 35 °С до плюс 50 °С на каждые 10 °С, мА не более:	
±0,5· Δ
Пределы измерения встроенным модулем, кПа	не менее: от минус 100 до плюс 160
Пределы допускаемой основной погрешности измерений давления встроенным модулем давления не более:
±0,012 % ВПИ (от 0 % до 30 % ВПИ включительно)
±0,04 % ИВ (от 30 % до 100 % ВПИ)
Степень защиты от воды и пыли	не ниже IP54
Масса калибраторов без внешних источников и модулей давления, кг, не более	1,4
Габаритные размеры калибратора (длина × ширина × высота), мм, не более	210×125×75
Средний срок службы, лет	не менее 8
Комплектация:
Калибратор, Комплект электрических кабелей для подключения, Паспорт, Руководство по эксплуатации, Методика поверки на русском языке -наличие
Наличие действующей первичной  поверки в органах Росстандарта	соответствие
	шт
	1

	2
	Модули давления эталонные Метран-518-160K
	Диапазон измерений, МПа	не менее от 0 до 0,16	
Минимальный поддиапазон измерений, МПа не более от 0 до 0,04	
Пределы допускаемой основной приведенной (от поддиапазона измерений) погрешности, γ, % не более 0,02
Предельно-допустимое значение, МПа	не менее 0,22	
Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности, вызванной отклонением температуры от нормальных условий, % /10 °С	±0,5·γ
Мощность, потребляемая модулем, Вт, не более	0,05
Габаритные размеры модуля, мм, не более:
- на основе емкостной измерительной ячейки (длина × ширина × высота) 164 × 72 × 71
- на основе тензопреобразователя (длина × диаметр корпуса) 128 × 44
Средний срок службы, лет, не менее	8
Комплектация:
Модуль, Паспорт, Методика поверки на русском языке -наличие
Наличие действующей первичной  поверки в органах Росстандарта	соответствие
	шт
	1

	3
	Модули давления эталонные Метран-518-1M
	Диапазон измерений, МПа	не менее от 0 до 1	
Минимальный поддиапазон измерений, МПа не более от 0 до 0,25
Пределы допускаемой основной приведенной (от поддиапазона измерений) погрешности, γ, %	0,02
Предельно-допустимое значение, МПа	не менее 1,4
Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности, вызванной отклонением температуры от нормальных условий, % /10 °С	±0,5·γ
Мощность, потребляемая модулем, Вт, не более	0,05
Габаритные размеры модуля, мм, не более:
- на основе емкостной измерительной ячейки (длина × ширина × высота) 164 × 72 × 71
- на основе тензопреобразователя (длина × диаметр корпуса) 128 × 44
Средний срок службы, лет, не менее	8
Комплектация:
Модуль, Паспорт, Методика поверки на русском языке -наличие
Наличие действующей первичной  поверки в органах Росстандарта	соответствие
	шт
	1

	4
	Модули давления эталонные Метран-518-6M
	Диапазон измерений, МПа	не менее от 0 до 6	
Минимальный поддиапазон измерений, МПа не более от 0 до 1,6
Пределы допускаемой основной приведенной (от поддиапазона измерений) погрешности, γ, %	0,02
Предельно-допустимое значение, МПа	не менее 8	
Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности, вызванной отклонением температуры от нормальных условий, % /10 °С	±0,5·γ
Мощность, потребляемая модулем, Вт, не более	0,05
Габаритные размеры модуля, мм, не более:
- на основе емкостной измерительной ячейки (длина × ширина × высота) 164 × 72 × 71
- на основе тензопреобразователя (длина × диаметр корпуса) 128 × 44
Средний срок службы, лет, не менее	8
Комплектация:
Модуль, Паспорт, Методика поверки  на русском языке -наличие
Наличие действующей первичной  поверки в органах Росстандарта	соответствие
	шт
	1

	5
	Модули давления эталонные Метран-518-25M
	Диапазон измерений, МПа	не менее от 0 до 25	
Минимальный поддиапазон измерений, МПа не более от 0 до 10
Пределы допускаемой основной приведенной (от поддиапазона измерений) погрешности, γ, %	0,02
Предельно-допустимое значение, МПа	не менее 35	
Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности, вызванной отклонением температуры от нормальных условий, % /10 °С	±0,5·γ
Мощность, потребляемая модулем, Вт, не более	0,05
Габаритные размеры модуля, мм, не более:
- на основе емкостной измерительной ячейки (длина × ширина × высота) 164 × 72 × 71
- на основе тензопреобразователя (длина × диаметр корпуса) 128 × 44
Средний срок службы, лет, не менее	8
Комплектация:
Модуль, Паспорт, Методика поверки на русском языке -наличие
Наличие действующей первичной  поверки в органах Росстандарта	соответствие
	шт
	1



2. Место поставки:  680000, Хабаровский край, город Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 65
3. Срок поставки: в течение 120 дней  с момента подписания договора.
Доставка, погрузочно-разгрузочные работы, осуществляются силами Поставщика.
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, год выпуска не ранее 2026 года,   ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.
