Техническое задание

на поставку портативного газоанализатора четырехканального (CO, H2S, СН4, O2)

- Объект закупки:

# Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг‍‌⁠‌‌‍​‍​‍⁠‍⁠‌​﻿‌‍‌﻿⁠⁠﻿‌​⁠⁠⁠​​⁠​⁠‌‌​⁠‍​​⁠‍‌﻿ отдельными видами юридических лиц"

| № п/п | ОКПД 2 | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
|  | 26.51.53.110 | Портативный газоанализатор четырехканальный |  | ✓ |  |

| № п/п | Наименование | Технические и функциональные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Портативный газоанализатор четырехканальный | Корпус: Прорезиненный противоударный наличие На задней стороне зажим-крокодил с полукольцом для крепления: наличие Дисплей: Меню на русском языке. Графический ЖК-дисплей, обеспечивающий одновременное отображение всех газовых каналов. Габариты: не менее 125х65х30 мм Вес: не менее 220 г Степень защиты: не ниже IP68 Класс взрывозащиты по ГОСТ 31610.0-2019: не ниже 0Ex da ia IIC T4 Ga X Тип измеряемых газов: Горючие газы: CH4 Токсичные газы: CO, H2S Кислород: O2 Типы сенсоров: Электрохимический: CO, O2, H2S Термокаталитический: СН4 Диапазоны измерений, не менее: 0-30% об.; 0-142 мг/м3; 0-580 мг/м3; Для термокаталитического: 0-50% НКПР; Сигнализация: Визуальная: мигающий светодиод яркого цвета и свечение ЖК-дисплея: наличие Звуковая: переменный звуковой сигнал громкостью не менее 90 дБ; Вибросигнализация: наличие Время работы: не менее 12 часов непрерывной работы при включении всех сенсоров (не менее 500 часов при контроле только токсичных газов) Время установления показаний Т0,9, с, не более: Для Инфракрасного – 5 Для Термокаталитического – 10 Для Электрохимического – 15 Время до полной зарядки: не менее 4 часов Способ отбора проб: Естественная диффузия с опцией принудительного забора проб Калибровка: автоматическая калибровка автоматическое обнуление одной кнопкой Функция «Черный ящик»: наличие Разъем зарядки: type-c Возможности газоанализатора: - Смена единиц измерений (мг/м³, ppm, % об., % НКПР) наличие; - Изменение порогов срабатывания наличие; - Просмотр и выгрузка архива событий наличие; - Настройка часов реального времени и текущей даты наличие; - Самопроверка во время активации наличие; - Проверка в реальном времени состояния аккумулятора, сенсоров и всех существующих систем, и механизмов прибора наличие; - Функция переключения уровня доступа от несанкционированного доступа наличие; - Настройка и калибровка через ПК с помощью USB-кабеля наличие. Поверка: Остаточный срок до следующей периодической поверки на момент поставки (подписания акта приема-передачи) должен составлять не менее 10 (десяти) месяцев. Комплектация Газоанализатор должен быть укомплектован следующим перечнем: - Газоанализатор с литий-ионной аккумуляторной батареей питания; - Зарядное устройство (адаптер); - USB-кабель для зарядки и подключения к ПК; - Калибровочная насадка. | Шт. | 6 |

2. Место поставки: Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Ленина, д.10.

3. Срок поставки: в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора.

3.1. Доставка товара, погрузочно-разгрузочные работы, производятся силами и за счет Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.