Техническое задание 
на поставку портативного газоанализатора четырехканального (CO, H2S, СН4, O2)

1. Объект закупки: 
Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг‍‌⁠‌‌‍​‍​‍⁠‍⁠‌​﻿‌‍‌﻿⁠⁠﻿‌​⁠⁠⁠​​⁠​⁠‌‌​⁠‍​​⁠‍‌﻿ отдельными видами юридических лиц"
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	№
п/п
	Наименование
	Технические и функциональные характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Портативный газоанализатор четырехканальный
	Корпус: 
Прорезиненный противоударный наличие
На задней стороне зажим-крокодил с полукольцом для крепления: наличие
Дисплей:
Меню на русском языке. 
Графический ЖК-дисплей, обеспечивающий одновременное отображение всех газовых каналов.
Габариты: не менее 125х65х30 мм
Вес: не менее 220 г
Степень защиты: не ниже IP68 или 67
Класс взрывозащиты по ГОСТ 31610.0-2019:
не ниже 0Ex da ia IIC T4 Ga X
Тип измеряемых газов: 
Горючие газы: CH4
Токсичные газы: CO, H2S
Кислород: O2
Типы сенсоров: 
Электрохимический: CO, O2, H2S
Термокаталитический: СН4
Диапазоны измерений, не менее: 0-30% об.;
0-142 мг/м3; 0-580 мг/м3;
Для термокаталитического: 0-50% НКПР;
Сигнализация:	
Визуальная: мигающий светодиод яркого цвета и свечение ЖК-дисплея: наличие
Звуковая: переменный звуковой сигнал громкостью не менее 90 дБ; 
Вибросигнализация: наличие
Время работы:	 не менее 12 часов непрерывной работы при включении всех сенсоров (не менее 500 часов при контроле только токсичных газов) 
Время установления показаний Т0,9, с, не более: 	
Для Инфракрасного – 5
Для Термокаталитического – 10
Для Электрохимического – 15
Время до полной зарядки: не менее 4 часов
Способ отбора проб: Естественная диффузия с опцией принудительного забора проб
Калибровка: автоматическая калибровка автоматическое обнуление одной кнопкой
Функция «Черный ящик»: наличие 
Разъем зарядки: type-c
Возможности газоанализатора:	
- Смена единиц измерений (мг/м³, ppm, % об., % НКПР) наличие;
- Изменение порогов срабатывания наличие;
- Просмотр и выгрузка архива событий наличие;
- Настройка часов реального времени и текущей даты наличие;
- Самопроверка во время активации наличие;
- Проверка в реальном времени состояния аккумулятора, сенсоров и всех существующих систем, и механизмов прибора наличие;
- Функция переключения уровня доступа от несанкционированного доступа наличие;
- Настройка и калибровка через ПК с помощью USB-кабеля наличие.
Поверка: Остаточный срок до следующей периодической поверки на момент поставки (подписания акта приема-передачи) должен составлять не менее 10 (десяти) месяцев.
Комплектация
Газоанализатор должен быть укомплектован следующим перечнем:
- Газоанализатор с литий-ионной аккумуляторной батареей питания;
- Зарядное устройство (адаптер);
- USB-кабель для зарядки и подключения к ПК;
- Калибровочная насадка.
Поверка: 
Поставляемые газоанализаторы должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации, иметь первичную поверку, проведенную в соответствии с Федеральным законом № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений".
Остаточный срок до следующей периодической поверки на момент поставки (подписания акта приема-передачи) должен составлять не менее 10 (десяти) месяцев.
Датой начала исчисления остаточного срока считается дата проведения первичной поверки, указанная в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (ФГИС «Аршин») или в свидетельстве о поверке.
Поставщик обязан передать Заказчику оригинал свидетельства о поверке (или выписку из ФГИС «Аршин») на каждую единицу товара, подтверждающую факт и дату проведения поверки.
Приемка по бумажному свидетельству возможна, при условии точного соответствия выгрузки сведений в ФГИС "Аршин"
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2. Место поставки: Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Ленина, д.10.
3. Срок поставки: в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора.
3.1. Доставка товара, погрузочно-разгрузочные работы, производятся силами и за счет Поставщика.
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.
