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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку преобразователя расхода электромагнитного ПРЭМ-50 для нужд ГАПОУ СО «Серовский техникум сферы обслуживания и питания»

В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».
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1. Объект закупки
	№ п/п
	Наименование товара
	Требования к потребительским свойствам и к техническим характеристикам товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Преобразователь расхода электромагнитный  ПРЭМ-50


	Назначение: для измерения объёма электропроводящих жидкостей в трубопроводах диаметром DN50 (50 мм). 

Технические характеристики:
- корпус – нержавеющая сталь;
- класс точности – D
- относительная погрешность измерений расхода и объёма при передаче с помощью импульсного сигнала:  
±1% в диапазоне измерений расхода от Qt1 до Qmax;
· ±2% в диапазоне измерений расхода от Qt2 до Qt1;
· ±5% в диапазоне измерений расхода от Qmin до Qt2;
- диапазон расхода - от ~0,48 м³/ч до 72 м³/ч;
- футировка - ПТФЭ;
- электроды - нержавеющая сталь, Hastelloy, титан;
- рабочее давление – до 1,6 МПа;
- тип подключения - сэндвич;
- выходные сигналы - импульсный;
- питание – 12 В;
- потребляемая мощность - не более 5 ВА;
- степень защиты - IP65;

Эксплуатационные характеристики:
- минимальная длина прямых участков трубопровода до и после преобразователя -  2 Ду;
- температура окружающего воздуха - от -30 до +70 °С;
- относительная влажность воздуха - при 35 °С — не более 95%;
- атмосферное давление - в диапазоне от 84 до 106,7 кПа;
- переменное магнитное поле - частотой 50 Гц — не более 40 А/м;
- механическая вибрация -  частотой 10–55 Гц с амплитудой смещения до 0,35 мм;
- гидравлическая прочность -  4 Мпа;
- степень защиты корпуса - по ГОСТ 14254
Срок службы – не менее 12 лет

	шт.
	2


2. Место поставки: Свердловская область, г. Серов, ул. Победы, д. 26.
Поставка Товара предусматривает доставку товара до места поставки, разгрузку, перемещение до мест хранения, указанных Покупателем, силами Поставщика.
3. Срок поставки: в течение 10 календарных дней со дня заключения договора поставки.
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам.
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара).
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов.
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке.
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой.
[bookmark: _GoBack]5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем и составлять не менее 4 лет. 
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Покупателем.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.
