[bookmark: _Hlk170920420][bookmark: _GoBack]Т⁠⁠⁠​‌​‌​​‌​​‌​​​‌​‌​​‌‌​​​‌​‌​​‌‌​​​‌​​‌‌​‌​‌​‌​​​‌​‌​​​‌​‌​‌​​​​‌​​​‌‌​‌​​​​‌‌​​​‌​‌​‌​​​‌​‌​‌​​‌‌​‌​​‌​​‌​‌‌‌​‌‌​​‌‌‌​‌‌‌​‌‌‌​​‌‌​‌‌​​‌‌‌​‌‌​​​​‌​‌​‌​​​‌​‌​​​​​‌​‌‌‌‌​​​​‌‌​​‌​‌​‌​​‌​​‌​‌‌‌​‌‌​​‌​‌​​‌​​‌‌‌‌​​​​‌‌‌‌​‌​​‌​​​​​‌​‌​​‌‌​​​‌‌​‌‌​​​‌‌​‌‌‌‌​‌‌​‌​‌‌​‌​‌​​‌‌​‌​‌​‌‌​​​‌‌​​​​​‌​‌​​‌​​‌​​‌‌‌​​​‌‌​​‌​​​‌‌​​‌​​‌​​​​​‌​‌‌​‌​‌‌​‌​​‌​​‌​‌‌‌‌​‌​​‌​‌​​‌‌​‌​‌​‌​‌​‌​​‌​​​​‌​​​‌​​​​‌‌​‌‌‌​‌‌‌​​​​​‌​‌‌​​​​​‌‌‌​​‌​‌​​‌‌​​​‌​​​​​‌​‌‌​‌‌‌‌​‌​​​‌​‌​​‌‌​‌‌​​‌​​​‌​‌​‌‌​​‌​‌​‌‌​‌​‌‌​‌​‌​​‌‌​‌‌‌​​​‌​‌​​‌‌‌​​​‌‌​​‌‌​​‌‌​‌​​​‌​​​‌​​​​‌‌​‌​​​‌​​‌​‌‌​​‌‌​‌​‌​‌​​‌​‌​​​‌‌‌​​‌​‌‌‌​‌‌​​‌​​​‌​‌​​‌​‌‌​‌​‌‌​‌​‌‌​​‌‌​​​​​‌​‌​‌​​​‌​‌​‌‌‌​‌‌‌‌​​‌​‌‌​‌​​‌​‌​​‌‌‌‌​‌​​​​​‌​‌‌​​‌‌‌⁠⁠⁠ Утверждаю
Генеральный директор
ОАО «Коммунальник»

____________С.А.Песцов



Техническое задание
на оказание услуг по организации и проведению технического обслуживания медицинского оборудования
	1. Наименование оказываемых услуг: оказание услуг по организации и проведению технического обслуживания медицинского оборудования.

ОКПД 2: 33.13.12.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях.

2. Сроки оказания Услуг: 
2.1. Начало оказания услуг: с даты заключения договора, но не ранее чем 01.11.2026 г
2.2. Окончание оказания услуг: в течение 12 месяцев с начала оказание услуг, 

3. Место оказания Услуг: на территории заказчика по адресу: 644511, Россия, Омская обл., Омский р-н, 
с. Красноярка, ул. с/п Коммунальник, 4

4. Требования к обеспечению качества услуг:
	Техническое обслуживание (ТО) медицинской техники проводится в соответствии с технической или эксплуатационной документацией производителя на медицинские изделия:
ГОСТ 57501-2017 «Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок»; 
ГОСТ 58451-2019 «Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения»; 
ГОСТ 56606-2015 «Контроль технического состояния и функционирования медицинских изделий. Основные положения»; 
ГОСТ 18322-2016 «Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения» и включает в себя следующее:

	- внешний и внутренний осмотр ИМТ, проверка состояния основных, вспомогательных и дополнительных устройств, проверка целостности заземляющего, сетевого и соединительных проводников, кабелей, трубопроводов, подтяжка всех ослабленных крепежных элементов, уплотнений;
- проверку функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных, регистрирующих, коммутирующих и защитных устройств и блокировок;
- замену деталей с коротким сроком эксплуатации, используя материалы заказчика (датчики, электроды, фильтры и т. д).
- дозаправку (замена) отработанных жидкостей и смазочных материалов;
- один раз в год - инструктаж медицинского персонала по правилам безопасной эксплуатации ИМТ.


Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудование должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568.
Проведение технического обслуживания должно проводиться согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя (производителя).
Исполнитель должен иметь специалистов по всем видам медицинского оборудования, указанным в перечне медицинского оборудования, подлежащего техническому обслуживанию. Квалификация специалистов должна быть подтверждена соответствующими удостоверяющими документами.
При необходимости проведения опасных и специальных видов работ для осуществления технического обслуживания соответствующих видов медицинского оборудования Исполнитель должен иметь специалистов с соответствующими квалификационными группами допуска к проведению работ.
Контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование должно обеспечивать проведение всех видов работ по техническому обслуживанию медицинского оборудования, указанных в перечне медицинского оборудования, подлежащего техническому обслуживанию.

5. Основные требования к оказываемым услугам
Организация и проведение технического обслуживания (ТО) изделий медицинской техники (ИМТ) и текущего ремонта (ТР1) 1-й категории сложности, включает в себя:

	- согласование перечня ИМТ, находящихся в эксплуатации у Заказчика и подлежащих техническому обслуживанию;
- разработку и согласование с Заказчиком графика проведения технического обслуживания ИМТ в соответствии с эксплуатационной и сервисной документацией;
- проведение ТО, ТР1 ИМТ и консультаций по заявкам Заказчика.
- инструктаж медицинского персонала по правилам безопасной эксплуатации ИМТ.
- диагностика и дефектовка ИМТ.


6. Периодическое и текущее техническое обслуживание: Виды, объемы, технологическая последовательность работ по периодическому и текущему техническому обслуживанию медицинской техники определяются эксплуатационной документацией и/или результатами контроля технического состояния.
6.1. Перечень работ по периодическому техническому обслуживанию:
6.1.1. Очистка изделия от пыли, грязи и т. п. изделия в целом или его составных частей;
6.1.2. Чистка, смазка механизмов и узлов;
6.1.3. Затяжка ослабленных крепежных элементов;
6.1.4. Заправка расходными материалами, специальными жидкостями, имеющимися у Заказчика;
6.1.5. Работы, специфические для данного изделия, установленные эксплуатационной документацией;
6.1.6.  Настройка и регулировка изделий
Периодичность технического обслуживания устанавливается эксплуатационной документацией, но должна быть не менее 1 (одного) раза в месяц. 
6.2. Текущий ремонт (ТР1) включает в себя следующее:
6.2.1. определение неисправности;
6.2.2. чистку контактов реле, магнитных пускателей, выключателей, пусковых устройств, входящих в комплект поставки ИМТ; 
6.2.3. ремонт заземляющего, сетевого и соединительных проводников и кабелей;
6.2.4. замену деталей, которая не требует разборки ИМТ и не влияет на рабочие эксплуатационные характеристики ИМТ (лампы подсветки, предохранители и т. п.).
6.2.5. проверку изделия на соответствие требованиям электробезопасности; 
6.2.6. иные указанные в эксплуатационной документации операции.

7. Перечень медицинского оборудования:

	№
п\п
	Наименование
	Год выпуска
	Заводской номер
	Кол.
шт

	7.1. 
	Аппарат для гальванизации
 «Поток-1»
	2004
	
	1

	7.2. 
	Аппарат переносной физиотерапевтический «Солнышко»
	2003
	303021
	1

	7.3. 
	Дерматоскоп КаWe EurolightD30
	2025
	
	1

	7.4. 
	Аппарат для магнитотерапии «Полимаг-01»
	2008
	00605
	1

	7.5. 
	Аппарат «Интердин»
	2011
	1256
	1

	7.6. 
	«Трансаир-04»
	2012
	5802
	1

	7.7. 
	«Полюс-3»
	2005
	612
	1

	7.8. 
	«Алмаг-01»
	2007
	26151
	1

	7.9. 
	«Полюс-2»
	2000
	2006
	1

	7.10. 
	Сухая углекислая ванна «Реабокс» (СУВ)
	2003
	55103
	1

	7.11. 
	Кресло КИМ ЭПС-01 (ОМК)
	2021
	292
	1

	7.12. 
	Аппарат «Элфор»
	2019
	0408936932
	1

	7.13. 
	БОП-4
	2003
	282
	1

	7.14. 
	Аппарат Каскад Тонус 1 М (ДДТ)
	2021
	0421061
	1

	7.15. 
	Аппарат криотерапевтический «КРИО-5»
	2007
	727509
	1

	7.16. 
	Аппарат  лазерный терапевтический Узормед-Б-2К
	2026
	602103
	1

	7.17. 
	Аппарат инфузионный для газовых инъекций СО2 с редукционным клапаном. 
	2019
	2017367
	1

	7.18. 
	Аппарат «Матрикс-ВЛОК»
	2012
	1081
	1

	7.19. 
	Комплекс озонотерапевтический «Медозонс Систем»
	2019
	9040050
	1

	7.20. 
	Кислородный концентратор «Армед» 7F-10L
	2021
	YYT0037904204
	1

	7.21. 
	Аппарат физиотерапевтический BTL 6000
	2011
	
	1

	7.22. 
	Установка тепловая УТФ-1 (мини-сауна) кедровая здравница
	2007
	01570
	1

	7.23. 
	Кабина инфракрасная «PRIMA» с муз. сопровожд.
	2007
	
	1

	7.24. 
	Аппарат УЗИ «Алока» SSD-3500
	2011
	
	1

	7.25. 
	Электрокардиограф «CARDIOVIT AT-1»
	2010
	190.65437
	1

	7.26. 
	Электрокардиограф портативный «AXION» ЭК 1 Т-1/3-07
	2020
	941311-005-11
	1

	7.27. 
	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150
	2011
	
	1

	7.28. 
	Аппарат кишечного орошения «АМОК-2А»
	2000
	2024
	1

	7.29. 
	Спирограф микропроцессорный портативный СМП-21/01-«Р-Д»
	2021
	М21104836
	1

	7.30. 
	Кресло массажное «Askona»
	2023
	
	1

	7.31. 
	Аппарат для местной дарсонвализации ламповый "Искра - 1"
	2025
	
	1



