Т⁠⁠⁠​‌​‌​​‌​​‌​​​‌​‌​​‌‌​​​‌​‌​​‌‌​​​‌​​‌‌​‌​‌​‌​​​‌​‌​​​‌​‌​‌​​​​‌​​​‌‌​‌​​​​‌‌​​​‌​‌​‌​​​‌​‌​‌​​‌‌​‌​​‌​​‌​‌‌‌​‌‌​​‌‌‌​‌‌‌​‌‌‌​​‌‌​‌‌​​‌‌‌​‌‌​​​​‌​‌​‌​​​‌​‌​​​​​‌​‌‌‌‌​​​​‌‌​​‌​‌​‌​​‌​​‌​‌‌‌​‌‌​​‌​‌​​‌​​‌‌‌‌​​​​‌‌‌‌​‌​​‌​​​​​‌​‌​​‌‌​​​‌‌​‌‌​​​‌‌​‌‌‌‌​‌‌​‌​‌‌​‌​‌​​‌‌​‌​‌​‌‌​​​‌‌​​​​​‌​‌​​‌​​‌​​‌‌‌​​​‌‌​​‌​​​‌‌​​‌​​‌​​​​​‌​‌‌​‌​‌‌​‌​​‌​​‌​‌‌‌‌​‌​​‌​‌​​‌‌​‌​‌​‌​‌​‌​​‌​​​​‌​​​‌​​​​‌‌​‌‌‌​‌‌‌​​​​​‌​‌‌​​​​​‌‌‌​​‌​‌​​‌‌​​​‌​​​​​‌​‌‌​‌‌‌‌​‌​​​‌​‌​​‌‌​‌‌​​‌​​​‌​‌​‌‌​​‌​‌​‌‌​‌​‌‌​‌​‌​​‌‌​‌‌‌​​​‌​‌​​‌‌‌​​​‌‌​​‌‌​​‌‌​‌​​​‌​​​‌​​​​‌‌​‌​​​‌​​‌​‌‌​​‌‌​‌​‌​‌​​‌​‌​​​‌‌‌​​‌​‌‌‌​‌‌​​‌​​​‌​‌​​‌​‌‌​‌​‌‌​‌​‌‌​​‌‌​​​​​‌​‌​‌​​​‌​‌​‌‌‌​‌‌‌‌​​‌​‌‌​‌​​‌​‌​​‌‌‌‌​‌​​​​​‌​‌‌​​‌‌‌⁠⁠⁠ Утверждаю

Генеральный директор

ОАО «Коммунальник»

____________С.А.Песцов

Техническое задание

на оказание услуг по организации и проведению технического обслуживания медицинского оборудования

- Наименование оказываемых услуг: оказание услуг по организации и проведению технического обслуживания медицинского оборудования. ОКПД 2: 33.13.12.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях. - Сроки оказания Услуг: - Начало оказания услуг: с даты заключения договора, но не ранее чем 01.11.2026 г - Окончание оказания услуг: в течение 12 месяцев с начала оказание услуг, - Место оказания Услуг: на территории заказчика по адресу: 644511, Россия, Омская обл., Омский р-н, с. Красноярка, ул. с/п Коммунальник, 4 - Требования к обеспечению качества услуг: Техническое обслуживание (ТО) медицинской техники проводится в соответствии с технической или эксплуатационной документацией производителя на медицинские изделия: ГОСТ 57501-2017 «Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок»; ГОСТ 58451-2019 «Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения»; ГОСТ 56606-2015 «Контроль технического состояния и функционирования медицинских изделий. Основные положения»; ГОСТ 18322-2016 «Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения» и включает в себя следующее:. - внешний и внутренний осмотр ИМТ, проверка состояния основных, вспомогательных и дополнительных устройств, проверка целостности заземляющего, сетевого и соединительных проводников, кабелей, трубопроводов, подтяжка всех ослабленных крепежных элементов, уплотнений; - проверку функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных, регистрирующих, коммутирующих и защитных устройств и блокировок; - замену деталей с коротким сроком эксплуатации, используя материалы заказчика (датчики, электроды, фильтры и т. д). - дозаправку (замена) отработанных жидкостей и смазочных материалов; - один раз в год - инструктаж медицинского персонала по правилам безопасной эксплуатации ИМТ.. Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудование должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568. Проведение технического обслуживания должно проводиться согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя (производителя). Исполнитель должен иметь специалистов по всем видам медицинского оборудования, указанным в перечне медицинского оборудования, подлежащего техническому обслуживанию. Квалификация специалистов должна быть подтверждена соответствующими удостоверяющими документами. При необходимости проведения опасных и специальных видов работ для осуществления технического обслуживания соответствующих видов медицинского оборудования Исполнитель должен иметь специалистов с соответствующими квалификационными группами допуска к проведению работ. Контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование должно обеспечивать проведение всех видов работ по техническому обслуживанию медицинского оборудования, указанных в перечне медицинского оборудования, подлежащего техническому обслуживанию. - Основные требования к оказываемым услугам Организация и проведение технического обслуживания (ТО) изделий медицинской техники (ИМТ) и текущего ремонта (ТР1) 1-й категории сложности, включает в себя:

- согласование перечня ИМТ, находящихся в эксплуатации у Заказчика и подлежащих техническому обслуживанию; - разработку и согласование с Заказчиком графика проведения технического обслуживания ИМТ в соответствии с эксплуатационной и сервисной документацией; - проведение ТО, ТР1 ИМТ и консультаций по заявкам Заказчика. - инструктаж медицинского персонала по правилам безопасной эксплуатации ИМТ. - диагностика и дефектовка ИМТ.

- Периодическое и текущее техническое обслуживание: Виды, объемы, технологическая последовательность работ по периодическому и текущему техническому обслуживанию медицинской техники определяются эксплуатационной документацией и/или результатами контроля технического состояния.

  - Перечень работ по периодическому техническому обслуживанию:

    - Очистка изделия от пыли, грязи и т. п. изделия в целом или его составных частей;

    - Чистка, смазка механизмов и узлов;

    - Затяжка ослабленных крепежных элементов;

    - Заправка расходными материалами, специальными жидкостями, имеющимися у Заказчика;

    - Работы, специфические для данного изделия, установленные эксплуатационной документацией;

    - Настройка и регулировка изделий

Периодичность технического обслуживания устанавливается эксплуатационной документацией, но должна быть не менее 1 (одного) раза в месяц.

  - Текущий ремонт (ТР1) включает в себя следующее:

    - определение неисправности;

    - чистку контактов реле, магнитных пускателей, выключателей, пусковых устройств, входящих в комплект поставки ИМТ;

    - ремонт заземляющего, сетевого и соединительных проводников и кабелей;

    - замену деталей, которая не требует разборки ИМТ и не влияет на рабочие эксплуатационные характеристики ИМТ (лампы подсветки, предохранители и т. п.).

    - проверку изделия на соответствие требованиям электробезопасности;

    - иные указанные в эксплуатационной документации операции.

- Перечень медицинского оборудования:

| № п\п | Наименование | Год выпуска | Заводской номер | Кол. шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аппарат для гальванизации «Поток-1» | 2004 |  | 1 |
|  | Аппарат переносной физиотерапевтический «Солнышко» | 2003 | 303021 | 1 |
|  | Дерматоскоп КаWe EurolightD30 | 2025 |  | 1 |
|  | Аппарат для магнитотерапии «Полимаг-01» | 2008 | 00605 | 1 |
|  | Аппарат «Интердин» | 2011 | 1256 | 1 |
|  | «Трансаир-04» | 2012 | 5802 | 1 |
|  | «Полюс-3» | 2005 | 612 | 1 |
|  | «Алмаг-01» | 2007 | 26151 | 1 |
|  | «Полюс-2» | 2000 | 2006 | 1 |
|  | Сухая углекислая ванна «Реабокс» (СУВ) | 2003 | 55103 | 1 |
|  | Кресло КИМ ЭПС-01 (ОМК) | 2021 | 292 | 1 |
|  | Аппарат «Элфор» | 2019 | 0408936932 | 1 |
|  | БОП-4 | 2003 | 282 | 1 |
|  | Аппарат Каскад Тонус 1 М (ДДТ) | 2021 | 0421061 | 1 |
|  | Аппарат криотерапевтический «КРИО-5» | 2007 | 727509 | 1 |
|  | Аппарат лазерный терапевтический Узормед-Б-2К | 2026 | 602103 | 1 |
|  | Аппарат инфузионный для газовых инъекций СО2 с редукционным клапаном. | 2019 | 2017367 | 1 |
|  | Аппарат «Матрикс-ВЛОК» | 2012 | 1081 | 1 |
|  | Комплекс озонотерапевтический «Медозонс Систем» | 2019 | 9040050 | 1 |
|  | Кислородный концентратор «Армед» 7F-10L | 2021 | YYT0037904204 | 1 |
|  | Аппарат физиотерапевтический BTL 6000 | 2011 |  | 1 |
|  | Установка тепловая УТФ-1 (мини-сауна) кедровая здравница | 2007 | 01570 | 1 |
|  | Кабина инфракрасная «PRIMA» с муз. сопровожд. | 2007 |  | 1 |
|  | Аппарат УЗИ «Алока» SSD-3500 | 2011 |  | 1 |
|  | Электрокардиограф «CARDIOVIT AT-1» | 2010 | 190.65437 | 1 |
|  | Электрокардиограф портативный «AXION» ЭК 1 Т-1/3-07 | 2020 | 941311-005-11 | 1 |
|  | Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150 | 2011 |  | 1 |
|  | Аппарат кишечного орошения «АМОК-2А» | 2000 | 2024 | 1 |
|  | Спирограф микропроцессорный портативный СМП-21/01-«Р-Д» | 2021 | М21104836 | 1 |
|  | Кресло массажное «Askona» | 2023 |  | 1 |
|  | Аппарат для местной дарсонвализации ламповый "Искра - 1" | 2025 |  | 1 |