Техническое задание

на поставку оборудования (кондуктометр) для нужд МУП «ВКС»
	№ п/п
	Код
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1
	26.51.53.120
	Кондуктометр АНИОН 4150
	
	✓
	


1. Описание закупки: 

	Наименование
	Технические характеристики
	Ед.изм.
	Кол-во
	

	1
	Кондуктометр АНИОН 4150
	Измеряемые параметры:

• активность ионов водорода (pH);

• ЭДС электродных систем (мВ);

• окислительно-восстановительный потенциал Eh (мВ);

• удельная электрическая проводимость (мСм/см);

• общая минерализация в пересчете на NaCl и другие электролиты (г/л);

• температура водных сред (°C).
Тип прибора:
Переносной

Канальность:
Двухканальный

Индикация:
Цифровая

Потенциометрический канал: 

ЭДС, Eh, mВ


диапазон
± 2000

дискретность
1

погрешность
± 2pH


диапазон
от -2 до +14

дискретность
0,01

погрешность
± 0,02ATK


диапазон, °C
от 0 до 60

погрешность, ед. pH
0,04

Кондуктометрический канал:

УЭП, мСм/см


диапазон
от 0,0003 до 10

дискретность
от 0,0001 до 0,1

погрешность, %
± 2С NaCl, г/л


диапазон
от 0,0002 до 2

дискретность
автовыбор

погрешность, %
± 3ATK


диапазон, °C
от 0 до 50

погрешность, %
± 1

Канал температуры:T, °C


диапазон
от 0 до 50

дискретность
0,1

погрешность
± 0,3

Комплектация: 

Преобразователь АНИОН 4150-1шт.
Комбинированный датчик УЭП и температуры ДКВ -1шт.
Проточная ячейка для измерения УЭП -1шт.
Адаптер питания АС/ДС- 1шт.
Элемент питания типа «Корунд» -1 шт.
Футляр для переноски и хранения -1 шт.
Штатив для электродов (для стационарного измерения)-1 шт.
Паспорт: наличие
	шт
	1


2. Место поставки: Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Парковая 1-А
3.Сроки поставки: поставка товара осуществляется с момента заключения договора в течении 35  рабочих дней в рабочие дни Заказчика с 8 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. (время местное Заказчика).
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам.

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара).

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным, при поставке не должен иметь дефектов.

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке.

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой.

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем (изготовителем).

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.
